| 请按照“注意事项”正确填写本表各栏 |  |
| --- | --- |
| 专 专 利 或 申 请 利 | 申请号或专利号 201820356270X |
|  | 发明创造名称 一种睾丸假体 |
|  | 申请人或专利权人（*应当填写第一署名申请人）中山大学附属第一医院 |
| 陈述事项：关于费用的意见陈述请使用意见陈述书（关于费用） 以下选项只能选择一项 针对国家知识产权局于2019年03月05日发出的第N次审查意见通知书通知书（发文序号2019022801230230）陈述意见。 针对国家知识产权局于 年 月 日发出的 通知书（发文序号 ）补充陈述意见。 主动提出修改（根据专利法实施细则第51条第1款、第2款的规定）。 其他事宜。 |  |
| 陈述的意见： |  |

尊敬的审查员： 您好！申请人收到了国家知识产权局对申请号为201820356270.X发出的第一次审查意见通知书。申请人首先感谢审查员对完善本专利申请所作的辛勤劳动，申请人仔细阅读了审查意见通知书正文，申请人提出以下意见，希望和审查员商榷。 一、修改说明： 1、在权利要求1中加入“该睾丸假体采用聚丙烯纤维材料”，该技术特征在说明书第4页第24-27行有记载，因此，该修改不超范围，符合专利法33的规定。 2、删除权利要求9。 3、删除说明书中多余的“逗号”。 4、删除“可选地，所述外壳1和睾丸假体填充物3均为聚丙烯纤维材料。” 以上修改均没有超出原说明书和权利要求书记载的范围，详见修改后的申请文本。 二、说明书不符合专利法26.3的规定的问题： 审查意见中指出：说明书中没有明确记载固定装置的固定柱具体结构、材质和及其人体的缝合处的连接关系，不清楚如何融合，避免引起感染、炎症或过敏反应等其他并发症。 申请人完全不同认同这一观点，申请人认为：该审查意见并不是一个基于认真阅读本申请的内容而提出的意见，而是针对权利要求1进行的评述。申请人的每一项发明都汇集了本研发团队的心血，希望审查员在审查专利时能够认真对待每一项发明创造。 第一，关于“说明书中没有明确记载固定装置的固定柱具体结构”的问题，针对该问题，固定柱顾名思义就是一种用于固定的柱子，关于柱子的定义，百度百科中记载：是一个长条形构件，其具体的结构是本领域人员的公知常识，在本专利中其结构可以是圆柱、方柱等任一形状结构的柱子，只要能够起到固定作用且“固定柱的两端均与凹槽的侧壁相连接”即可。 第二，关于固定柱的材质问题，根据本专利的具体实施方式中第4页第24-27行的记载可知，“与现有的睾丸假体相比，本睾丸假体采用聚丙烯纤维材料，本新型的聚丙烯纤维材料不同于一般的聚丙烯材料，……，本装置的聚丙烯纤维具有化学稳定性好、易于消毒灭菌、不引起炎症反应和过敏反应、无致癌性、组织容受性好等优点。”，其中，本睾丸假体包括固定装置4，固定装置4又包括固定柱7，本申请的睾丸假体整体是采用聚丙烯纤维材料，而固定柱7又是本申请睾丸假体的一个部件，则说明固定柱7也是采用聚丙烯纤维材料，这样就避免了感染、炎症或过敏反应等其他并发症的问题。 第三，关于固定柱与人体的缝合处的连接关系的问题， 首先根据人体的结构（下图）可知，睾丸是置于阴囊肉膜内部的，本专利中的睾丸假体是代替睾丸的，因此，也是置于阴囊肉膜内部的。 其次，根据说明书的记载及图2可知，关于固定装置，其结构就相当于在组织储存腔5的外壁上挖了一个中空的半球形的凹槽，则该凹槽的开口处（即顶部）是正对着阴囊肉膜的内壁，在这个半球形的开口处（即顶部）设置有固定在凹槽内壁的固定柱，凹槽是中空的，则固定柱与凹槽之间有供缝合线插入的间隙，根据本专利的具体实施方式的第5页第2行-第8行的记载可知 “将缝合线插入凹槽6并穿过固定柱7，通过固定柱7将睾丸假体与阴囊肉膜相固定”意思是说：首先缝合线穿过凹槽6与固定柱7之间的间隙，然后再缝合在阴囊肉膜上，此时，固定柱7与阴囊肉膜直接接触连接，即缝合线将固定柱缝合在阴囊肉膜上，进一步将睾丸假体缝合在阴囊肉膜上，完全清楚完整的记载了固定柱与人体的缝合处的连接关系。 因此，本专利不存在审查意见里所说的公开不充分的问题。 综上所述，本申请文件公开的技术方案符合专利法26.3的规定。如有问题，望及时联系申请人，给予再次答复的机会，联系电话：028-87763797。 请审查员继续审查。 致礼

| 附件清单 已备案的证明文件备案编号： 。 |  |
| --- | --- |
| 当事人或专利代理机构签字或者盖章 成都天汇致远知识产权代理事务所（普通合伙） | 国家知识产权局处理意见 |
| 2019年05月17日 | 年 月 日 |