| 请按照“注意事项”正确填写本表各栏 |  |
| --- | --- |
| 专 专 利 或 申 请 利 | 申请号或专利号 2017111157876 |
|  | 发明创造名称 基于STM32的8通道QCM测试系统 |
|  | 申请人或专利权人（*应当填写第一署名申请人）成都信息工程大学 四川农业大学 |
| 陈述事项：关于费用的意见陈述请使用意见陈述书（关于费用） 以下选项只能选择一项 针对国家知识产权局于2019年04月28日发出的第一次审查意见通知书通知书（发文序号2019042401945020）陈述意见。 针对国家知识产权局于 年 月 日发出的 通知书（发文序号 ）补充陈述意见。 主动提出修改（根据专利法实施细则第51条第1款、第2款的规定）。 其他事宜。 |  |
| 陈述的意见： |  |

尊敬的审查员： 您好！ 本意见陈述书是针对国家知识产权局专利局发出的关于申请号为201711115787.6、发明专利申请《基于STM32的8通道QCM测试系统》的第一次审查意见通知书所做出的。 首先感谢审查员老师对本申请所付出的审查劳动。申请人对审查员老师针对本申请的第1次审查意见通知书进行了细致的研究，针对审查意见有关本申请权利要求1-2不符合专利法第22条第3款规定的创造性，申请人进行以下意见陈述： （一）关于权利要求的修改： 1、申请人将权利要求3、5、6的技术特征补充到权利要求1中形成新的权利要求1，符合专利法第22条第3款规定的创造性； 2、删除权利要求3、5、6，并相应的修改其他权利要求的编号和引用关系，详见修改后的权利要求书。 （二）新的权利要求1： 一种基于STM32的8通道QCM测试系统，其特征在于，包括：用于浸入待测物体中将待测信息转换为频率信号的QCM传感器组、用于切换所述QCM传感器组的测试通道的控制器和用于获取所述控制器输出的频率的频率计数器；所述QCM传感器组连接所述控制器，所述控制器连接所述频率计数器； 所述控制器包括：用于切换QCM传感器组测试通道的智能射频开关、用于提供对比信号的QCM参考源、用于获得绝对差频信号的智能差频电路、MCU主控器、用于驱动所述MCU主控器的最小系统、电源电路、温湿度传感器、用于外部控制指令输入的触摸屏和用于数据存储的存储电路； 智能射频开关用于连接所述QCM传感器组；所述智能差频电路连接所述QCM参考源和所述智能射频开关；所述电源电路连接所述QCM传感器组；所述MCU主控器连接所述智能射频开关、所述智能差频电路连接所述智能射频开关、所述智能差频电路、所述最小系统、所述电源电路、所述温湿度传感器、所述触摸屏和所述存储电路； 所述智能射频开关选用8选1芯片，与MCU主控器通过3根地址线进行连接； 所述智能差频电路包括第一分频电路、第二分频电路和差频电路，所述第一分频电路连接所述智能射频开关，用于将来自选中的测试通道的测试信号进行16分频；所述第二分频电路连接所述QCM参考源，用于将来自所述对比信号进行8分频；所述差频电路的输入端连接所述第一分频电路和所述第二分频电路，用于输出16分频后的测试信号和8分频后的对比信号的频率差。 （三）关于从属权利要求2-4的创造性 在独立权利要求1具备创造性的基础上，其从属权利要求2-4也符合专利法第22条第3款规定的创造性。 以上修改没有超出原说明书和权利要求书记载的范围，符合专利法及审查指南的要求。 感谢审查员老师的辛勤工作，如审查员老师持有不同意见，敬请联系本代理人，申请人及本人将尽力配合审查员的工作。另外，如审查员不接受本次意见陈述的内容还请审查员给予再次修改的机会。非常感谢！

| 附件清单 已备案的证明文件备案编号： 。 |  |
| --- | --- |
| 当事人或专利代理机构签字或者盖章 成都天汇致远知识产权代理事务所（普通合伙） | 国家知识产权局处理意见 |
| 2019年05月29日 | 年 月 日 |