| 请按照“注意事项”正确填写本表各栏 |  |
| --- | --- |
| 专 专 利 或 申 请 利 | 申请号或专利号 2017214994295 |
|  | 发明创造名称 一种便携式胆道镜 |
|  | 申请人或专利权人（*应当填写第一署名申请人）宋勇 |
| 陈述事项：关于费用的意见陈述请使用意见陈述书（关于费用） 以下选项只能选择一项 针对国家知识产权局于2019年03月22日发出的第N次审查意见通知书通知书（发文序号2019031901669060）陈述意见。 针对国家知识产权局于 年 月 日发出的 通知书（发文序号 ）补充陈述意见。 主动提出修改（根据专利法实施细则第51条第1款、第2款的规定）。 其他事宜。 |  |
| 陈述的意见： |  |

尊敬的审查员： 您好！申请人收到了国家知识产权局对申请号为201721502302.4发出的第一次审查意见通知书。申请人首先感谢审查员对完善本专利申请所作的辛勤劳动，申请人仔细阅读了审查意见通知书正文，申请人提出以下意见，希望和审查员商榷。 一、修改说明 1、将权利要求书和说明书中的“连接部”改为“延伸部”，参见说明书附图以及附图标记，可以毫无疑义的确定此处笔误。 因此，修改未超出原权利要求书和说明书的记载范围，符合专利法第33条的规定，详见修改后的权利要求书和说明书。 二、说明书符合专利法第26条第3款的规定 审查意见指出“说明书中在缺乏其他装置的配合下单一的胆道镜镜头如何能够采集光学信号并通过延伸部传输光学信号” 对此，申请人认为：在现有技术中，所有胆道镜或者内窥镜的镜头就是用于采集光学信号的啊，本申请的说明书中记载有“包括依次连接的插入端1、延伸部2、控制器3”“插入端1的端面16上设置有胆道镜镜头11。”“端面16上还设置光源13，用于提供光亮，使得胆道镜镜头11能够采集光学信号。”，可见，本申请的结构中包括有光源，是在光源的配合下，光源用于发光，镜头用于采集光学信号； 另外，胆道镜的基本结构原理属于本领域的公知常识，光学纤维内窥镜自1964年在研制成功后就成为了一种常用的医疗器械，电子胆道内窥镜是上世纪80年代投入使用的；无论是纤维胆道内窥镜还是电子胆道内窥镜都包括光源、镜头和延伸部，通过胆道镜镜头采集光学信号，然后通过延伸部传输光学信号，只不过光学纤维内窥镜的延伸部使用的是光学纤维束，电子胆道内窥镜使用的是CCD器件，这是医疗器械领域最起码的公知常识。所以，本申请的说明书记载的内容清楚，并没有缺乏其他装置的配合。 因此，本申请的说明书记载的内容清楚，并且本领域技术人员不需要付出创造性的劳动就可以能够实现，审查意见中这一观点并不准确。 审查意见还指出“本领域技术人员不清楚控制器如何能够为光源提供光亮或提供能量，使其发光” 对此，参见本申请说明书具体实施方式第9段的记载“控制器3内具有第一处理模块和供能模块。供能模块与第一处理模块电连接，为第一处理模块提供能源。第一处理模块与光源13连接。”，“第一处理模块可以包括处理芯片和PCB”，“处理芯片可以采用XC7021等型号的处理芯片”“我们在第一处理模块上设置发光体，通过延伸部2传导至光源13处，使得光源13发光；或者是进行电连接，使得光源13发光。” 说明书中明确记载了控制器如何能够为光源提供光亮：在控制器3内的第一处理模块上设置发光体，通过延伸部2传导至光源13处，使得光源13发光，这是光学纤维内窥镜的常规设置形式，通过光学纤维束导光。 说明书中明确记载了控制器如何能够为光源提供能量，使其发光：控制器3内的第一处理模块上电连接光源，使得广源发光，这是电子胆道内窥镜的常规设置形式，通常采用LED光源。 因此，本申请的说明书记载的内容清楚，并且本领域技术人员不需要付出创造性的劳动就可以能够实现，审查意见中这一观点并不准确。 审查意见还指出“通过出气孔向气囊内部输送气体后如何对出气孔进行封闭” 对此，申请人认为：本申请的技术方案中并不需要对出气孔进行封闭，也未记载对其封闭的技术要求，申请人不理解审查意见为何会提出这一问题。最简单的办法，需要0.05公斤的压力，提供0.05公斤的气压就可以了，不需要保压了撤走气源，自然压力放气就行了，并不需要封闭出气口，并且在手术后，还需要把胆道镜撤出来，封闭出气口的话气囊里面的气怎么排出来，所以审查意见提出这一技术问题并不存在。 气囊充气和放气在本申请中的工作过程，参见说明书具体实施方式第10段中记载“如图1所示，所述控制器3上具有气源接口31、压力传感器和控制阀32。气源接口31与气囊13连通，使得气囊13能够与外部连通，气体能够进入和排出。例如，气源接口31通过延伸部2与插入端1上的进气口15连通，最终于气囊14连通。气源接口31在条件允许的情况下，可以与外部气源设备相连接，进行充气或者抽气。在条件不允许的情况下，如在进行紧急救援行动，例如医疗援藏、医疗援非等，为了便于使用，气源接口31可以与普通注射器进行密封连接，将注射口插入气源接口31内，进行简易的人工充气和抽气，提升了便携性和可操作性。压力传感器与气囊14连通，采集气囊14内的气压信息。在采集到的气压信息读数超过预设的阈值后，向外发送电信号。控制阀32用于关闭气源接口31与气囊14的连通或者打开气源接口31与气囊14的连通。”详细描述了如何充气和放气。 因此，本申请的说明书记载的内容清楚，并且本领域技术人员不需要付出创造性的劳动就可以能够实现，审查意见中这一观点并不准确。 综上所述，本申请文件公开的技术方案是清晰完整的，结合本申请的附图，本领域技术人员能够实现本申请的技术方案，符合专利法第26条第3款的规定。若审查老师仍不清楚本申请的技术方案如何实现，认为技术方案不清楚，望及时联系申请人，电话：18091185277，给予再次答复的机会。 请审查员继续审查。 致礼

| 附件清单 已备案的证明文件备案编号： 。 |  |
| --- | --- |
| 当事人或专利代理机构签字或者盖章 成都天汇致远知识产权代理事务所（普通合伙） | 国家知识产权局处理意见 |
| 2019年06月03日 | 年 月 日 |