一种带升降式防护栏的儿童病床

技术领域

本实用新型涉及医疗器械技术领域，具体为一种带升降式防护栏的儿童病床。

背景技术

病床，也可称为医疗床、护理床等，是病人在休养时使用的病床，是根据病人的治疗需要和卧床生活习性，而设计的带有家属可以陪护，具有多项护理功能和操作按钮，使用绝缘安全的床，主要使用场合有各大医院、乡镇卫生院、社区卫生服务中心等，病床的种类多种多样，这其中又以儿童病床较为常见，虽然现今儿童病床基本可以满足人们的使用需求，但是依然存在一定的问题，具体问题有以下几点：

- 传统的儿童病床防护栏无法升降，可能使得儿童在使用时因为防护栏高度较低而经常导致意外坠落，可对患儿造成严重伤害，如引起骨折、颅内出血甚至危及生命等；

- 传统的儿童病床没有设置跌落保护装置，大部分的儿童病床在儿童跌落时没有设置缓冲装置，导致儿童跌落造成二次伤害，跌落缓冲装置可以使得儿童跌落时减少伤害；

- 传统病床的床单更换较为麻烦，尤其对于儿童患者而言，床单更容易被污染，需要经常更换床单。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种带升降式防护栏的儿童病床，以解决上述背景技术中提出的防护栏无法升降、没有设置跌落保护装置和床单更换较为麻烦的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种带升降式防护栏的儿童病床，包括床体、第一固定座、防护栏和床栏，所述床体的内部设置有滑动结构，且滑动结构的顶端设置有海绵垫，所述海绵垫上方的床体内部固定有第一固定座，且第一固定座的顶端安装有伸缩结构，所述伸缩结构两侧的床体顶端均固定有床栏，且相邻床栏之间的床体顶端设置有床板，所述床板的底端设置有升降结构。

优选的，所述伸缩结构的内部依次设置有第二伸缩杆、卡座、第一伸缩杆、固定杆、按钮、卡扣、第一滑槽、第三伸缩杆、弹簧、支撑杆、第一连杆以及第一滑块，所述第三伸缩杆的顶部均设置有第二伸缩杆，且第二伸缩杆的顶部均设置有第一伸缩杆，所述第一伸缩杆上方防护栏的两端均固定有第一滑块，且相邻第一滑块之间的防护栏内部设置有固定杆，所述第一滑块外侧的床栏内部均设置有第一滑槽，且第一滑槽一侧的床栏内部均匀设置有卡座，所述固定杆外侧的防护栏表面安装有卡扣。

优选的，所述卡扣的内部设置有按钮，且按钮的底端安装有支撑杆，支撑杆的底端延伸至卡扣的外部，所述支撑杆表面的卡扣内部设置有弹簧，所述支撑杆的两侧均通过第一连杆与固定杆相铰接。

优选的，所述滑动结构的内部依次设置有第二滑块、支撑架、第二固定座以及第二滑槽，所述第二固定座底端的两侧均铰接有支撑架，所述第二固定座外壁的两侧均固定有第二滑块，且第二滑块外侧的床体内壁上设置有第二滑槽，第二滑槽与第二滑块相互配合。

优选的，所述升降结构的内部依次设置有螺套、螺杆、第一齿轮、手摇杆、第二连杆以及第二齿轮，所述床体的外部固定有手摇杆，所述第二连杆两侧的表面均设置有第二齿轮，且第二齿轮的上方均设置有第一齿轮。

优选的，所述第一齿轮的顶端固定有螺杆，所述床板的底端床体内部固定有螺套，且螺套的内部设置有外螺纹，所述螺套的内部设置有螺杆，且螺杆的外部设置有与外螺纹相配合的内螺纹，螺套与螺杆相互配合。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：该带升降式防护栏的儿童病床结构合理，具有以下优点：

- 通过设置有第一伸缩杆、第二伸缩杆、第三伸缩杆、卡座、固定杆、按钮、卡扣、滑槽、弹簧、支撑杆、第一连杆和第一滑块，按动按钮支撑杆拉动第一连杆，第一连杆带动固定杆向内收缩，防护栏向下滑动，第一伸缩杆向第二伸缩杆内部下降，松开按钮，固定杆向外伸缩，与护栏内部的卡座相互卡合，实现了该儿童病床防护栏可以升降的功能，从而避免了儿童因为防护栏高度不够而跌落的事件发生；

- 通过设置有第二滑块、支撑架、第二固定座、第二滑槽，拉动第二固定座，第二固定座两侧的滑块沿滑槽向外滑动，将支撑杆放下，第二固定座上方设置有海绵垫，实现了该儿童病床设置跌落保护装置的功能，从而减少了儿童从病床跌落所受到的伤害；

- 通过设置有螺套、螺杆、第一齿轮、第二齿轮、第二连杆和手摇杆，摇动手摇杆，手摇杆带动第二连杆转动，同时连杆表面的第二齿轮转动，第一齿轮与第二齿轮相啮合，第一齿轮带动螺杆转动，螺杆外部设置有外螺纹，螺套内部设置有内螺纹，螺套上方固定有床板，螺套支撑床板沿螺杆上升，此时护士可将床单更换，更换完毕后向反方向摇动手摇杆，床板下降，实现了该儿童病床床单便捷更换的功能，从而提高了护理人员的工作效率。

附图说明

图1为本实用新型的正视剖面结构示意图；

图2为本实用新型的升降结构侧视结构示意图；

图3为本实用新型的图1中A处放大结构示意图；

图4为本实用新型的卡扣剖面结构示意图。

图中：1、床体；2、第一固定座；3、伸缩结构；301、第二伸缩杆；302、卡座；303、第一伸缩杆；304、固定杆；305、按钮；306、卡扣；307、第一滑槽；308、第三伸缩杆；309、弹簧；310、支撑杆；311、第一连杆；312、第一滑块；4、床板；5、防护栏；6、床栏；7、海绵垫；8、滑动结构；801、第二滑块；802、支撑架；803、第二固定座；804、第二滑槽；9、升降结构；901、螺套；902、螺杆；903、第一齿轮；904、手摇杆；905、第二连杆；906、第二齿轮。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-4，本实用新型提供的一种实施例：一种带升降式防护栏的儿童病床，包括床体1、第一固定座2、防护栏5和床栏6，床体1的内部设置有滑动结构8，且滑动结构8的顶端设置有海绵垫7，滑动结构8的内部依次设置有第二滑块801、支撑架802、第二固定座803以及第二滑槽804，第二固定座803底端的两侧均铰接有支撑架802，第二固定座803外壁的两侧均固定有第二滑块801，且第二滑块801外侧的床体1内壁上设置有第二滑槽804，第二滑槽804与第二滑块801相互配合；

使用该结构时，首先，拉动第二固定座803，第二固定座803沿第二滑槽804向外滑动，将支撑架802放下，第二固定座803上方设置有海绵垫7，从而减少儿童跌落时所受到的伤害；

海绵垫7上方的床体1内部固定有第一固定座2，且第一固定座2的顶端安装有伸缩结构3伸缩结构3的内部依次设置有第二伸缩杆301、卡座302、第一伸缩杆303、固定杆304、按钮305、卡扣306、第一滑槽307、第三伸缩杆308、弹簧309、支撑杆310、第一连杆311以及第一滑块312，第三伸缩杆308的顶部均设置有第二伸缩杆301，且第二伸缩杆301的顶部均设置有第一伸缩杆303，第一伸缩杆303上方防护栏5的两端均固定有第一滑块312，且相邻第一滑块312之间的防护栏5内部设置有固定杆304，第一滑块312外侧的床栏6内部均设置有第一滑槽307，且第一滑槽307一侧的床栏6内部均匀设置有卡座302，固定杆304外侧的防护栏5表面安装有卡扣306，卡扣306的内部设置有按钮305，且按钮305的底端安装有支撑杆310，支撑杆310的底端延伸至卡扣306的外部，支撑杆310表面的卡扣306内部设置有弹簧309，支撑杆310的两侧均通过第一连杆311与固定杆304相铰接；

使用该结构时，首先，按动按钮305，固定杆304拉动第一连杆311，按钮305向内收缩，防护栏5的两侧的第一滑块312沿着第一滑槽307向下滑动，第一伸缩杆303向第二伸缩杆301内部下降，松开按钮305，按钮305向外延伸，与床栏6内部的卡座302相互卡合，实现了该儿童病床防护栏可以升降的功能；

伸缩结构3两侧的床体1顶端均固定有床栏6，且相邻床栏6之间的床体1顶端设置有床板4，床板4的底端设置有升降结构9升降结构9的内部依次设置有螺套901、螺杆902、第一齿轮903、手摇杆904、第二连杆905以及第二齿轮906，床体1的外部固定有手摇杆904，第二连杆905两侧的表面均设置有第二齿轮906，且第二齿轮906的上方均设置有第一齿轮903，第一齿轮903的顶端固定有螺杆902，床板4的底端床体1内部固定有螺套901，且螺套901的内部设置有外螺纹，螺套901的内部设置有螺杆902，且螺杆902的外部设置有与外螺纹相配合的内螺纹，螺套901与螺杆902相互配合；

使用该结构时，首先，摇动手摇杆904，手摇杆904带动第二连杆905转动，同时第二连杆905表面的第二齿轮906转动，第一齿轮903与第二齿轮906相啮合，第一齿轮903带动螺杆902转动，螺杆902外部设置有外螺纹，螺套901内部设置有内螺纹，螺套901上方固定有床板4，螺套901支撑床板4沿螺杆902上升，此时护士可将床单更换，更换完毕后向反方向摇动手摇杆904，床板4下降，实现了该儿童病床床单便捷更换的功能。

工作原理：使用时，首先将儿童放入病床，根据儿童的大小，按动按钮305，将防护栏5沿着床栏6上下升降，防护栏5内部的固定杆304会在床栏6内部的卡座302卡合，以保证防护栏5的稳定性，同时防护栏5每次可升降的距离为40厘米，防护栏5之间的间隙距离为10厘米，防护栏5上的卡扣306表面贴有“请拉好防护栏”的警示条幅，当家长忘记调节防护栏5时，可将床板4下方的第二固定座803拉出，将第二固定座803下方的支撑架802放下，第二固定座803的表面设置有海绵垫7，当儿童跌落时，海绵垫7的存在可以减少跌落的伤害，最后，护士需要更换床单时，可以摇动手摇杆904，通过升降结构9来使得床板4上升，再更换床单，更换完成后，摇动手摇杆904，使之下降。

- 对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。