一种便捷式细胞培养板

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种细胞培养板，具体涉及一种便捷式细胞培养板。

背景技术

[0002] 现阶段，利用细胞对基因功能进行功能验证以及分子机制的研究，已成为一种重要的手段。而在细胞培养过程中应用最多的就是细胞培养板。目前，细胞培养板都属于覆盖式的培养板，需要进行单孔换液，由此增加了换液次数和细胞污染的概率。并且每次做细胞实验前，还要考虑到单孔细胞的均匀度，由此增加了人为干扰因素，使细胞实验结果受到影响。因此，为了进一步提高对细胞培养效率，减少在培养过程中的系统误差，同时降低实验人员的工作量，有必要涉及一款便捷式细胞培养板。

发明内容

[0003] 针对现有技术存在的问题，本实用新型提供一种便捷式细胞培养板。本实用新型的技术方案为：

一种便捷式细胞培养板，包括孔板和细胞盖板，所述孔板上设有多个倒圆台状培养孔，每个所述培养孔纵截面倒梯形斜边与水平面的夹角为75°，高度为5mm~2cm；并且所述培养孔口为平滑口；所述孔板和所述细胞盖板为透明材质。

[0004] 进一步的，所述细胞盖板一侧的两个端部为弧形设计。

[0005] 进一步的，所述孔板上设有边框线，所述边框线形状及大小与所述细胞盖板匹配。

[0006] 本实用新型的有益效果：本实用新型的细胞培养板结构简单，倒圆台状培养孔可以使细胞均匀分布在底部，而平滑孔口方便孔与孔之间的培养液实现流通，可以减少换液次数，降低细胞污染概率，并且均匀铺板，减少实验误差。

附图说明

[0007] 图1为本实用新型的一种结构示意图；

图2为本实用新型的孔板的结构示意图，其中2-1为正视图，2-2为俯视图；

图3为本实用新型的盖板的结构示意图；

图1-3中，1-孔板，2-细胞盖板，3-培养孔，4-平滑口，5-弧形设计，6-标签。

具体实施方式

[0008] 下面结合附图和具体的实施例对本实用新型做进一步详细说明，所述是对本实用新型的解释而不是限定。

[0009] 图1-3示出本实用新型的便捷式细胞培养板的一种结构示意图，包括孔板1和细胞盖板2，所述孔板1上设有多个倒圆台状培养孔3，每个所述培养孔3纵截面倒梯形斜边与水平面的夹角为75°，高度为5mm~2cm；并且所述培养孔口为平滑口4，平滑设计一方面换液时可以较快倒出废液和方便清洗，另一方面可以方便孔与孔之间的培养液实现流通，可以减少换液次数。所述细胞盖板2一侧的两个端部为弧形设计5，所述细胞盖板2上根据培养孔的数量设有相同数量的标签6。所述孔板1上设有边框线，所述边框线形状及大小与所述细胞盖板2匹配，通过该边框线标识，盖板与孔板相闭合时可以使两者更紧凑，密闭性好。所述孔板1和所述细胞盖板2为透明玻璃材质。

[0010] 在本实施例中，每个培养孔底部直径为22mm，高度为10mm，孔板上设有12个培养孔。盖板长170mm、宽85mm、高12mm，盖板一侧的两个端部设计为弧形，以此可以区分左右顺序，方便给培养孔编号。

[0011] 本实用新型在使用时，可以先在各个培养孔内倒入适量PBS等缓冲液进行润洗，随后直接倾倒。在细胞铺板的时候，先在各个培养孔内加入规格量细胞，待24h内细胞贴壁后，倒入培养液，如果各个孔中培养液不均匀，可以轻轻晃动孔板，使培养液在孔与孔之间流通，直至均匀，整个过程用时较短，并可减少外界物质对细胞的影响。

[0012] 本实用新型可以减少换液次数，降低细胞污染概率，并且均匀铺板，减少实验误差。

[0013] 上述说明示出并描述了本实用新型的优选实施例，但如前所述，应当理解实用新型并非局限于本文所披露的形式，不应看作是对其他实施例的排除，而可用于各种其他组合、修改和环境，并能够在本文所述实用新型构想范围内，通过上述教导或相关领域的技术或知识进行改动。而本领域人员所进行的改动和变化不脱离实用新型的精神和范围，则都应在实用新型所附权利要求的保护范围内。