一种新型实验鼠饲养盒

技术领域

本实用新型涉及实验鼠饲养保育装置技术领域，具体为一种新型实验鼠饲养盒。

背景技术

随着人民生活水平的不断提高，人们的文化修养也在不断提高，进入大学和从事科研的人也越来越多。小白鼠是实验中最常见的一种实验动物。虽然小白鼠的适应性和繁殖能力都很强，但是小白鼠在实验过程中的死亡率还是很高，这不仅造成很多经济损失和时间的浪费，而且在实验中造成了很大的误差，给实验造成不可估量的损失。申请人对小白鼠的饲养中存在的问题和缺陷总结如下：

1、夏天的高温不仅会让实验鼠生长速度减慢，而且会造成实验鼠的大量死亡，其次在寒冷的冬天，给实验鼠繁殖带来很大的问题，不仅造成很多刚出生小鼠的死亡，而且实验鼠的生长速度减慢；

- 实验鼠在饮水过程中经常放出过量的水导致饲养盒内湿度很大，所以实验鼠的皮肤病也较多；

- 在饲养过程中实验鼠的粪尿产生大量有害气体也会影响实验鼠的正常生长。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种新型实验鼠饲养盒，以解决上述背景技术中提出的温度给实验鼠繁殖带来的问题以及饲养盒内湿度很大，实验鼠的皮肤病也较多、粪尿产生大量有害气体也会影响实验鼠的正常生长问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种新型实验鼠饲养盒，包括底板和盒体，所述底板底部的两端皆固定有支撑脚，2个支撑脚内侧的顶部皆设置有插槽，并且底板的下方设置有集水槽，所述底板顶部中心开设的安装槽内部安装有电加热板，电加热板两侧的底板顶部皆通过“U”型卡块安装有木质板，并且电加热板外侧的底板顶部安装有盒体，所述盒体两端的中间皆设置有窗口，窗口的内侧皆安装有丝网窗，且窗口外侧的盒体上通过合页铰接有挡风板，挡风板外侧的中心焊接有挂环，挡风板上方的盒体上安装有挂钩，所述盒体顶部的中心铰接有顶盖，顶盖一端的盒体顶部安装有控制器，所述顶盖的内侧壁上安装有半导体制冷片，半导体制冷片和电加热板皆通过导线与控制器电连接，所述顶盖两侧的盒体顶部皆设置有喂料口，喂料口的内侧皆安装有向内凹陷的直角铁丝网，并且盒体一侧的侧壁上设置有排风口，排风口外侧的盒体上通过螺栓安装有吸风罩，吸风罩一侧的盒体上安装有过滤壳体。

优选的，所述集水槽两侧的顶部皆设置有插接入插槽内部的插条，集水槽通过插条可拆卸安装于插槽的内侧，且集水槽的顶部与底板底部之间设置有间隙。

优选的，所述喂料口两侧的顶盖顶部皆安装有滑槽，2个滑槽之间安装有挡板，挡板的面积大于喂料口的面积，同时，挡板的厚度小于滑槽的高度，挡板可拆卸安装于2个滑槽之间。

优选的，所述盒体内侧四个角位置处的底板上皆开设有锥形漏水小孔，锥形漏水小孔的输出端延伸至集水槽的上方。

优选的，所述吸风罩的内侧安装有吸风扇，吸风罩的输出端固定连接有导风管，且导风管的输出端延伸至过滤壳体内部的顶端。

优选的，所述过滤壳体内部的底端设置有出风管，且过滤壳体的内部设置4个直角卡块，4个直角卡块之间安装有活性炭滤芯，活性炭滤芯的体积与4个直角卡块之间构成空腔的容积相等。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

- 该新型实验鼠饲养盒，通过在底板顶部中心开设的安装槽内部安装有电加热板，可以在寒冷环境下提高盒内温度，提高实验鼠的生长速度，另外，顶盖的内侧壁上安装的半导体制冷片可以在炎热的环境下降低盒内温度，减少实验鼠的死亡率；

- 该新型实验鼠饲养盒，通过在底板底部两端的支撑脚内侧设置插槽，并且底板的下方通过插槽设置有集水槽，并且在盒体内侧四个角位置处的底板上皆开设有锥形漏水小孔，锥形漏水小孔的输出端延伸至集水槽的上方，可以把饮水时漏掉的水排出至集水槽内部收集，减小盒内湿度，并且吸风罩内侧设置的吸风扇能够提高盒体内部空气流通速度，保持盒体内部通风干燥效果，从而减少皮肤病；

- 该新型实验鼠饲养盒，通过在吸风罩的输出端设置导风管于滤壳体内部连通，配合过滤壳体的内部利用4个直角卡块安装的活性炭滤芯，能够有效的快速抽离盒体内部粪尿产生大量有害气体，通过活性炭滤芯过滤后排出，环保且能够保证实验鼠的生存环境。

附图说明

图1为本实用新型实验鼠饲养盒的侧视剖面结构示意图；

图2为本实用新型实验鼠饲养盒的俯视结构示意图；

图3为本实用新型实验鼠饲养盒的俯视剖面结构示意图；

图4为本实用新型实验鼠饲养盒的吸风罩内部结构示意图；

图5为本实用新型实验鼠饲养盒的过滤壳体内部结构示意图；

图6为本实用新型实验鼠饲养盒的系统框图。

图中：1、底板；101、安装槽；102、锥形漏水小孔；2、支撑脚；201、插槽；3、电加热板；4、集水槽；401、插条；5、盒体；501、合页；502、排风口；503、喂料口；504、窗口；505、丝网窗；6、挡风板；601、挂环；7、挂钩；8、直角铁丝网；9、顶盖；10、半导体制冷片；11、滑槽；12、挡板；13、控制器；14、吸风罩；1401、导风管；1402、吸风扇；15、过滤壳体；1501、活性炭滤芯；16、木质板；17、“U”型卡块。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-6，本实用新型提供的一种实施例：一种新型实验鼠饲养盒，包括底板1和盒体5，底板1底部的两端皆固定有支撑脚2，2个支撑脚2内侧的顶部皆设置有插槽201，并且底板1的下方设置有集水槽4；

集水槽4两侧的顶部皆设置有插接入插槽201内部的插条401，集水槽4通过插条401可拆卸安装于插槽201的内侧，且集水槽4的顶部与底板1底部之间设置有间隙，集水槽4方便拆卸将内部废水处理，并且集水槽4的顶部与底板1底部之间设置的间隙能够在吸风扇1402启动时，使得外部空气通过锥形漏水小孔102注入盒体5的内部，减小盒体5内湿度；

底板1顶部中心开设的安装槽101内部安装有电加热板3，电加热板3两侧的底板1顶部皆通过“U”型卡块17安装有木质板16，木质板16既可以给实验鼠磨牙又可以挡住垫料，且木质板16通过“U”型卡块17固定，能够随时更换；

电加热板3外侧的底板1顶部安装有盒体5；

盒体5内侧四个角位置处的底板1上皆开设有锥形漏水小孔102，锥形漏水小孔102的输出端延伸至集水槽4的上方，锥形漏水小孔102可以把饮水时漏掉的水排出至集水槽4内部收集，减小盒内湿度；

盒体5两端的中间皆设置有窗口504，窗口504的内侧皆安装有丝网窗505，且窗口504外侧的盒体5上通过合页501铰接有挡风板6，挡风板6外侧的中心焊接有挂环601，挡风板6上方的盒体5上安装有挂钩7，可以在通风时将挡风板6旋转展开，并利用挂钩7勾住挂环601，从而固定挡风板6的展开状态，方便通风，寒冷时，寒冷时将挡风板6放下来，达到保温的效果；

盒体5顶部的中心铰接有顶盖9，方便了饲养员随时观察并且发现问题进而解决问题；

顶盖9一端的盒体5顶部安装有控制器13，顶盖9的内侧壁上安装有半导体制冷片10，半导体制冷片10和电加热板3皆通过导线与控制器13电连接，可以有效的将盒体5内的温度控制在一定的温度范围内，尽可能满足实验鼠生长所需，提高实验鼠的成活率；

顶盖9两侧的盒体5顶部皆设置有喂料口503；

喂料口503两侧的顶盖9顶部皆安装有滑槽11，2个滑槽11之间安装有挡板12，挡板12的面积大于喂料口503的面积，同时，挡板12的厚度小于滑槽11的高度，挡板12可拆卸安装于2个滑槽11之间，挡板12用于在无需喂食时遮盖喂料口503；

喂料口503的内侧皆安装有向内凹陷的直角铁丝网8，向内凹陷的直角铁丝网8，直接将食物放在直角铁丝网8，实验鼠就可以隔着网吃，方便对剩余食物进行清理；

盒体5一侧的侧壁上设置有排风口502，排风口502外侧的盒体5上通过螺栓安装有吸风罩14，吸风罩14一侧的盒体5上安装有过滤壳体15，吸风罩14的内侧安装有吸风扇1402，吸风罩14的输出端固定连接有导风管1401，且导风管1401的输出端延伸至过滤壳体15内部的顶端，吸风扇1402能够有效的快速抽离盒体5内部粪尿产生大量有害气体，通过导风管1401注入过滤壳体15内部，经活性炭滤芯1501过滤后排出，环保且能够保证实验鼠的生产环境；

过滤壳体15内部的底端设置有出风管，且过滤壳体15的内部设置4个直角卡块，4个直角卡块之间安装有活性炭滤芯1501，活性炭滤芯1501的体积与4个直角卡块之间构成空腔的容积相等，使得活性炭滤芯1501方便拆卸、更换。

工作原理：使用时，打开顶盖9将实验鼠放入盒体5的内部，通过控制器13连接电源，利用控制器13控制电加热板3或者半导体制冷片10工作，可以在寒冷环境下提高盒体5内温度，也可以在炎热的环境下降低盒体5内温度，提高实验鼠的生长速度，饲养过程中，控制器13控制吸风扇1402启动，吸风扇1402快速抽离盒体5内部粪尿产生大量有害气体，通过导风管1401注入过滤壳体15内部，经活性炭滤芯1501过滤后排出，够保证实验鼠的生存环境，同时提高盒体5内部空气流通速度，保持盒体5内部通风干燥效果，从而减少皮肤病，需要喂食时，将挡板12从滑槽11内部抽离，露出喂料口503，将食材放置于直角铁丝网8，实验鼠就可以隔着网吃，方便对剩余食物进行清理。

- 对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。