一种防针刺锐器盒

技术领域

本实用新型涉及医疗废弃物回收技术领域，涉及一种医用锐器盒，尤其涉及一种防针刺锐器盒。

背景技术

医院等医疗机构在治疗患者的过程中，会产生一些医疗垃圾，例如采血针、注射器针头、输液器针头、刀片、药棉、胰岛素注射器等。此类医疗垃圾的头部均为锐器，需要专用的收纳装置进行回收后统一处理，以避免锐器伤人和疾病传播，易造成生物危害和污染。医用锐器盒多采用硬质塑料制造， 具备耐穿刺、不渗漏、不易破裂、 易于焚烧等特点。

申请人在日常使用中发现目前的锐器盒由于目前锐器盒的结构和功能限制存在很多不足，主要问题有：

第一，目前的锐器盒没有剪切的功能，在收集废弃的输液针头时，工作人员需要另外携带一把剪刀，先用剪刀在锐器盒外对输液针头进行剪切，然后再将剪切下来的输液针头投放至锐器盒内，此过程操作麻烦，易造成工作人员被输液针头或剪刀扎伤，同时工作人员也不可能随时携带剪刀。

第二，由于现有锐器盒的投入口处常常得不到有效的封闭，当锐器盒不小心造成倾覆时，锐器盒内的锐器常常会造成洒落，这就造成了医疗污染，工作人员在重新装盒时，易造成刺伤，具有很大的安全隐患。

第三，由于锐器盒大都开口不是很大，由于一些长度较长的锐器直接投入到锐器盒内，会占用较多的盒口下方空间，使得锐器盒内部空间得不到有效的利用，易造成锐器盒内锐器物堵塞，影响锐器盒的收纳。

为克服现有问题，减少锐器盒刺伤工作人员的造成的损伤，同时提高锐器盒使用的便捷程度，申请人提出一种新型的防针刺锐器盒。

实用新型内容

本实用新型的目的在于克服现有产品不足，提供一种新型的防针刺锐器盒，结构简单，设计合理，便于工作人员使用，减少锐器刺伤事件，保护工作人员。

为实现上述目的，本实用新型采用的技术方案如下：

一种防针刺锐器盒，包括盒体，

所述锐器盒包括上层盒盖、下层盒盖，所述上层盒盖上设置有空针卡槽与矩形投掷口；

所述下层盒盖位于上层盒盖的右侧，所述下层盒盖设置有固定层和活动层；

所述投掷口的一端通过固定块内的复位弹簧连接有向内开启的单向盖板，所述单向盖板的面积大于所述投掷口，且所述单向盖板位于盒体内侧；

所述上层盒盖右侧还设置有镂空的滑槽一，所述活动层上设置有凸起的活动条，所述活动条卡接在所述的滑槽一内并可以自由滑动；

所述上层盒盖上还设置有一凹槽，所述凹槽内一端设置有滑槽二，所述滑槽二内重叠设置有组合刀片，所述组合刀片为刀刃相对应的三角形刀片一和刀片二。

优选的，所述防针刺锐器盒的刀片一和刀片二的刀刃上配合设置有圆形缺口。

优选的，所述防针刺锐器盒的盒体远离投掷口和刀片的一端设有放置磁铁条的腔体，所述腔体顶部设有腔体滑盖。

进一步的，所述防针刺锐器盒的腔体有两个。

优选的，所述防针刺锐器盒的盒体的侧面设置有两个挂钩。

进一步的，所述防针刺锐器盒的盒体的侧面设有透视层。

优选的，所述防针刺锐器盒的盒体的侧面设有刻度线。

与现有锐器盒相比，本实用新型的有益效果：

（一）本实用新型提供的防针刺锐器盒，用于医疗锐器废弃物的收纳，可以最大程度避免工作人员刺伤。通过在盒体上设置内置刀片，可以直接实现输液针头的剪断分离并直接掉入锐器盒内，不需要单独携带剪刀进行剪断。减少针刺事件发生，同时简化操作流程，提高了工人员的工作效率。

（二）本实用新型提供的防针刺锐器盒可以有效避免当锐器盒倾覆时，锐器盒内的锐器物撒落出来，减少了医疗污染，也避免了工作人员在重新收纳装盒时造成的二次刺伤。由于在盒盖上设置了单向盖板，单向盖板的面积大于投掷口，且单向盖板位于盒体内侧，使锐器只能从外向内放置，而盒内的锐器物无法倒出；同时，本实用新型的防针刺锐器盒的组合刀片下设置有下层盒盖，下层盒盖的活动层可滑动关闭，当在不需要使用组合刀片进行剪切时，可以关闭下层盒盖，也进一步预防了当锐器盒倾覆时，锐器盒内的锐器物撒落出来。

（三）本实用新型提供的防针刺锐器盒，在盒体远离投掷口和组合刀片的一端设有放置磁铁条的腔体，腔体内的磁铁可以吸附投入到盒体内的锐器物，使锐器物不会总是堆积在投掷口下方，减少投掷口下方空间阻塞，提高了锐器盒的收纳能力。

附图说明

图1是本实用新型一种防针刺锐器盒的立体结构示意图；

图2是本实用新型一种防针刺锐器盒的俯视示意图；

图3是本实用新型一种防针刺锐器盒的右侧剖视示意图；

图4是本实用新型一种防针刺锐器盒的单向盖板与盒体连接处的剖视示意图；

图示：1-盒体；2-上层盒盖；3-下层盒盖；4固定层-；5-活动层；6-活动条；7-滑槽一；8-凹槽；9-刀片一；10-刀片二；11-滑槽二；12-圆形缺口；13-空针卡槽；14-投掷口；15-单向盖板；16-腔体滑盖；17-透视层；18-刻度线；19-挂钩；20-磁铁条；21-复位弹簧；22-固定块。

具体实施方式

下面结合附图和具体实施例对本实用新型作进一步的说明。

如图1-4所示，一种防针刺锐器盒，包括盒体1，

所述锐器盒包括上层盒盖2、下层盒盖3，所述上层盒盖2上设置有空针卡槽13与矩形投掷口14；空针卡槽13主要用于分离空针与针头。

所述下层盒盖3位于上层盒盖2的右侧，所述下层盒盖3设置有固定层4和可以滑动的活动层5；固定层4和活动层5配合可以实现下层盒盖3的打开与闭合。

所述投掷口的一端通过固定块22内的复位弹簧21连接有向内开启的单向盖板15，具体的如图4所示，所述单向盖板15的一端通过固定块22与盒体1连接，所述固定块22的上侧面与盒体1固定连接，所述固定块22的左侧面通过复位弹簧21与单向盖板15连接，复位弹簧21的一端伸出固定块22并延伸入单向盖板15内与单向盖板15固定连接，另一端则卡接在固定块22的腔内直角处。在单向盖板15连接所述投掷口14的一侧的左右两端均设有上述的一个固定块22及固定块22内部的复位弹簧21用于控制单向盖板15的向内开启与复位。

所述单向盖板15的面积大于所述投掷口14，且所述单向盖板15位于盒体1的内侧，可以防止万一锐器盒倾倒后，锐器盒内的锐器物不会洒落出来，降低了工作人员二次收纳时被针刺的风险。

所述上层盒盖2右侧还设置有镂空的滑槽一7，滑槽一7为长条形，所述活动层5上设置有凸起的活动条6，所述活动条6卡接在所述的滑槽一7内，并且活动条6在所述的滑槽一7内可以自由滑动，推动活动条6可以使活动层5实现打开和关闭。

所述上层盒盖2上还设置有一凹槽8，凹槽8内一端设置有滑槽二11，所述滑槽二11内重叠设置组合刀片，组合刀片包括刀刃相对应的三角形刀片一9和刀片二10，组合刀片在未挤压的情况下宽度为6厘米，凹槽8的宽度可以设置为10厘米，使工作人员的拇指和食指可以很方便的在凹槽8内挤压组合刀片。为了提高便捷性和舒适感，在组合刀片的两个刀背上分别固定有塑料层，增加刀背厚度，方便工作人员挤压组合刀片。且刀片一9和刀片二10的刀刃上还配合设置有圆形缺口12，可以防止组合刀片在剪切分离输液针头或皮针针头时液管滑动。在没有本实用新型装置时，医护人员在分离针头时，一般采取剪刀进行剪断，工作人员一手锐器针头，一手握住剪刀，剪断后再将针头放入锐器盒。此操作麻烦，且经常出现工作人员被针头或者剪刀刺伤的情况。通过本锐器盒内置组合刀片进行分离锐器针头时，只需将针头部分放入圆形缺口12内，然后挤压刀片一9和刀片二10，针头部分即可实现剪断分离并自动掉入了锐器盒进行收纳，操作简单，安全方便。设置圆形缺口12的目的是为了更好的卡住输液管，使在挤压刀片进行剪切的时候，防止输液管移动，使剪切更加轻松省力。当在不需要使用组合刀片进行剪切时，可以关闭下层盒盖3，可以预防了当锐器盒万一发生倾覆时锐器盒内的锐器物撒落出来。

优选的，所述防针刺锐器盒的盒体1远离投掷口15和刀片的一端设有放置磁铁条的腔体，腔体内放置有磁铁条20，且防针刺锐器盒的盒体1左右两端各有一个的腔体放置磁铁条20，其目的是通过磁铁的磁力，可以将每次放入锐器盒内的锐器物吸收至靠近磁铁条的盒体的一边，使锐器不至于全都堆积在投掷口15和刀片下端，造成投掷口15和刀片下端锐器物堵塞，影响锐器盒的收纳空间。

因为锐器盒均为一次性使用，为了不浪费磁铁条20，在腔体顶部设有腔体滑盖16，在丢弃锐器盒前可以推动腔体滑盖16取出磁铁条20，以便下次继续使用。

作为优选的一种实施例，本防针刺锐器盒的盒体1的侧面还设置有两个挂钩19，可以用于将锐器盒挂在工作人员的医用推车上，增加功能实用性。

作为优选的一种实施例，为了更直观的观察到锐器盒内收纳的锐器物的多少，可以在锐器盒的盒体1的侧面设置透视层17，比如用透明的塑料取代不透明的材料制造本锐器盒，优选的，所述防针刺锐器盒的盒体的侧面还设有刻度线。

需要说明的是，在本文中，诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来，而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。

- 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。