一种厌氧无菌操作箱

技术领域

本实用新型涉及一种操作设备，具体涉及一种厌氧无菌操作箱。

背景技术

随着科学技术的发展，在化学、生物、医药学、物理、电子等科学实验中，越来越多地需要特殊的操作环境。厌氧菌接种、厌氧培养基制备等一系列厌氧操作均需要在厌氧无菌的环境下进行操作，因此需要一个具备此类特殊环境的箱体，实验时，实验人员的手臂通过手套接口，带上手套伸入箱体内，透过操作面板进行需要的操作。

目前，在厌氧菌接种、厌氧培养基制备等一系列厌氧操作中，对箱体内的环境要求和密封性能要求较高，当然也有一定的经济和使用便捷性要求；且目前还存在由于每个人的手部（手指、手掌和手臂）大小不一，尤其是男女之分，其手部大小差距较大，操作手套不能有效地适配于每一个人，在套入操作手套进行操作时，操作不便的问题。

实用新型内容

本实用新型的目的是提供一种厌氧无菌操作箱，以解决上述背景技术中所提到问题。

为解决上述技术问题，本实用新型提供一种厌氧无菌操作箱，其包括箱体、位于箱体操作面板上的操作口，以及密封连接在操作口上的操作手套；操作面板上设有一抽气口，用于外接真空泵或吸尘器，抽取箱体内的空气；箱体的上端设有用于显示箱体内压力的真空表、用于外接氮气瓶的进气阀门，以及磁力出气阀门。

操作面板的四侧均通过扣手与箱体卡扣相接，且在操作面板上还环设有一圈密封条；操作手套为双层结构，且操作手套的内层与外层通过间隔分布的弹性连接带连接，弹性连接带上设置有通气孔；外层上位于指部处设置有加厚层，内层与外层的开口端连接处设置有充放气口，箱体内设置有用于杀菌的紫外灯和用于干燥的硅胶干燥剂盒。

进一步地，箱体的正面边缘向内扩展有挡片，挡片上环设有一圈与密封条相配合的凹槽；将操作面板安装在箱体上时，密封条置于凹槽内，且凹槽的深度小于密封条的高度，在挡片上还设有一橡胶层。

进一步地，操作面板为透明塑料板，箱体的材质为聚乙烯。

进一步地，箱体的一侧还设有一磁力门，磁力门通过磁力条与箱体连接；磁力条的吸力为0.4mPa。

进一步地，箱体内还设置有厌氧指示剂，用于指示箱体内的氧气含量。

进一步地，磁力出气阀门的吸力为0.2mPa；在箱内气压小于外界大气压时，磁力出气阀门紧闭；当向箱体内持续通气，气压大于0.2mPa时，磁力出气阀门打开，维持箱体的恒压与密闭。

进一步地，扣手为塑料扣手，扣手的一端与箱体连接，操作面板上设置有与扣手另一端相配合的扣件，扣手与扣件卡扣连接。

进一步地，扣手为8个，且均分设置在箱体的四侧。

进一步地，操作手套的外层厚度大于其内层的厚度。

进一步地，进气阀门上连接有一橡胶软导管，橡胶软导管位于箱体内。

本实用新型的有益效果为：该厌氧无菌操作箱通过对其结构布局的有效设计，密封性能好，可满足厌氧菌接种、厌氧培养基制备等一系列厌氧操作；同时，在使用操作时，通过对操作手套的改进设计，使其能够满足不同大小手部的人的有效使用，提高操作效率。且本申请可优选操作面板为透明塑料板，便于操作观察，并令箱体的材质为聚乙烯，耐酸耐腐蚀，且大大减轻了箱子的重量，方便搬运。

附图说明

图1示意性的给出了厌氧无菌操作箱的结构示意图。

图2示意性的给出了厌氧无菌操作箱的主视图。

图3示意性的给出了厌氧无菌操作箱的左视图。

图4示意性的给出了厌氧无菌操作箱的右视图。

图5示意性的给出了厌氧无菌操作箱的俯视图。

图6示意性的给出了厌氧无菌操作箱的内部图。

图7示意性的给出了厌氧无菌操作箱的操作手套的结构示意图。

图8示意性的给出了厌氧无菌操作箱的连接带的结构示意图。

图9示意性的给出了厌氧无菌操作箱的操作手套的端部结构示意图。

图10示意性的给出了厌氧无菌操作箱的操作面板的内部结构示意图。

图11示意性的给出了厌氧无菌操作箱的箱体开口处的结构示意图。

其中：1、箱体；2、操作面板；3、操作口；4、操作手套；5、抽气口；6、真空表；7、进气阀门；8、出气阀门；9、扣手；10、密封条；11、内层；12、外层；13、连接带；14、通气孔；15、加厚层；16、充放气口；17、紫外灯；18、干燥剂盒；19、挡片；20、凹槽；21、橡胶层；22、磁力门；23、橡胶软导管。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一种实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型的保护范围。

为使本申请的目的、技术方案和优点更加清楚，以下结合附图及具体实施例，对本申请作进一步地详细说明。且为简单起见，以下内容省略了该技术领域技术人员所知晓的技术常识。

实施例一

根据本申请的一个实施例，在该实施例中，如图1~图9所示，该厌氧无菌操作箱包括箱体1、位于箱体1操作面板2上的操作口3，以及密封连接在操作口3上的操作手套4；其中，操作手套4的端部可通过固定法兰连接在操作口3上。

在本申请中，在操作面板2上设有一抽气口5，用于外接真空泵或吸尘器，抽取箱体1内的空气。当然，在箱体1的上端设有真空表6，用于显示箱体1内压力，以及进气阀门7和磁力出气阀门8；其中，进气阀门7外接氮气瓶或者二氧化碳瓶，用于向箱体1内冲入氮气或二氧化碳，使整个箱体1构成厌氧环境。

该厌氧无菌操作箱的操作面板2的四侧均通过扣手9与箱体1卡扣相接，且在操作面板2上还环设有一圈密封条10。在装配中，密封条10与箱体1抵触接触，当将四侧的扣手9扣起时，压力将操作面板2和箱体1连接，同时密封条10压缩形变，使连接更加紧密，形成密封环境。

在本申请中，该厌氧无菌操作箱的操作手套4设置为双层结构，且操作手套4的内层11与外层12通过间隔分布的弹性连接带13连接，对内层11与外层12的位置进行定位，避免交错或脱落，为充气使用提供结构基础。

同时，在弹性连接带13上还设置有通气孔14，使得气体可以从连接带13出穿过；在操作手套4的内层11与外层12的开口端连接处设置有充放气口16，用于对操作手套4的内层11与外层12之间的空气进行充放。

在具体实施中，通过充放气口16对操作手套4的内层11与外层12之间的空气进行充放，进而可实现内层11与人体手部的有效贴合。具体地，由于每个人的手部（手指、手掌和手臂）大小不一，尤其是男女之分，其手部大小差距较大，操作手套4不能有效地适配于每一个人，在套入操作手套4进行操作时，存在操作不便的问题。

而本设计采用双层结构，并在内层11与外层12通过间隔分布的弹性连接带13连接；在实际操作中，可令操作手套4在正常状态下的尺寸为适配于男性较大手部的尺寸；当女性或手部较小的男性使用该操作手套4时，在套入该操作手套4后，通过充放气口16向操作手套4的内层11与外层12之间进行通气。

在此，可优选为操作手套4的外层12厚度大于其内层11的厚度，使得内层11的形变幅度较大。在继续通气的过程中，内层11与手部慢慢贴合，当完全贴合后，可停止通气，并用塞子堵塞充放气口16。本申请通过对操作手套4的有效设计，使其能够满足不同大小手部的人的有效使用，提高操作效率。

当然，由于在操作实验中，对手指指部的磨损较多，因此，在外层12上位于指部处设置有加厚层15，提高其使用寿命，避免易磨损的地方破损存在缝隙，箱体1内进入空气细菌等，影响操作环境。

在箱体1内还设置有紫外灯17，用于杀菌，确保箱体1内环境的无菌；以及硅胶干燥剂盒18，用于干燥，确保箱体1内保存干燥的环境，该厌氧无菌操作箱可满足厌氧菌接种、厌氧培养基制备等一系列厌氧操作。

实施例二

如图10和图11所示，在本实施例中，对操作面板2与箱体1的连接做出了进一步的限定，提高了其连接的密封性。

具体地，令箱体1的正面边缘向内扩展有挡片19，挡片19与操作面板2的边缘部位抵触接触，在挡片19上环设有一圈与密封条10相配合的凹槽20。在具体实施中，将操作面板2安装在箱体1上时，密封条10置于凹槽20内，即提高了密封效果，又可对操作面板2与箱体1的安装位置进行了定位，便于安装，避免移动。

且，在本实施例中，该厌氧无菌操作箱的凹槽20深度小于密封条10的高度，使密封条10能够完全置于凹槽20内；当将四侧的扣手9扣起时，使密封条10压缩形变，能够与凹槽20紧密贴合，使连接更加紧密，形成密封环境。同时，为进一步提高接触的密封性，在挡片19上还可设置一橡胶层21。

实施例三

本实施例提供了一种优选实施方式，即将操作面板2为透明塑料板，便于操作观察；且令箱体1的材质为HDPE（聚乙烯），耐酸耐腐蚀，箱体1以塑料材质为主体，与玻璃材质的箱体1相比，大大减轻了箱子的重量，方便搬运。当然，箱体1整体也可设置为透明状，也可设置为不透明状；若设置为不透明状时，可在箱体1的上端开设一视窗。

该厌氧无菌操作箱与市面上的亚力克玻璃手套箱比，选用市面普遍使用的塑料材质，价格大大降低，同时体积大大增加，操作空间增大；与大型厌氧工作站比，此箱快速便捷，单次实验耗费氮气少，节约经费。

作为进一步优选地，在箱体1内还可设置一厌氧指示剂，用于指示箱体1内的氧气含量。并且，在进气阀门7上连接有一橡胶软导管23，橡胶软导管23位于箱体1内，用于将从进气阀门7通入的氮气或二氧化碳有效地引入至箱体1内。在此，应该说明的是，本申请中涉及的相关阀门件均可采用为单向阀。

实施例四

在本实施例中，如图1所示，该厌氧无菌操作箱的箱体1的一侧还设有一磁力门22，便于取放更换箱体1内的器具。其中，磁力门22可通过磁力条与箱体1连接；且进一步可优选为，磁力条的吸力为0.4mPa。

在具体实施中，还可令磁力出气阀门8的吸力为0.2mPa；具体地，在箱内气压小于外界大气压时，磁力出气阀门8紧闭；当向箱体1内持续通气，气压大于0.2mPa时，磁力出气阀门8打开，维持箱体1的恒压与密闭。

实施例五

在本申请中，可进一步地令扣手9为8个，且均分设置在箱体1的四侧，确保操作面板2与箱体1连接的牢固有效。同时，由于市售的扣手9种类众多，扣手9的具体结构也非本申请改进保护的技术点，因此，不对扣手9的具体结构做出限制，只要能够起到连接作用的即可。

当然，考虑到经济成本，也可令扣手9为塑料扣手9，令扣手9的一端与箱体1连接，并在操作面板2上设置有与扣手9另一端相配合的扣件，扣手9与扣件卡扣连接。

在以上描述中，对“一个实施例”、“实施例”、“一个示例”、“示例”等等的引用表明如此描述的实施例或示例可以包括特定特征、结构、特性、性质、元素或限度，但并非每个实施例或示例都必然包括特定特征、结构、特性、性质、元素或限度。另外，重复使用短语“根据本申请的一个实施例”虽然有可能是指代相同实施例，但并非必然指代相同的实施例。

- 对所公开的实施例的上述说明，使本领域专业技术人员能够实现或使用本实用新型。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将使显而易见的，本文所定义的一般原理可以在不脱离实用新型的精神或范围的情况下，在其他实施例中实现。因此，本实用新型将不会被限制与本文所示的这些实施例，而是要符合与本文所公开的原理和新颖性特点相一致的最宽的范围。