一种厌氧培养装置

技术领域

本实用新型涉及厌氧培养技术领域，具体为一种厌氧培养装置。

背景技术

厌氧菌是一类在无氧条件下比在有氧环境中生长好的细菌，微生物实验过程中，培养符合多种条件的厌氧菌时，必须营造一个低氧或无氧环境进行操作和培养，因此需要使用到一种厌氧培养装置。

现今市场上的也有相关型号和种类的厌氧培养装置，基本可以满足使用需求，但经过发明人的研究发现，目前的培养装置依然存在一定的不足之处，具体问题有以下几点。

- 现有的此类厌氧培养装置在使用时通常采用螺纹对接的方式进行开口处的密封工作，但长期使用螺纹密封圈容易磨损，从而导致密封性下降，并且更换螺纹密封盖的成本较高，有待改进；

- 现有的此类厌氧培养装置在使用时装置壳体内部仍容易残留一些氧气未消耗完全，因而不利于后续的厌氧培养工作；

- 现有的此类厌氧培养装置在使用时厌氧菌的培养过程中容易产生一定量的水汽充斥在装置壳体的内部，从而容易影响厌氧菌的培养效果。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种厌氧培养装置，以解决上述背景技术中提出厌氧培养装置在使用时密封效果不佳，装置壳体的内部容易残留氧气和厌氧菌容易产生水汽影响培养效果的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种厌氧培养装置，包括底板、壳体、培养架、密封结构和盖体，所述底板的顶端固定有壳体，且壳体的顶部设置有开口，并且壳体一侧的外壁上设置有进气盖，壳体远离进气盖一侧的外壁上设置有排气盖，所述壳体的内部设置有培养架，且相邻培养架之间的内壁上皆固定有等间距的置物板，所述开口的内部设置有盖体，且盖体的底端设置有密封结构，所述培养架两侧的外壁上皆固定有支撑架，且支撑架的顶端固定有托块，并且托块的内部设置有支撑板。

优选的，所述培养架两侧的外壁上皆固定有固定壳，且固定壳的内部设置有二氧化碳制备袋，并且固定壳的外壁上皆设置有等间距的透气孔。

优选的，所述密封结构的内部依次设置有密封槽、密封圈、密封挡边、密封片和密封垫，壳体的顶端设置有密封槽，且密封槽的顶端固定有密封圈，并且密封圈的顶端设置有密封挡边，密封挡边与盖体固定连接，密封挡边与密封圈相互配合。

优选的，所述密封挡边一侧的盖体底端固定有密封片，且密封片的底端设置有密封垫，密封垫与壳体固定连接，密封垫与密封片相互配合。

优选的，所述开口底端的两侧皆固定有勾件，且勾件的一侧设置有挂件，并且相邻挂件之间设置有载料板，载料板的顶端设置有耗氧盒，载料板与挂件固定连接，载料板与培养架可拆卸连接。

优选的，所述支撑板的内部螺纹连接有螺纹杆，螺纹杆的顶端固定有转柄，螺纹杆的底端与盖体固定连接。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：该厌氧培养装置不仅提高了培养装置使用时的密封性，避免了壳体内部氧气的残留，而且减少了水汽对厌氧菌培养产生的不利影响；

- 通过设置有密封槽、密封圈、密封挡边、密封片和密封垫，盖体向下施力使得密封片挤压密封垫，同时密封挡边挤压密封圈，双重挤压式密封设置减小了盖体的磨损，并且提高了培养装置使用时的密封性；

- 通过设置有挂件、勾件、载料板和耗氧盒，挂件与勾件卡合，使得挂件带动载料板停留在壳体的顶部，耗氧盒内部的耗氧物质对壳体内部残留的氧气进行消耗，避免了壳体内部氧气的残留；

- 通过设置有固定壳、透气孔和二氧化碳制备袋，固定壳内部二氧化碳制备袋中的化学物质通过透气孔散发于壳体的内部并与厌氧菌产生的水汽反应生成二氧化碳，使得壳体内部始终保持无氧状态，从而减少了水汽对厌氧菌培养产生的不利影响。

附图说明

图1为本实用新型的一种厌氧培养装置的正视剖面结构示意图；

图2为本实用新型的一种厌氧培养装置的固定壳剖视放大结构示意图；

图3为本实用新型的一种厌氧培养装置的图1中A处放大结构示意图；

图4为本实用新型的一种厌氧培养装置的密封结构放大结构示意图。

图中：1、底板；2、壳体；3、培养架；4、固定壳；5、置物板；6、支撑架；7、排气盖；8、密封结构；801、密封槽；802、密封圈；803、密封挡边；804、密封片；805、密封垫；9、托块；10、开口；11、转柄；12、螺纹杆；13、耗氧盒；14、支撑板；15、盖体；16、载料板；17、透气孔；18、进气盖；19、二氧化碳制备袋；20、挂件；21、勾件。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-4，本实用新型提供的一种实施例：一种厌氧培养装置，包括底板1、壳体2、培养架3、密封结构8和盖体15，底板1的顶端固定有壳体2，且壳体2的顶部设置有开口10，并且壳体2一侧的外壁上设置有进气盖18，壳体2远离进气盖18一侧的外壁上设置有排气盖7，壳体2的内部设置有培养架3，且相邻培养架3之间的内壁上皆固定有等间距的置物板5；

培养架3两侧的外壁上皆固定有固定壳4，且固定壳4的内部设置有二氧化碳制备袋19，并且固定壳4的外壁上皆设置有等间距的透气孔17，用于保证壳体2内部的无氧状态；

开口10的内部设置有盖体15，且盖体15的底端设置有密封结构8；

密封结构8的内部依次设置有密封槽801、密封圈802、密封挡边803、密封片804和密封垫805，壳体2的顶端设置有密封槽801，且密封槽801的顶端固定有密封圈802，并且密封圈802的顶端设置有密封挡边803，密封挡边803与盖体15固定连接，密封挡边803与密封圈802相互配合，密封挡边803一侧的盖体15底端固定有密封片804，且密封片804的底端设置有密封垫805，密封垫805与壳体2固定连接，密封垫805与密封片804相互配合；

操作转柄11并旋转螺纹杆12使其推动支撑板14与托块9卡合，同时螺纹杆12推动盖体15向下运动，盖体15向下施力使得密封片804挤压密封垫805，同时密封挡边803挤压密封圈802，双重挤压式密封设置减小了盖体15的磨损，并且提高了培养装置使用时的密封性；

开口10底端的两侧皆固定有勾件21，且勾件21的一侧设置有挂件20，并且相邻挂件20之间设置有载料板16，载料板16的顶端设置有耗氧盒13，载料板16与挂件20固定连接，载料板16与培养架3可拆卸连接，用于消耗壳体2内部残留的氧气；

培养架3两侧的外壁上皆固定有支撑架6，且支撑架6的顶端固定有托块9，并且托块9的内部设置有支撑板14；

支撑板14的内部螺纹连接有螺纹杆12，螺纹杆12的顶端固定有转柄11，螺纹杆12的底端与盖体15固定连接，用于辅助盖体15的盖合工作。

工作原理：使用时，工作人员首先将厌氧菌置于置物板5的顶端，其次将培养架3通过开口10置于壳体2的内部，操作转柄11并旋转螺纹杆12使其推动支撑板14与托块9卡合，同时螺纹杆12推动盖体15向下运动，盖体15向下施力使得密封片804挤压密封垫805，同时密封挡边803挤压密封圈802，双重挤压式密封设置减小了盖体15的磨损，并且提高了培养装置使用时的密封性，然后，工作人员打开进气盖18和排气盖7，将二氧化碳导入壳体2的内部，由于二氧化碳的密度比氧气大，使得氧气从排气盖7排出，之后闭合进气盖18和排气盖7，由于挂件20与勾件21卡合，使得挂件20带动载料板16停留在壳体2的顶部，耗氧盒13内部的耗氧物质对壳体2内部残留的氧气进行消耗，避免了壳体2内部氧气的残留，最后，在厌氧菌培养的过程中，固定壳4内部二氧化碳制备袋19中的化学物质通过透气孔17散发于壳体2的内部并与厌氧菌产生的水汽反应生成二氧化碳，使得壳体2内部始终保持无氧状态，从而减少了水汽对厌氧菌培养产生的不利影响，完成厌氧培养装置的工作。

- 对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。