一种充质干细胞实验设备

技术领域

[0001] 本实用新型具体涉及一种充质干细胞实验设备。

背景技术

在做脐带干细胞分离试验时，一般需要将脐带切割为长度较短的小段，具体需把脐带剪成2-3cm段，以便于后期分离。而目前为采用手术剪进行剪切的方式，而由于于脐带表面光滑并带有大量液体，剪切不便，且剪切面不规则，不便于干细胞分离。

针对这一问题，申请号为201721198990.X 的公开文本提供了一种干细胞切割装置，其采用在工作台上设置切割板，在切割板一侧边缘均布有弹性拉绳，切割板另一侧边缘均布与弹性拉绳相对应的固定销，将脐带放置于切割板上后，可通过弹性拉绳和固定销将脐带固定在切割板上，并在工作台上于切割板两侧对称固定有与切割板长度方向相平行的滑轨，切刀通过横梁及滑块可沿着滑轨在切割板上方滑动，根据脐带需要切割的长度，来调整切刀的滑动距离，然后下按手柄使得切刀与切割板配合便可将脐带切割开。

然而，采用弹性拉绳对脐带进行固定的方式，存在固定效果不佳的问题，且主要为在对工作台上的脐带进行切段处理时，需要反复的停调滑块，以确定每一段脐带的切割长度；且在操作时，需要反复的下按与上拉手柄，以完成对不同位置段的脐带的切割，操作复杂。并且一条脐带的正常长度为40cm~70cm，在切段处理中，需要将脐带切割为2cm~3cm的多段，因此，停调滑块和反复的下按与上拉手柄需进行大概二十次，操作不便，费时费力。

实用新型内容

本实用新型的目的是提供一种充质干细胞实验设备，以解决上述背景技术中所提到的问题。

为解决上述技术问题，本实用新型提供一种充质干细胞实验设备，其包括工作台，工作台上对称固定有两滑轨，两个滑轨上分别设有与滑轨滑动配合的滑块，滑块上分别固定有竖向布置的支撑板，在两支撑板之间固定有横梁，横梁上设置有切割装置；工作台上位于两滑轨之间设置有凹槽，凹槽的长度方向与滑轨的长度方向一致；在凹槽内平行设置有一对压板，且压板的长度方向与凹槽的长度方向相垂直，凹槽内沿其长度方向间隔布置有多组安装孔，压板上设置有与安装孔相匹配的对接孔；切割装置包括与横梁连接的调节杆，调节杆的下端安装有一呈“冂”字形的安装板，在安装板的两侧壁之间连接有一转轴，转轴上固定套设有切割轮。

进一步地，横梁上纵向开设有一孔体，调节杆穿过孔体，且在调节杆的上端设有一卡块；横梁还横向开设有一螺纹孔，螺纹孔与孔体垂直连通，向螺纹孔内插入螺钉，该螺钉与调节杆上插入孔体内的部位抵触接触。

进一步地，在螺钉与调节杆相抵触的抵触端设置有橡胶垫。

进一步地，安装板的两侧设置有一呈“U”形的卡槽，安装板上在邻近卡槽的部位处设置有凸块，凸块上设置有卡簧，卡簧的顶端略凸出于卡槽的槽壁，使转轴能活动地卡在卡槽内，且使切割轮在安装板侧壁之间随着转轴在卡槽中随意转动。

进一步地，切割轮的包括套设在转轴上的轮体，轮体为圆柱体；轮体环侧上设置有多个切割刀片，切割刀片呈三角状，且切割刀片的尖头端朝外；多个切割刀片均匀间隔的布置在轮体上，切割刀片的长度方向与轮体的高度方向一致。

进一步地，压板上、与凹槽相接触的一面设置有防滑垫，防滑垫的外表面设置有凹凸纹，且凹凸纹的排布方向与压板的宽度方向一致。

进一步地，凹槽的长度为1m~1.2m。

进一步地，滑轨的两端均固定有限位板。

本实用新型的有益效果为：该充质干细胞实验设备的凹槽内配合设计有用于压住固定脐带的压板，且两压板之间的具体可调，便于对不同长度脐带的有效固定；通过对切割装置的有效设计，并配合滑轨、滑块、支撑板和横梁的设置，使得一次滑动便可完成脐带的整体分段切割，操作快捷、高效，切割面规则，便于后期干细胞的分离。

附图说明

图1示意性的给出了充质干细胞实验设备的结构示意图。

图2示意性的给出了充质干细胞实验设备的切割装置的结构示意图。

图3示意性的给出了充质干细胞实验设备的横梁的结构示意图。

图4示意性的给出了充质干细胞实验设备的调节杆的安装结构示意图。

图5示意性的给出了充质干细胞实验设备的切割轮的安装结构示意图。

图6示意性的给出了充质干细胞实验设备的切割轮的结构示意图。

图7示意性的给出了充质干细胞实验设备的防滑垫的结构示意图。

图8示意性的给出了充质干细胞实验设备的压板的侧视结构示意图。

其中：1、工作台；2、滑轨；21、限位板；3、滑块；4、支撑板；5、横梁；51、孔体；52、螺纹孔；6、切割装置；61、调节杆；611、卡块；7、凹槽；71、安装孔；8、压板；81、对接孔；82、防滑垫；821、凹凸纹；9、安装板；91、卡槽；92、凸块;10、转轴；11、切割轮；111、轮体；112、切割刀片；12、橡胶垫；13、卡簧。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一种实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型的保护范围。

为使本申请的目的、技术方案和优点更加清楚，以下结合附图及具体实施例，对本申请作进一步地详细说明。且为了简单起见，以下内容省略了该技术领域技术人员所知晓的技术常识。

根据本申请的一个实施例，提供一种充质干细胞实验设备，参见图1，该充质干细胞实验设备包括工作台1，在工作台1上对称固定有两滑轨2，两滑轨2平行间隔设置在工作台1上。

在两个滑轨2上分别设有与滑轨2滑动配合的滑块3，滑块3上分别固定有竖向布置的支撑板4，且在两支撑板4之间固定有横梁5，横梁5上设置有切割装置6，切割装置6可通过横梁5及滑块3沿着滑轨2在工作台1的上方进行滑动。

在本申请设计中，在工作台1上位于两滑轨2之间设置有凹槽7，且凹槽7的长度方向与滑轨2的长度方向一致，操作时，可将脐带放置在凹槽7内。

在凹槽7内平行设置有一对压板8，且压板8的长度方向与凹槽7的长度方向相垂直；将脐带拉直放置在凹槽7内，并通过压板8压住脐带的两侧，对脐带进行固定。

凹槽7内沿其长度方向间隔布置有多组安装孔71，优选每组安装孔71的数量为2个，且分别靠近凹槽7的两侧；并且，在压板8上还设置有与安装孔71相匹配的对接孔81。

具体可采用螺钉依次穿过压板8上的对接孔81和选定的安装孔71，将压板8紧紧安装在凹槽7上，使得压板8中部位置紧紧在压住位于凹槽7上的脐带。

在用压板8压住脐带的两侧时，可根据脐带的长度选择对应的安装孔71对压板8进行安装；其通过间隔布置的多组安装孔71与压板8配合调节连接，实现了对两个压板8之间长度的可调，可有效地固定不同长度的脐带。

参见图2~图4，该充质干细胞实验设备的切割装置6包括与横梁5连接的调节杆61，在调节杆61的下端安装有一呈“冂”字形的安装板9，安装板9的两侧壁之间连接有一转轴10，且在转轴10上固定套设有切割轮11。

通过调节调节杆61的高度进而可实现对切割轮11高度的调节，且采用切割轮11的切割方式，在调节好调节杆61的高度后，便可滑动滑块3，使横梁5沿着凹槽7的长度方向进行移动，此时，便可通过切割轮11直接对位于固定在凹槽7上的脐带进行切碎，一次滑动便可完成脐带的整体分段切割，快捷、高效，切割面规则，便于后期干细胞的分离。

且在实际操作中，可通过调节切割轮11的尺寸，实现切割的每段脐带长度的调节。

在对调节杆61进行安装时，在横梁5上纵向开设有一孔体51，将调节杆61穿过孔体51，且在调节杆61的上端设有一卡块611，将调节杆61的上端限位在横梁5上方，避免调节杆61的上端从孔体51处滑落。

在横梁5还横向开设有一螺纹孔52，且螺纹孔52与孔体51垂直连通，可通过向螺纹孔52内插入螺钉，并使该螺钉与调节杆61上插入孔体51内的部位抵触接触，进而完成对调节杆61位置的固定。

在需要调节调节杆61的位置时，可旋松螺钉，使螺钉的抵触端与调节杆61分离，此时，便可对调节杆61的位置进行调节；在调节完成后，旋紧螺钉，使螺钉的抵触端与调节杆61紧紧抵触接触，进而对调节杆61的位置进行固定。

作为进一步地优选地，为提高螺钉抵触端与调节杆61之间的抵触摩擦，提高对调节杆61固定的牢固性，在螺钉与调节杆61相抵触的抵触端还设置有橡胶垫12。

参见图5和图6，在本实施例的结合基础上，在安装板9的两侧设置有一呈“U”形的卡槽91，安装板9上在邻近卡槽91的部位处设置有凸块92，凸块92上设置有卡簧13。

且卡簧13的顶端略凸出于卡槽91的槽壁，使转轴10能活动地卡在卡槽91内，使切割轮11在安装板9侧壁之间随着转轴10在卡槽91中随意转动。

具体地，将切割轮11的转轴10两端推入卡槽91中并转动，由于卡簧13的弹力，时转轴10能够活动的卡在呈“U”形的卡槽91中；随着对切割装置6的带动，使切割轮11在安装板9侧壁之间随着转轴10在卡槽91中转动，将脐带切碎。

根据本申请的上述实施例，给出进一步地优选设计方案，即将切割轮11设计为包括套设在转轴10上的轮体111，令轮体111为圆柱体，轮体111可与转轴10一体成型。

在轮体111环侧上设置有多个切割刀片112，切割刀片112呈三角状，且切割刀片112的尖头端朝外，通过切割刀片112完成对脐带的切割。

多个切割刀片112均匀间隔的布置在轮体111上，切割刀片112的长度方向与轮体111的高度方向一致。具体地，可通过改变相邻两个切割刀片112之间的间距，即可实现对切割的脐带段的长度的调节。

参见图7和图8，本实用新型的优选实施例为，在压板8上、与凹槽7相接触的一面设置有防滑垫82，压板8通过防滑垫82与脐带进行接触压住，提高了对脐带的固定功能。

为进一步提高对脐带的固定能力，在防滑垫82的外表面还设置有凹凸纹821，并且令凹凸纹821的排布方向与压板8的宽度方向一致。

在本实施方式中，作为进一步优选地，由于正常的脐带长度为30cm~70cm，因此令该装置设计的凹槽7长度为1m~1.2m，为实现对脐带的有效固定以及压板8的安装设置。

同时，还在滑轨2的两端均固定有限位板21，防止滑块3滑脱出滑轨2。

在以上描述中，对“一个实施例”、“实施例”、“一个示例”、“示例”等等的引用表明如此描述的实施例或示例可以包括特定特征、结构、特性、性质、元素或限度，但并非每个实施例或示例都必然包括特定特征、结构、特性、性质、元素或限度。另外，重复使用短语“根据本申请的一个实施例”虽然有可能是指代相同实施例，但并非必然指代相同的实施例。

- 对所公开的实施例的上述说明，使本领域专业技术人员能够实现或使用本实用新型。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将使显而易见的，本文所定义的一般原理可以在不脱离实用新型的精神或范围的情况下，在其他实施例中实现。因此，本实用新型将不会被限制与本文所示的这些实施例，而是要符合与本文所公开的原理和新颖性特点相一致的最宽的范围。