一种用于胎盘间充质干细胞的刮刀组件

技术领域

[0001] 本实用新型具体涉及一种用于胎盘间充质干细胞的刮刀组件。

背景技术

胎盘间充质干细胞的培养常采用在培养瓶内进行贴壁培养的方式，在后续刮取培养瓶中的胎盘间充质干细胞时，需采用刮刀组件进行刮取；现有细胞刮刀包括刮刀杆及设置于刮刀杆一端通过刀架连接的刮刀片，使用时需要将刮刀杆深入到培养瓶内利用刮刀片进行刮取。

由于培养瓶的瓶口较为狭窄，需要对刀体的长度设置进行限定，避免其进出瓶口不便的现象；且现有细胞刮刀在刮取细胞时，不便灵活控制调节转动角度，以适应收获细胞的高效需求；同时，开口操作时间较长，影响培养瓶内细胞的后续培养，还减缓实验进程。

实用新型内容

本实用新型的目的是提供一种用于胎盘间充质干细胞的刮刀组件，以解决上述背景技术中所提到的问题。

为解决上述技术问题，本实用新型提供一种用于胎盘间充质干细胞的刮刀组件，其包括连接的手柄、刀架和刀体；手柄上位于握把端的一侧开设有安装口，在安装口处安装有转盘，且转盘的一侧凸出于安装口；刀架的一侧通过副转盘与手柄的安装端进行连接，转盘和副转盘之间连接有一牵引带，拨转转盘通过牵引带带动副转盘进行转动，刀体与刀架固定连接。

进一步地，转盘和副转盘上均设置有啮齿，手柄内设置有用于穿过牵引带的通道，牵引带包括弹力带以及与啮齿相啮合的啮合带。

进一步地，通道为并行设置的两条。

进一步地，手柄包括第一手柄和第二手柄，第一手柄和第二手柄之间设有一套筒，在套筒内壁的左侧设置有第一内螺纹，在套筒内壁的右侧设置有第二内螺纹，第一内螺纹和第二内螺纹的方向相反；

第一手柄的连接端外壁设置有与第一内螺纹相配合的外螺纹，第二手柄的连接端外壁设置有与第二内螺纹相配合的外螺纹；安装口开设在第一手柄上，刀架与第二手柄相连。

进一步地，第一手柄和第二手柄的连接端均设置有凸块，内螺纹设置在凸块上，套筒的敞口端设置有用于将凸块限定在套筒内的挡件。

进一步地，手柄上位于安装口的上下端连接有一转轴a，转盘的中部开设有孔体a，通过孔体a套穿在转轴a上，并与转轴a相固定。

进一步地，刀架的一侧通过转轴b与手柄安装端的延伸件进行连接，副转盘的中部开设有孔体b，通过孔体b套穿在转轴b上，并与转轴b相固定。

进一步地，刀体为梯形，且上短边与刀架进行固接，刀体的拐角处均设置为圆角结构。

进一步地，刀体包括连接片和与连接片连接的刮片，刮片与连接片弯折连接，连接片上并行设置有连接孔，刀架上设置有与连接孔对应设置的对接孔。

进一步地，还包括一用于遮挡培养瓶瓶口挡片，挡片的中心开设有穿孔，刀架和刀体从穿孔处穿过伸入培养瓶内进行细胞的刮取。

本实用新型的有益效果为：该用于胎盘间充质干细胞的刮刀组件在使用时，可通过拇指拨转位于手柄上的转盘，通过牵引带带动与刀架连接的副转盘的转动，进而实现对与刀架固接的刀体的转动。

在刀体进入狭窄瓶口时，可拨动转盘，将刀体转动90度，即令刀体的长度方向与手柄长度方向一致，使刀体顺利进出，避免与狭窄瓶口的接触，且其设计也满足了对刀体长度需求的设置，解决了刀体长度设置较长时，无法顺利通过瓶口的现象。

在对培养瓶内的胎盘间充质干细胞进行刮取时，也可通过拇指拨转转盘，实现对刀体转动角度的控制，实现对培养瓶内贴壁干细胞的高效刮取，且操作简单灵活，可减小刮取操作的时间，减小培养瓶开口操作时间。

同时，还可将手柄设置为可伸缩调节的结构，以满足多种尺寸规格培养瓶的使用；还包括设置有一挡片，用于遮挡培养瓶瓶口，减小开口操作的暴露面积，减小对培养瓶内细胞后续培养的影响。

附图说明

图1示意性的给出了用于胎盘间充质干细胞的刮刀组件的结构示意图。

图2示意性的给出了用于胎盘间充质干细胞的刮刀组件的手柄可伸缩部件调节部位的结构示意图。

图3示意性的给出了用于胎盘间充质干细胞的刮刀组件的牵引带的结构示意图。

图4示意性的给出了用于胎盘间充质干细胞的刮刀组件的双通道的设置结构示意图。

图5示意性的给出了用于胎盘间充质干细胞的刮刀组件的手柄安装端的侧视结构示意图。

图6示意性的给出了用于胎盘间充质干细胞的刮刀组件的转盘的安装结构示意图。

图7示意性的给出了用于胎盘间充质干细胞的刮刀组件的副转盘的安装结构示意图。

图8示意性的给出了用于胎盘间充质干细胞的刮刀组件的转盘和副转盘的结构示意图。

图9示意性的给出了用于胎盘间充质干细胞的刮刀组件的连接片的安装结构示意图。

图10示意性的给出了用于胎盘间充质干细胞的刮刀组件的挡片的结构示意图。

其中：1、手柄；11、通道；12、第一手柄；13、第二手柄；14、延伸件；2、刀架；21、转轴b；22、对接孔；3、刀体；31、圆角结构；32、连接片；321、连接孔；33、刮片；4、安装口；41、转轴a；5、转盘；51、孔体a；6、副转盘；61、孔体b；7、牵引带；71、弹力带；72、啮合带；8、套筒；81、第一内螺纹；82、第二内螺纹；83、敞口端；84、挡件；9、凸块；10、挡片；101、穿孔。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一种实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型的保护范围。

为使本申请的目的、技术方案和优点更加清楚，以下结合附图及具体实施例，对本申请作进一步地详细说明。且为了简单起见，以下内容省略了该技术领域技术人员所知晓的技术常识。

实施例一

根据本申请的一个实施例，提供一种用于胎盘间充质干细胞的刮刀组件，如图1、图4和图5所示，该用于胎盘间充质干细胞的刮刀组件包括连接的手柄1、刀架2和刀体3，手握手柄1，将刀架2上连接的刀体3伸入培养瓶内对贴壁培养的胎盘间充质干细胞进行刮取。

在本申请设计中，在手柄1上、位于握把端的一侧开设有安装口4，并在安装口4处安装有转盘5，且转盘5的一侧凸出于安装口4，便于对转盘5进行拨转，而转盘5的另一侧则位于手柄1内，在使用该刮刀组件时，可通过拇指完成对转盘5的拨转。

配合设计地，令刀架2的一侧通过副转盘6与手柄1的安装端进行连接；具体表示为，刀架2与副转盘6的一端进行固接，而副转盘6的另一端与手柄1通过轴承连接，使得刀架2可相对手柄1进行转动。

在转盘5和副转盘6之间连接有一牵引带7，拨转转盘5通过牵引带7带动副转盘6进行转动，进而带动刀架2进行转动；而刀体3与刀架2采用固定连接的方式，进而完成对刀体3的转动。

具体地，可在转盘5和副转盘6上均设置有啮齿，并且在手柄1内设置有通道11，用于穿过牵引带7。

并且，可如图3所示，将牵引带7设置为包括弹力带71以及与啮齿相啮合的啮合带72，其啮合带72和弹力带71均采用为两段，两段啮合带72分别与转盘5和副转盘6上的啮齿啮合，而两弹力带71分别与两啮合带72的两端进行连接，进而形成一闭环结构，类似于传送链/带的设置方式。

在使用该用于胎盘间充质干细胞的刮刀组件时，用拇指拨动手柄1握把端的转盘5，通过牵引带7带动副转盘6进行转动，进而带动刀架2进行转动，将与刀架2固接的刀体3转动90度，使刀体3的长度方向与手柄1长度方向一致，此时，可将刀体3顺利的放入瓶口，其设计也满足了对刀体3长度的设置，解决了刀体3长度设置较长时，无法顺利通过瓶口的现象。

在对培养瓶内的胎盘间充质干细胞进行刮取时，也可通过拇指拨转转盘5，实现对刀体3转动角度的控制，实现对培养瓶内贴壁干细胞的高效刮取，且操作简单灵活，可减小刮取操作的时间，减小培养瓶开口操作时间。

在刮取完成后，也可再次拨转转盘5，将与刀架2固接的刀体3转动90度，使刀体3的长度方向与手柄1长度方向一致，便于顺利取出刀体3，避免刀体3与狭窄瓶口处的接触。

且在此应该能说明的是，本申请不仅仅适用于对培养瓶中胎盘间充质干细胞的刮取，也可适用于其它在培养瓶中进行培养的细胞的刮取，且均在本申请保护范围内。

实施例二

作为上述实施例的一种改进补充设计，将通道11设置为并行的两条，使得两弹力带71分别位于不同的通道11内，避免两弹力带71之间的交缠，影响转盘5与副转盘6的牵引转动。

实施例三

在本实施例中，为实现对手柄1长度的有效、简便调节，以满足多种尺寸规格培养瓶的使用，对该刮刀组件的手柄1结构做了进一步的改进设计。

具体地，如图2所示，手柄1包括第一手柄12和第二手柄13，第一手柄12和第二手柄13之间设有一套筒8；并且在套筒8内壁的左侧设置有第一内螺纹81，在套筒8内壁的右侧设置有第二内螺纹82，且第一内螺纹81和第二内螺纹82的方向相反。

同时，令第一手柄12的连接端外壁设置有与第一内螺纹81相配合的外螺纹，第二手柄13的连接端外壁设置有与第二内螺纹82相配合的外螺纹；且安装口4开设在第一手柄12上，刀架2与第二手柄13相连。

通过对手柄1结构的有效设计，使得在需要调节手柄1的整体长度时，只需转动套筒8即可实现。

且作为优选地，为避免转动套筒8时，过度转动，使第一手柄12和第二手柄13脱落的现象；在第一手柄12和第二手柄13的连接端均设置有凸块9，且内螺纹设置在凸块9上，并且在套筒8的敞口端83设置有挡件84，用于将凸块9限定在套筒8内。

在此，应该说明的是，牵引带7包括啮合带72和弹力带71的设计选取，是结合实际的需要，弹力带71可拉伸，是满足调节手柄1长度的需要。

实施例四

根据本申请的一个实施例，在实施例一的基础上，对转盘5和副转盘6的具体安装结构列举了多种结构方式中的一种设置方式。

参见图6~图8，转盘5的安装结构为，在手柄1上位于安装口4的上下端连接有一转轴a41，转轴a41的两端均通过轴承与安装口4连接，可进行转动。在转盘5的中部开设有孔体a51，通过孔体a51套穿在转轴a41上，并与转轴a41相固定，转盘5中部孔体a51可与转轴a41焊接固定。

副转盘6的安装结构为，在刀架2的一侧通过转轴b21与手柄1安装端的延伸件14进行连接，令延伸件14的宽度小于手柄1的宽度；其转轴b21的一端通过轴承与延伸件14连接，另一端与刀架2进行固定连接，使得刀架2可相对延伸件14转动，且转轴b21的方向为垂直于手柄1长度的方向。

在副转盘6的中部开设有孔体b61，通过孔体b61套穿在转轴b21上，并与转轴b21相固定，副转盘6中部孔体b61可与转轴b21焊接固定。

实施例五

根据本申请的一个实施例，提供一种优选实施方式，对刀体3的结构及安装进行了进一步的限定。

具体地，将刀体3设置为梯形，且上短边与刀架2进行固接，刀体3的拐角处均设置为圆角结构31，可以减少对于细胞的伤害。

作为优选地，令刀体3包括连接片32和与连接片32连接的刮片33，刮片33与连接片32弯折连接，即刮片33与连接片32之间角度小于180度；如图9所示，在连接片32上并行设置有连接孔321，刀架2上设置有与连接孔321对应设置的对接孔22，通过螺钉穿过连接孔321和对接孔22将连接片32与刀架2进行固定连接。

实施例六

根据本申请的一个实施例，提供一种优选实施方式；具体地，如图10所示，该刮刀组件还包括一挡片10，用于遮挡培养瓶瓶口，减小开口操作的暴露面积，减小对培养瓶内细胞后续培养的影响。

在挡片10的中心开设有穿孔101，刀架2和刀体3从穿孔101处穿过伸入培养瓶内进行细胞的刮取。

在以上描述中，对“一个实施例”、“实施例”、“一个示例”、“示例”等等的引用表明如此描述的实施例或示例可以包括特定特征、结构、特性、性质、元素或限度，但并非每个实施例或示例都必然包括特定特征、结构、特性、性质、元素或限度。另外，重复使用短语“根据本申请的一个实施例”虽然有可能是指代相同实施例，但并非必然指代相同的实施例。

- 对所公开的实施例的上述说明，使本领域专业技术人员能够实现或使用本实用新型。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将使显而易见的，本文所定义的一般原理可以在不脱离实用新型的精神或范围的情况下，在其他实施例中实现。因此，本实用新型将不会被限制与本文所示的这些实施例，而是要符合与本文所公开的原理和新颖性特点相一致的最宽的范围。