一种用于微生物发酵物提取设备

技术领域

[0001] 本实用新型涉及微生物发酵物提取技术领域，具体为一种用于微生物发酵物提取设备。

背景技术

微生物发酵物即是指利用微生物，在适宜的条件下，将原料经过特定的代谢途径转化为人类所需要的产物的过程，发酵工程的应用范围医药工业，食品工业，能源工业，化学工业，在微生物的发酵过程中常常需要对不同时间段的发酵产物进行检测，以便了解产品的实时状态，在检测的过程中便需要使用到微生物发酵物提取设备。

现今市场上的此类微生物发酵物提取设备种类繁多，基本可以满足人们的使用需求，但是依然存在一定的不足之处，比如现有的此类微生物发酵物提取设备在与发酵罐安装时较为繁琐，拆装过程过长，大大降低了提取设备的提取效率；其次，现有的微生物发酵物提取设备大多只能用单个提取管进行样品提取，反复的操作费事费力，且增加了工作人员的劳动强度；第三，现有的此类微生物发酵物提取设备在使用完毕后难以对提取管进行拆卸清洗，降低了工作人员维护设备的便利性。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种用于微生物发酵物提取设备，以解决上述背景技术中提出设备提取效率较低、工作人员劳动强度高以及设备维护不便的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种用于微生物发酵物提取设备，包括设备主体、主螺纹轴、支撑板、副螺纹轴和卡槽，所述设备主体顶端的中心位置处铰接有主螺纹轴，且主螺纹轴顶端的一侧安装有支板，并且支板顶端的一侧安装有主手柄，主手柄的底端与主螺纹轴的顶端固定连接，主手柄一侧的支板顶端安装有开关，所述主螺纹轴表面的一侧套接有支撑板，且支撑板底端的两侧皆固定有螺纹块，并且螺纹块内部的一端安装有副螺纹轴，副螺纹轴远离螺纹块的一端安装有副手柄，副螺纹轴靠近主螺纹轴的一端安装有夹持块，所述设备主体的两内侧壁上皆交接有丝杆，且丝杆表面的一侧螺纹处套接有活动块，并且活动块底端的中心位置处铰接有连接杆，所述连接杆底端的一侧铰接有连接块，且连接块底端的一侧设置有拆卸结构。

优选的，所述设备主体的两侧内壁上皆设置有卡槽，且卡槽内部的一侧安装有卡扣板，并且卡扣板内部的一端皆设置有等间距的提取管，提取管设置有多组。

优选的，所述设备主体顶部的中心位置处安装有伺服电机，且伺服电机的输出端通过联轴器安装有转轴，并且转轴远离伺服电机的一端安装有第一锥齿轮，第一锥齿轮底端的两侧皆啮合有第二锥齿轮，第二锥齿轮的一端与丝杆的一端固定连接，通过伺服电机提供动力，从而将活塞杆提起。

优选的，所述提取管内部的一端设置有活塞橡胶，且活塞橡胶顶端的中心位置处固定有活塞杆，并且活塞杆顶端的一侧安装有上连接板，通过活塞杆拉动活塞橡胶向上运动，从而将发酵液压入提取管中。

优选的，所述拆卸结构的内部依次设置导向杆、弹簧、限位柄、主安装块、限位槽、副安装块和限位块，所述连接块底端的一侧固定有导向杆，导向杆表面的一侧缠绕有弹簧，且导向杆底端的一侧安装有主安装块，主安装块的底端与上连接板相铰接，并且主安装块内部的一端设置有副安装块。

优选的，所述副安装块内部的两侧皆设置有限位槽，且限位槽底部的一侧安装有限位柄，限位柄的顶端延伸至主安装块的外部，并且限位柄表面的两侧皆设置有限位块，通过拆卸结构可快速方便的拆下提取管，便于对其进行维护清洗。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：该一种用于微生物发酵物提取设备不仅提高设备的提取效率，降低工作人员的劳动强度，还提高设备的维护便利性；

- 通过设置有支撑板、夹持块和副螺纹轴，将设备放置发酵罐入料口的一端，先将设备主体通过入料口放入发酵罐中，使支撑板处于入料口的顶端，随后手动旋转副手柄，使其带动副螺纹轴旋转，则副螺纹轴在螺纹块的内部开始向右侧移动，从而使副螺纹轴推动夹持块向入料口的外壁移动，使夹持块压紧在入料口的外壁上，从而完成设备的安装工作，通过该结构实现设备的快速拆装工作，降低设备的拆装时间，提高设备的提取效率；

- 通过设置有主手柄、第二锥齿轮和丝杆，通过主手柄带动主螺纹轴旋转，使设备主体不断深入发酵罐的内部，随后通过操作开关控制伺服电机进行工作，使其带动转轴和第一锥齿轮一同旋转，由于第一锥齿轮和第二锥齿轮相互啮合，则第二锥齿轮可带动丝杆旋转，因丝杆表面的一侧设置有螺纹，则活动块可在丝杆的螺纹面上水平移动，活动块移动的同时可带动连接杆运动，连接杆以活动块的底端为圆心摆动，则连接块可升降，当连接块带动上连接板上升时，上连接板带动活塞杆和活塞橡胶一同上升，此时卡扣板被卡槽固定不可移动，从而将发酵罐内部的发酵液通过压力压入提取管的内部，从而完成多组发酵液的提取工作，通过一次多取的方式，避免工作人员反复的提取工作，降低工作人员的劳动强度；

- 通过设置有限位柄、弹簧和限位柄，手动旋转限位柄，使其带动限位块退出至限位槽的外部，从而解除限位柄在垂直方向上的固定限制，随后向上提起限位柄，使限位柄完全退出限位槽的外部，此时弹簧呈压缩状态，弹簧对限位柄起到限位的作用，随后将卡扣板从卡槽的内部移出，即可使主安装块及以下的部分从设备主体的内部取出，从而完成提取管的拆卸工作，使其便于工作人员的维护清洗，提高设备的维护便利性。

附图说明

图1为本实用新型的主视剖面结构示意图；

图2为本实用新型的设备主体主视剖面结构示意图；

图3为本实用新型图2中A处放大结构示意图；

图4为本实用新型的拆卸结构放大结构示意图；

图中：1、设备主体；2、主螺纹轴；3、支撑板；4、支板；5、主手柄；6、开关；7、螺纹块；8、副螺纹轴；9、副手柄；10、夹持块；11、丝杆；12、活动块；13、连接杆；14、连接块；15、卡槽；16、上连接板；17、卡扣板；18、提取管；19、活塞橡胶；20、活塞杆；21、拆卸结构；2101、导向杆；2102、弹簧；2103、限位柄；2104、主安装块；2105、限位槽；2106、副安装块；2107、限位块；22、伺服电机；23、转轴；24、第一锥齿轮；25、第二锥齿轮。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-4，本实用新型提供的一种实施例：一种用于微生物发酵物提取设备，包括设备主体1、主螺纹轴2、支撑板3、副螺纹轴8和卡槽15，设备主体1顶端的中心位置处铰接有主螺纹轴2，且主螺纹轴2顶端的一侧安装有支板4，并且支板4顶端的一侧安装有主手柄5，主手柄5的底端与主螺纹轴2的顶端固定连接，主手柄5一侧的支板4顶端安装有开关6，主螺纹轴2表面的一侧套接有支撑板3，且支撑板3底端的两侧皆固定有螺纹块7，并且螺纹块7内部的一端安装有副螺纹轴8，副螺纹轴8远离螺纹块7的一端安装有副手柄9，副螺纹轴8靠近主螺纹轴2的一端安装有夹持块10；

将将设备放置发酵罐入料口的一端，先将设备主体1通过入料口放入发酵罐中，使支撑板3处于入料口的顶端，随后手动旋转副手柄9，使其带动副螺纹轴8旋转，则副螺纹轴8在螺纹块7的内部开始向右侧移动，从而使副螺纹轴8推动夹持块10向入料口的外壁移动，使夹持块10压紧在入料口的外壁上，从而完成设备的安装工作，通过该结构实现设备的快速拆装工作，降低设备的拆装时间，提高设备的提取效率；

设备主体1的两内侧壁上皆交接有丝杆11，且丝杆11表面的一侧螺纹处套接有活动块12，并且活动块12底端的中心位置处铰接有连接杆13，连接杆13底端的一侧铰接有连接块14，且连接块14底端的一侧设置有拆卸结构21；

拆卸结构21的内部依次设置导向杆2101、弹簧2102、限位柄2103、主安装块2104、限位槽2105、副安装块2106和限位块2107，连接块14底端的一侧固定有导向杆2101，导向杆2101表面的一侧缠绕有弹簧2102，且导向杆2101底端的一侧安装有主安装块2104，主安装块2104的底端与上连接板16相铰接，并且主安装块2104内部的一端设置有副安装块2106，副安装块2106内部的两侧皆设置有限位槽2105，且限位槽2105底部的一侧安装有限位柄2103，限位柄2103的顶端延伸至主安装块2104的外部，并且限位柄2103表面的两侧皆设置有限位块2107；

当工作人员需要提取管18清洗，以便下次使用时，此时手动旋转限位柄2103，使其带动限位块2107退出至限位槽2105的外部，从而解除限位柄2103在垂直方向上的固定限制，随后向上提起限位柄2103，使限位柄2103完全退出限位槽2105的外部，此时弹簧2102呈压缩状态，弹簧2102对限位柄2103起到限位的作用，随后将卡扣板17从卡槽15的内部移出，即可使主安装块2104及以下的部分从设备主体1的内部取出，从而完成提取管18的拆卸工作，使其便于工作人员的维护清洗，提高设备的维护便利性；

设备主体1的两侧内壁上皆设置有卡槽15，且卡槽15内部的一侧安装有卡扣板17，并且卡扣板17内部的一端皆设置有等间距的提取管18，提取管18内部的一端设置有活塞橡胶19，且活塞橡胶19顶端的中心位置处固定有活塞杆20，并且活塞杆20顶端的一侧安装有上连接板16，设备主体1顶部的中心位置处安装有伺服电机22，该伺服电机22的型号可为Y90S-2，且伺服电机22的输出端通过联轴器安装有转轴23，并且转轴23远离伺服电机22的一端安装有第一锥齿轮24，第一锥齿轮24底端的两侧皆啮合有第二锥齿轮25，第二锥齿轮25的一端与丝杆11的一端固定连接；

通过主手柄5带动主螺纹轴2旋转，使设备主体1不断深入发酵罐的内部，随后通过操作开关6控制伺服电机22进行工作，使其带动转轴23和第一锥齿轮24一同旋转，由于第一锥齿轮24和第二锥齿轮25相互啮合，则第二锥齿轮25可带动丝杆11旋转，因丝杆11表面的一侧设置有螺纹，则活动块12可在丝杆11的螺纹面上水平移动，活动块12移动的同时可带动连接杆13运动，连接杆13以活动块12的底端为圆心摆动，则连接块14可升降，当连接块14带动上连接板16上升时，上连接板16带动活塞杆20和活塞橡胶19一同上升，此时卡扣板17被卡槽15固定不可移动，从而将发酵罐内部的发酵液通过压力压入提取管18的内部，从而完成多组发酵液的提取工作，通过一次多取的方式，避免工作人员反复的提取工作，降低工作人员的劳动强度。

工作原理：使用时，首先将将设备放置发酵罐入料口的一端，先将设备主体1通过入料口放入发酵罐中，使支撑板3处于入料口的顶端，随后手动旋转副手柄9，使其带动副螺纹轴8旋转，则副螺纹轴8在螺纹块7的内部开始向右侧移动，从而使副螺纹轴8推动夹持块10向入料口的外壁移动，使夹持块10压紧在入料口的外壁上，从而完成设备的安装工作，通过该结构实现设备的快速拆装工作，降低设备的拆装时间，提高设备的提取效率，通过主手柄5带动主螺纹轴2旋转，使设备主体1不断深入发酵罐的内部，随后通过操作开关6控制伺服电机22进行工作，使其带动转轴23和第一锥齿轮24一同旋转，由于第一锥齿轮24和第二锥齿轮25相互啮合，则第二锥齿轮25可带动丝杆11旋转，因丝杆11表面的一侧设置有螺纹，则活动块12可在丝杆11的螺纹面上水平移动，活动块12移动的同时可带动连接杆13运动，连接杆13以活动块12的底端为圆心摆动，则连接块14可升降，当连接块14带动上连接板16上升时，上连接板16带动活塞杆20和活塞橡胶19一同上升，此时卡扣板17被卡槽15固定不可移动，从而将发酵罐内部的发酵液通过压力压入提取管18的内部，从而完成多组发酵液的提取工作，通过一次多取的方式，避免工作人员反复的提取工作，降低工作人员的劳动强度，当工作人员需要提取管18清洗，以便下次使用时，此时手动旋转限位柄2103，使其带动限位块2107退出至限位槽2105的外部，从而解除限位柄2103在垂直方向上的固定限制，随后向上提起限位柄2103，使限位柄2103完全退出限位槽2105的外部，此时弹簧2102呈压缩状态，弹簧2102对限位柄2103起到限位的作用，随后将卡扣板17从卡槽15的内部移出，即可使主安装块2104及以下的部分从设备主体1的内部取出，从而完成提取管18的拆卸工作，使其便于工作人员的维护清洗，提高设备的维护便利性。

- 对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。