一种集尿器

技术领域

[0001] 本实用新型涉及医疗器械，尤其涉及一种集尿器。

背景技术

导尿是临床应用较为广泛的护理操作之一，其目的是通过集尿器或者说导尿器帮助不便行动的患者将尿液引导出体外。通常，在集尿器的尿袋积累了一定量的尿液后，需要打开排尿口，拿尿盆或者尿壶承接尿袋中排出尿液，然后再关闭排尿口，重复使用尿袋。

日前，冠状病毒爆发，大量的重症病患的病情严重到难以行动甚至于无法行动，只能通过集尿器为重症病患排尿。但是，根据研究表明，患者的唾液、尿液和粪便中均检测到有冠状病毒。在抗击疫情的一线，重症病患排到尿袋的尿液需要医务人员采用常规的方式转接到尿盆或者尿壶中。发明人在支援抗疫的过程中，发现现有的集尿器在这种使用场景下存在以下问题，尿液在通过排尿口排到尿盆或者尿壶的过程中，尿液飞溅导致病毒四散，而且根据国家卫健委发布新型冠状病毒肺炎诊疗方案（试行第七版），在传播途径方面，新版诊疗方案明确，在粪便及尿中可分离到新型冠状病毒，应注意粪便及尿对环境造成气溶胶或接触传播，可见，在通过排尿口排到尿盆或者尿壶的过程中，不仅污染治疗环境，还存在增大医务人员受感染风险的问题。因此，有必要对现有的集尿器进行改进，以应对尿液存在高传染性病菌的医疗场合。

实用新型内容

本实用新型要解决的技术问题：在一些传染病治疗区域，尿液在通过排尿口排到尿盆或者尿壶的过程中，尿液会飞溅导致病毒四散，污染治疗环境，增加医护人员感染风险。

为解决以上技术问题，本实用新型采用的技术方案如下：

本实用新型提供一种集尿器，包括导尿管和集尿部；所述导尿管包括第一接头，所述集尿部包括与所述第一接头适配的第二接头，并且所述第二接头内设有用于封闭集尿部的开口的密封部件，其中，所述第二接头和所述第一接头彼此对接后实现密接且所述密封部件被第一接头挤压而使集尿部的开口开启，以让导尿管中的液体能够流入用于收集液体的集尿部，在所述第二接头脱离与所述第一接头的连接时，所述密封部件在自身的恢复力的作用下而使集尿部的开口封闭，以让集尿部内的液体能被保持在集尿部内而不外流。

优选的，所述集尿器还包括止流夹，所述止流夹设于所述导尿管上以控制所述导尿管中流向所述第一接头的液体的通断。

优选的，所述第一接头是阳性鲁尔接头，所述第二接头是可来福接头，可来福接头以阴性端朝集尿部外以连接所述第一接头的方式设置，所述密封部件是可来福接头的密封套，其中，所述阳性鲁尔接头的中空连接部插入所述可来福接头的阴性端后挤压可来福接头的密封套而使集尿部的开口开启，且集尿部和所述导尿管通过阳性鲁尔接头的第一内螺口和可来福接头的外螺口的螺纹连接形成可拆卸连接。

优选的，所述集尿器还包括防污染盖，所述防污染盖包括盖体和与可来福接头的外螺口适配的第二内螺口。

优选的，所述集尿器还包括密封圈，并且所述密封圈粘接于可来福接头的膨大上，所述防污染盖在所述可来福接头上拧紧时，所述密封圈被挤压夹持在所述盖体和可来福接头的膨大之间，以在盖体和可来福接头的膨大处间形成一个封闭的中空区域。

优选的，所述集尿部上设有用于指示收集的液体的液量的指示刻度。

优选的，所述集尿部为尿袋。

优选的，所述集尿部为塑料瓶。

优选的，所述塑料瓶为圆柱形，所述塑料瓶的顶部设有凹陷部，所述第二接头设于所述凹陷部内。

优选的，所述凹陷部的深度安置能够让第二接头隐藏在其内的方式设置，以一个塑料瓶的底面能够直接叠加在另一个塑料瓶的顶面。

本实用新型的有益技术效果至少包括：

本实用新型的第二接头可以让集尿部从导尿管上拆下后让集尿部被封闭，然后可以直接换上新的集尿部，由此，在一些传染病治疗区域，避免了现有的结构中尿液在通过排尿口排到尿盆或者尿壶的过程时尿液飞溅导致病毒四散或者形成含有病毒或病菌的气溶胶，降低医护人员在此情形下被感染的风险，也可以防止治疗环境被污染，保持治疗环境的清洁卫生。

附图说明

图1为本实用新型的集尿器的简化结构示意图；

图2为本实用新型的一个优选实施方式中第一接头和第二接头处于未连接的状态下的示意图；

图3为本实用新型的一个优选实施方式中第一接头的结构示意图；

图4为本实用新型的一个优选实施方式中第一接头和第二接头处于连接的状态下的示意图；

图5为本实用新型的一个优选实施方式中第二接头的开口被密封部件封闭的状态下的示意图；

图6为本实用新型的一个优选实施方式中防污染盖的结构示意图；

图7为本实用新型的一个优选实施方式中防污染盖安装在第二接头上的示意图；

图8为本实用新型的一个优选实施方式中一种集尿部的结构示意图；

图9为本实用新型的一个优选实施方式中另一种集尿部的结构示意图；

图10为本实用新型的一个优选实施方式中另一种集尿部堆叠放置的示意图。

附图标记：

100：导尿管				110：第一接头				200：集尿部

210：第二接头				211：密封部件				212：开口

220：指示刻度				300：止流夹				400：防污染盖

410：盖体					420：第二内螺口			500：密封圈

A0：阳性鲁尔接头			A1：中空连接部			A2：第一内螺口

B0：可来福接头			B1：密封套				    B2：外螺口

B3：膨大				    C：中空区域				D0：塑料瓶

D1：凹陷部				E：止流区

具体实施方式

为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白，以下结合附图1-10，对本实用新型进行进一步详细说明。

根据本实用新型的一个实施例，参见图1，提供一种集尿器，可以包括导尿管100和/或集尿部200。导尿管100可以包括第一接头110。集尿部200可以包括与第一接头110适配的第二接头210。第二接头210内可以设有用于封闭集尿部200的开口212的密封部件211。第二接头210和第一接头110彼此对接后可以实现密接且密封部件211被第一接头110挤压而使集尿部200的开口212开启，以让导尿管100中的液体能够流入用于收集液体的集尿部200。在第二接头210脱离与第一接头110的连接时，密封部件211可以在自身的恢复力的作用下而使集尿部200的开口212封闭，以让集尿部200内的液体能被保持在集尿部200内而不外流。该实施例的技术方案至少能够实现以下有益技术效果：第二接头210可以让集尿部200从导尿管100上拆下后让集尿部200被封闭，然后可以直接换上新的集尿部200，由此，在一些传染病治疗区域，避免了现有的结构中尿液在通过排尿口排到尿盆或者尿壶的过程时尿液飞溅导致病毒四散以及形成含有病毒或病菌的气溶胶，降低医护人员在此情形下被感染的风险，以及防止治疗环境被污染，保持治疗环境的清洁。

根据本实用新型的一个实施例，参见图1，集尿器可以包括止流夹300。止流夹300可以设于导尿管100上以控制导尿管100中流向第一接头110的液体的通断。该实施例的技术方案至少能够实现以下有益技术效果：在拆下集尿部200前，可以先用止流夹300先把导尿管100的尿流切断，然后更换集尿部200，以避免或者说减少尿液滴落的情况，进一步降低医护人员在此情形下被感染的风险，也能更好的保持治疗环境的清洁。优选的，第一接头110可以包括中空连接部A1和环绕于第一中空连接部A1外的第一内螺口A2。优选的，第二接头210可以包括包含开口212的中间连通部213和嵌套设在中间连通部213和外壳214之间的密封部件211。密封部件211可以是硅胶套。硅胶套带有弹性，依次可以被外力挤压变形和在失去外力时恢复原状。

根据本实用新型的一个实施例，参见图2，第一接头110可以是阳性鲁尔接头A0。第二接头210可以是可来福接头B0（CLAVE）。可来福接头B0可以以阴性端朝集尿部200外以连接第一接头110的方式设置。密封部件211可以是可来福接头B0的密封套B1。其中，阳性鲁尔接头A0的中空连接部A1可以插入可来福接头B0的阴性端后挤压可来福接头B0的密封套B1而使集尿部200的开口212开启，例如，参见图3。集尿部200和导尿管100可以通过阳性鲁尔接头A0的第一内螺口A2和可来福接头B0的外螺口B2的螺纹连接形成可拆卸连接。在可来福接头B0脱离与第一接头110的连接时，密封套B1可以在自身的恢复力的作用下而使集尿部200的开口212封闭，以让集尿部200内的液体能被保持在集尿部200内而不外流，参见图5。优选的，第二接头210也可以是其他的接头，比如，第二接头210是贝朗正压接头（Ultrasite）或者CLC 2000，也可以是实现脱离第一接头110后自封闭。该实施例的技术方案至少能够实现以下有益技术效果：可以实现集尿部的快速连接和拆卸，降低医务人员的劳动强度，而且，可来福接头的密封性很好，可以避免漏液。

根据本实用新型的一个实施例，集尿器可以包括防污染盖400，参见图6。防污染盖400可以包括盖体410和与可来福接头B0的外螺口B2适配的第二内螺口420。优选的，集尿器可以包括密封圈500。密封圈500可以粘接于可来福接头B0的膨大B3上。防污染盖400在可来福接头B0上拧紧时，密封圈500可以被挤压夹持在盖体410和可来福接头B0的膨大B3之间，以在盖体410和可来福接头B0的膨大B3处间形成一个封闭的中空区域C，参见图7。该实施例的技术方案至少能够实现以下有益技术效果：如果拆卸后第一接头110有部分尿液附着或者滴落在可来福接头B0上，则可以通过防污染盖400拧紧在可来福接头B0上，将这部分尿液封闭在中空区域C中，防止医务人员或者转移人员在拆卸或者转移时接触到尿液，降低医护人员或者转移人员被感染的风险。

根据本实用新型的一个实施例，在密封圈500粘接在可来福接头B0的膨大B3上时，在密封圈和可来福接头的外壳之间可以形成一个能阻止可来福接头外壁上液体下流的止流区E，参见图5。该实施例的技术方案至少能够实现以下有益技术效果：避免拆卸时滴落或者遗留在可来福接头的外壳上尿液继续下流，并在盖上防污染盖400后将其封闭在中空区域C中，降低医护人员或者转移人员被感染的风险。

根据本实用新型的一个实施例，集尿部200上设有用于指示收集的液体的液量的指示刻度220，参见图1。该实施例的技术方案至少能够实现以下有益技术效果：便于医护人员观察和记录病患的尿量。

根据本实用新型的一个实施例，参见图8，集尿部200为尿袋。

根据本实用新型的一个实施例，参见图9，集尿部200为塑料瓶D0。优选的，塑料瓶D0为圆柱形或者长方体形。塑料瓶D0的顶部设有凹陷部D1，第二接头210设于凹陷部D1内。优选的，凹陷部D1的深度安置能够让第二接头210隐藏在其内的方式设置，以一个塑料瓶D0的底面能够直接叠加在另一个塑料瓶D0的顶面，参见图10。该实施例的技术方案至少能够实现以下有益技术效果：便于堆放、转移且更不易破损，这样便于对收集的尿液集中处理。比如，通过医疗废物转移车集中转运到专门的污水处理厂，对带有传染性的病毒或者病菌的尿液进行集中消毒处理后再排废。

本实用新型的一个优选的实施方式对应的操作方式是：

将导尿管100和集尿部200通过第一接头110和第二接头210连接，将导尿管100的远离第一接头110的一段安置在病患排尿处，打开止流夹300，让导尿管100中的尿液能够流入用于收集液体的集尿部200。在尿量达到可以更换集尿部200的尿量时，关闭止流夹300，切断尿流，然后拆下装满尿液的集尿部200，换上新的集尿部200后，再打开止流300，如此重复。

- 当然，本实用新型还可有其它多种实施例，在不背离本实用新型精神及其实质的情况下，熟悉本领域的技术人员可根据本实用新型作出各种相应的改变和变形，但这些相应的改变和变形都应属于本实用新型所附的权利要求的保护范围。