一种适用于ERCP手术的枕垫及床体结构

技术领域

[0001] 本实用新型涉及医疗领域，具体涉及一种适用于ERCP手术的枕垫及床体结构。

背景技术

经内镜逆行性胰胆管造影术(ERCP)是指将十二指肠镜插至十二指肠降部，找到十二指肠乳头，由活检管道内插入造影导管至乳头开口部，注入造影剂后x线摄片，以显示胰胆管的技术。由于ERCP不用开刀，创伤小，手术时间短，并发症较外科手术少，住院时间也大大缩短，深受患者欢迎。在短短几十年中ERCP在临床上取得了巨大的成绩，已经成为当今胰胆疾病重要的治疗手段。

在进行ERCP手术的插镜时，患者一般采取俯卧位或侧卧位，用十二指肠镜经口依次通过食管、胃、进入十二指肠降段，找到十二指肠乳头。同时，为提高插镜过程的顺利以及患者的舒适度，常在患者的胸腹部位置处垫靠胸腹垫，在患者的头部位置垫靠头垫。然而，根据患者选用的俯卧或侧卧的不同，以及患者体型的不同，需要改变不同的枕垫，存在调节不便的问题。同时，当患者确定好姿势，进行手术的过程中，患者的身体不能移动，否则存在插入不顺更甚是提高手术并发症的风险。

实用新型内容

本实用新型的目的是提供一种适用于ERCP手术的枕垫及床体结构，以解决上述提到的问题。

为解决上述技术问题，本实用新型提供一种适用于ERCP手术的枕垫，其包括头枕和胸腹枕，胸腹枕包括并行间隔设置的两个垫块，在两个垫块之间连接有气垫，通过向气垫充放气控制气垫高度，在气垫的上表面黏接有海绵垫；头枕包括垫体，在垫体的边缘处向上凸出有支撑块，且在支撑块上开设有一开口。

进一步地，支撑块呈直角三角形，且其直角所对应的斜边为弯弧状。

进一步地，气垫与垫块通过字母扣进行连接，在气垫的两侧设置有母扣，在垫块的直角边对应设置有公扣，且公扣设置在垫块直角边的中部及中部以下位置处。

进一步地，头枕为圆形，支撑块呈“C”字形，且支撑块的开口位于患者的面部处。

一种适用于ERCP手术的的床体结构，其包括上述的枕垫，头枕和胸腹枕放置在床体上，垫块的下端设置有插杆，在床体的两侧开设有槽道，两个垫块下端的插杆分别插在床体两侧的槽道内，在床体上还设置有限位件，用于限定插杆在槽道内的移动。

进一步地，床体的下端处也设置有槽道，槽道内安装有脚板，脚板的下端也设置有插杆，插杆插在槽道内。

进一步地，限位件包括卡环和设置在卡环上的转把，插杆为螺纹杆，卡环的中心开设有一套孔，套孔上设置有内螺纹，套孔旋套在插杆上。

进一步地，设置在床体两侧的槽道分别为两个，位于床体同侧的两个槽道平行间隔布置且与床体的长度方向垂直；位于床体下端的槽道为两个，且与床体的长度方向平行。

本实用新型的有益效果为：该适用于ERCP手术的枕垫及床体结构通过对胸腹垫结构的有效设计，可根据选择确定的侧卧或俯卧位的情况进行调节，以适合于患者最佳的垫靠方式，同时对患者的姿态进行限定；通过对头枕结构的有效设计，使枕靠更舒适，方便插管。同时还可配合床体上槽道结构设计，垫块的下端设置插杆，将胸腹垫可拆卸、调节以及限位设置在床体上，调节方便，可适应于不用体型、不同姿势患者的有效限定。

附图说明

图1示意性地给出了适用于ERCP手术的枕垫的头枕的结构示意图。

图2示意性地给出了适用于ERCP手术的枕垫的胸腹枕的俯视结构示意图。

图3示意性地给出了适用于ERCP手术的枕垫的胸腹枕的结构示意图。

图4示意性地给出了适用于ERCP手术的枕垫的胸腹枕的仰视结构示意图。

图5示意性地给出了适用于ERCP手术的床体结构的床体结构示意图。

图6示意性地给出了适用于ERCP手术的床体结构的胸腹枕安装示意图。

其中：1、头枕；2、胸腹枕；3、垫块；4、气垫；5、海绵垫；6、垫体；7、支撑块；8、开口；9、床体；10、插杆；11、槽道；12、脚板；13、卡环；14、转把；15、套孔。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一种实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型的保护范围。

为使本申请的目的、技术方案和优点更加清楚，以下结合附图及具体实施例，对本申请作进一步地详细说明。且为了简单起见，以下内容省略了该技术领域技术人员所知晓的技术常识。

实施例一

参见图1~图4，该适用于ERCP手术的枕垫包括头枕1和胸腹枕2，分别用于患者头部及胸腹部的垫靠。其中，胸腹枕2包括并行间隔设置的两个垫块3，在两个垫块3之间连接有气垫4，通过向气垫4充放气控制气垫4高度。

在气垫4的上表面黏接有海绵垫5，可选择为高密度海绵，提高垫靠的舒适度与有效性；当然，还可在海绵垫5的上表面再黏接一棉布层。

其中，令支撑块7呈直角三角形，且其直角所对应的斜边为弯弧状；同时将气垫4的气嘴设置在气垫4上未与垫块3相接触的一侧，并靠近垫块3处。

头枕1包括垫体6，在垫体6的边缘处向上凸出有支撑块7，支撑块7可采用由吸汗面包裹棉花这一组成形式，同时，还在支撑块7上开设有一开口8。

且进一步优选地，令头枕1为圆形，令支撑块7呈“C”字形，且支撑块7的开口8位于患者的面部处，便于从患者的口部插入十二指肠镜。

在使用时：患者的胸腹部位置躺放在位于两个垫块3之间的气垫4上，此时，气垫4中未充有气体；根据选择确定的侧卧或俯卧位的情况，调节两个垫块3件的间距，使两个垫块3与身体两侧抵触接触，对患者的姿态进行限定；然后再根据选择确定的侧卧或俯卧位的情况，向气垫4内充入气体，调节气垫4的高度，以适合于患者最佳的垫靠方式。同时，将头垫放在患者的头部位置处，患者的头部枕在垫体6处，支撑块7一端位于患者的额头位置处，支撑块7的另一端临近患者的下巴位置处，可将患者的头顶及后脑勺接触在支撑块7的内侧，患者颈部垫靠在支撑块7上，使枕靠更舒适，而开口8位于面部处，方便插管。该适用于ERCP手术的枕垫可有效的适配于侧卧或俯卧位的垫靠方式，两个垫块3与身体两侧抵触接触，对身体进行限位，便于手术；而通过向位于两垫块3之间的气垫4充气，调节气垫4的高度，以适合于患者最佳的垫靠方式。

实施例二

在本实施例中，对气垫4与垫块3的安装方式进行了有效设计。

具体地，令气垫4与垫块3通过字母扣进行连接，使气垫4与垫块3之间可拆卸，方便更换与收纳。

在气垫4的两侧设置有母扣，在垫块3的直角边对应设置有公扣，且公扣设置在垫块3直角边的中部及中部以下位置处。

在此，应该说明的是，当患者选用侧卧的形式进行ERCP手术时，将两个垫块3靠近，位于两个垫块3之间的气垫4的表面褶皱；在向气垫4内充气时，由于气垫4两侧与垫块3连接，两个垫块3之间的位置已确定，因此在充气时，气垫4的横向宽度一定，随着充气量的增多，气垫4的高度变高。由此可见，若在充气量一定的情况下，两个垫块3之间的间距与气垫4的高度呈反比。

实施例三

根据本申请的一个实施例，提供一种适用于ERCP手术的的床体结构，参见图5和图6，该适用于ERCP手术的的床体结构包括实施例一或实施例二中的枕垫，其头枕1和胸腹枕2均放置在床体9上。

在垫块3的下端设置有插杆10，在床体9的两侧开设有槽道11，此槽道11的长度方向与床体9的长度方向垂直。

两个垫块3下端的插杆10分别插在床体9两侧的槽道11内，通过左、右移动槽道11内的插杆10，进而调节位于床体9上的两个垫块3之间的间距，其方便拆卸安装与调节。

当然，还可在床体9上设置一限位件，用于限定插杆10在槽道11内的移动；当两垫块3之间的距离确定后，通过限位件对垫块3的位置进行限位。

在具体实施中，患者躺着床体9上，头部枕在位于床体9上的头枕1上，调节姿势；当姿势调整完后，将床体9上、位于患者身体两侧的垫块3向患者方移动，使两垫块3分别接触患者的身体两侧，接着通过限位件对垫块3的位置进行限位，进而对患者的姿势进行限定，避免手术过程中的移动，其调节方便，可适应于不用体型、不同姿势患者的有效限定。

实施例四

根据本申请的一个实施例，提供一种优选实施例；即：在床体9的下端处也设置有槽道11，并令设置在床体9下端处的槽道11长度方向与床体9的长度方向一致。

在槽道11内安装有脚板12，可用于抵触患者的脚部，给患者脚部一个支撑，便于患者借力。

在脚板12的下端也设置有插杆10，插杆10插在槽道11内，通过移动插在该槽道11内的插杆10，即可实现对脚板12位置的移动，以满足于根据不同患者的身高的有效借力。

实施例五

在本实施例中，对床体结构中所使用到的限位件的具体限位方式进行了设计。

具体地，令限位件包括卡环13和设置在卡环13上的转把14，同时，令插杆10为螺纹杆；在卡环13的中心开设有一套孔15，套孔15上设置有内螺纹，套孔15旋套在插杆10上。

在具体实施中，将插杆10从上往下插入槽道11内，插杆10的下端位于槽道11的下方，插杆10上端连接的垫块3或脚板12与床体9上端面相抵触；此时，将卡环13的套孔15从插杆10的下端处套在插杆10上，并通过转把14转动卡环13，旋紧卡环13，令卡环13与床体9的下端紧紧抵触，进而对插杆10的位置进行限定。

当然，为了确保限定的有效与牢固性，同时减小硬性接触损伤；可在卡环13的端面、垫块3的下表面和/或脚板12的下表面上设置一橡胶垫。

同时，为了提高移动的稳定性；另设置在床体9两侧的槽道11分别为两个，位于床体9同侧的两个槽道11平行间隔布置，同时位于床体9下端的槽道11也为两个。

在以上描述中，对“一个实施例”、“实施例”、“一个示例”、“示例”等等的引用表明如此描述的实施例或示例可以包括特定特征、结构、特性、性质、元素或限度，但并非每个实施例或示例都必然包括特定特征、结构、特性、性质、元素或限度。另外，重复使用短语“根据本申请的一个实施例”虽然有可能是指代相同实施例，但并非必然指代相同的实施例。

- 对所公开的实施例的上述说明，是本领域专业技术人员能够实现或使用本实用新型。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将使显而易见的，本文所定义的一般原理可以在不脱离实用新型的精神或范围的情况下，在其他实施例中实现。因此，本实用新型将不会被限制与本文所示的这些实施例，而是要符合与本文所公开的原理和新颖性特点相一致的最宽的范围。