一种针柄活动式静脉输液头皮针

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种针柄活动式静脉输液头皮针。

背景技术

[0002] 静脉输液是临床常用的治疗手段，在操作过程中，涉及多层面的知识和技能。随着患者对医护人员操作要求越来越高，尤其是穿刺技术。而现在临床上的静脉输液头皮针统一形式，是由透明软管、针尖、针柄三个部位构成，其中针柄为单一的直柄，安装位置完全固定，不仅不利于医护人员培养良好的持针习惯，也不便调控持针角度，同时对于常用手为左手的医护人员也造成了困扰，不方便日常操作。因此针对上述问题，我们提出了一种方便医护人员操作的针柄能够活动的静脉输液头皮针。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的就在于为了解决上述问题而提供一种方便医护人员操作的针柄活动式静脉输液头皮针。

[0004] 本实用新型通过以下技术方案来实现上述目的：

一种针柄活动式静脉输液头皮针，包括依次连接的针头、硬质管以及软管，所述硬质管设置有针柄；

所述针柄有两个，且分别为针柄Ⅰ以及针柄Ⅱ；

所述针柄Ⅰ固定且垂直连接在所述硬质管上；

所述针柄Ⅱ垂直连接在所述硬质管上，且能够以所述针柄Ⅰ为零度角，以所述硬质管为转动中心进行正负90°的偏转；

所述针柄Ⅰ与所述针柄Ⅱ可拆卸式连接。

[0005] 所述针柄Ⅱ固定连接有套在所述硬质管上的圆套，所述针柄Ⅱ通过所述圆套垂直连接在所述硬质管上；所述圆套与所述硬质管之间设置有转动角度限位结构。

[0006] 作为本专利选择的一种技术方案，所述转动角度限位结构包括径向对称设置在所述硬质管上的两个凸起、与所述圆套连接且同时与两个所述凸起相对应的限位轴。

[0007] 作为本专利选择的一种技术方案，所述圆套与所述硬质管过渡配合。

[0008] 作为本专利选择的一种技术方案，所述针柄Ⅰ开设有用于过盈卡接所述针柄Ⅱ的卡槽，所述卡槽位于朝向所述针柄Ⅱ的一面，所述圆套在所述凸起与所述针柄Ⅰ之间，并可轴向滑动。

[0009] 与现有技术相比，本实用新型具有以下有益效果：

本静脉输液头皮针在现有固定式针柄的基础上增设了一个活动性针柄，两个针柄之间可形成一个夹角，利于医护人员培养良好的持针习惯，便于调控持针角度；由于针柄Ⅱ也可相对于针柄Ⅰ的角度可进行正负90°的调节，因此能够同时满足常用手为左手和右手的医护人员，减少了现在临床头皮针的局限性。

附图说明

[0010] 图1为本实用新型所述静脉输液头皮针的结构示意图；

图2为本实用新型所述硬质管与所述针柄之间的装配示意图，其中针柄Ⅱ相对于所述针柄Ⅰ正向转动90°；

图3为本实用新型所述硬质管与所述针柄之间的装配示意图，其中针柄Ⅱ相对于所述针柄Ⅰ负向转动90°；

上述附图中，附图标记对应的部件名称如下：

1-针头，2-软管，3-硬质管，4-针柄Ⅰ，5-针柄Ⅱ，6-圆套，7-限位轴，8-凸起，9-卡槽。

具体实施方式

[0011] 下面结合附图对本实用新型作进一步说明：

结合图 1、图2和图3所示，本实用新型包括依次连接的针头1、硬质管3以及软管2，硬质管3设置有针柄；

针柄有两个，且分别为针柄Ⅰ4以及针柄Ⅱ5；

针柄Ⅰ4固定且垂直连接在硬质管3上；

针柄Ⅱ5垂直连接在硬质管3上，且能够以针柄Ⅰ4为零度角，以硬质管3为转动中心进行正负90°的偏转；

针柄Ⅰ4与针柄Ⅱ5可拆卸式连接。

[0012] 与现有技术相比，增加了一个活动性的持针柄，在输液之前，两个针柄是连接在一起的，如图1所示；在输液进针之前，可将针柄Ⅱ5相对于针柄Ⅰ4转动90°，医护人员手持针柄Ⅱ5进针，这样不仅规范了医护人员的持针方式，同时保证了持针角度，有利于穿刺的成功。另外，针柄Ⅱ5也可相对于针柄Ⅰ4转动-90°，因此也方便了那些常用手为左手的医护人员，减少了现在临床头皮针的局限性。

[0013] 作为本专利选择的一种技术方案，针柄Ⅱ5固定连接有套在硬质管3上的圆套6，针柄Ⅱ5通过圆套6垂直连接在硬质管3上；圆套6与硬质管3之间设置有转动角度限位结构。在相对于针柄Ⅰ4调节针柄Ⅱ5的安装角度时，可通过转动圆套6实现，而转动角度限位结构用于限制针柄Ⅱ5的调节角度。

[0014] 作为本专利选择的一种技术方案，转动角度限位结构包括径向对称设置在硬质管3上的两个凸起8、与圆套6连接且同时与两个凸起8相对应的限位轴7。在圆套6转动时，当限位轴7抵靠在其中一个凸起8上时，针柄Ⅱ5相对于针柄Ⅰ4成90°夹角，当限位轴7抵靠在另外一个凸起8上时，针柄Ⅱ5相对于针柄Ⅰ4成-90°夹角。

[0015] 作为本专利选择的一种技术方案，圆套6与硬质管3过渡配合，使得结构稳定性更好，而且过盈量不能太大，否则难以转动圆套6。

[0016] 作为本专利选择的一种技术方案，针柄Ⅰ4开设有用于过盈卡接针柄Ⅱ5的卡槽9，卡槽9位于朝向针柄Ⅱ5的一面，圆套6在凸起8与针柄Ⅰ4之间，并可轴向滑动。当针柄Ⅱ5转动至0°朝向针柄Ⅰ4时，可轴向移动圆套6，从而将针柄Ⅱ5卡接在针柄Ⅱ5上或者脱离针柄Ⅱ5。

[0017] 需要说明的是，本实用新型所使用的针头、软管、硬质管等相关部件都是本领域现有的部件，由于不同型号的针体、管体的管径不同、和/或尖度不同、和/或长度不同、和/或材质不同，在可以保证可以实现本技术方案的前提下，不同型号、参数的部件可随意组合，但这不影响本领域技术人员可以按照技术方案解决相应的技术问题，实现预期的技术效果。

- [0018] 按照上述实施方式，便可很好地实现本实用新型。值得说明的是，基于上述结构设计的前提下，为解决同样的技术问题，即使在本实用新型上做出的一些无实质性的改动或润色，所采用的技术方案的实质仍然与本实用新型一样，故其也应当在本实用新型的保护范围内。