一种mctl细胞冷冻保存设备

技术领域

[0001] 本实用新型涉及冷存技术领域，具体涉及一种mctl细胞冷冻保存设备。

背景技术

细胞毒性T淋巴细胞，是白细胞的亚部，为一种特异T细胞，专门分泌各种细胞因子参与免疫作用；对某些病毒、肿瘤细胞等抗原物质具有杀伤作用，与自然杀伤细胞构成机体抗病毒、抗肿瘤免疫的重要防线；目前，常采用细胞冻存的方式对细胞进行保存，起到了细胞保种作用。

在对多组样品细胞进行保存时，是将细胞直接保存在装有冷冻剂的容器内，进行冷冻保存。然而，操作人员在放入和取出细胞时，打开容器门进行取放，容易造成大量冷冻剂外泄的情况，浪费资源。

对于此，经查阅发现，申请号为201721654285.6的文稿公开了一种细胞液氮罐冷冻存储装置，其采用分层设计的方式，设计了冷冻腔和细胞上料腔，在细胞上料腔内设置电机、液压杆、皮带、转轴、主动轮、从动轮、绞盘等等结构装置，通过电机配合将位于冷冻腔内的细胞瓶取出至细胞上料腔内，再打开门，取出细胞瓶。

然而，其结构复杂，设置了大量的装置，所需空间较大，从而造成装置整体体积偏大，占用空间较多。同时，电机等器件需要用电，并会散热，使用中会存在一定的安全隐患，并且增加了冷存成本，无法满足小型化的需要。

同时，冷冻容器内常放置有多个细胞瓶，保存的样品较多，当需取出某一细胞瓶时，需要打开容器门，进行查找取出；在此过程中容器内温度波动较大，会对其它无需取出的细胞的保存效果造成较大的影响。

实用新型内容

本实用新型的目的是提供一种mctl细胞冷冻保存设备，以解决上述提到的问题。

为解决上述技术问题，本实用新型提供一种mctl细胞冷冻保存设备，其包括冻存容器、填充在冷冻容器内的冷冻剂，以及位于冻存容器内用于承接试管的底座；底座上均匀间隔设置有多个放置槽，且在冻存容器上、位于每个放置槽的正上方均开设有一开口，并在开口处设置有门板；冻存容器的内部上端连接设置有多个套环，且套环用于围套开口，套环的下端与底座的上端之间留有间距。

进一步地，冻存容器的上端外侧、在临近每个门板的位置处或在门板的外表面上设置有标签贴。

进一步地，放置槽内活动放置有一用于承接试管底部的承接件，承接件的中部下凹，形成一凹部，试管底部放置在凹部内；承接件的上端边缘向外延伸设置有扩展边，扩展边用于搭设在底座上。

进一步地，套环的内侧、临近套环的上端位置处设置有挂件，挂件上挂设有挂环，挂环的下端通过连接杆与承接件进行连接。

进一步地，连接杆与承接件的扩展边进行连接，连接杆为多个，且均匀间隔布置，相邻连个连接杆之间的间距小于试管的直径。

进一步地，凹部设置为圆台状，且凹部的底部设置为小口端，凹部的上端敞口设置为大口端。

进一步地，冻存容器上设置有冷冻剂导入口和冷冻剂导出口，并且在冷冻剂导出口上还设置有压力表。

进一步地，开口的直径大于放置槽的直径，套环的直径大于开口的直径。

本实用新型的有益效果为：该mctl细胞冷冻保存设备可实现对冻存容器内试管的有效取放，且每个试管的取放由每个门板单独控制，并在每个开口处设置环套件的方式，在放取某一试管时，可有效地减小冻存容器内冷冻剂的流出，减小了对冻存容器内其它位置的试管的冻存影响。而套环的下端与底座的上端之间留有间距，也便于在冻存过程中，冻存容器内冷冻剂的均匀布置，提高冷冻效率。同时，该mctl细胞冷冻保存设备结构简单、成本较低，使用方便。

附图说明

图1示意性地给出了mctl细胞冷冻保存设备的结构示意图。

图2示意性地给出了mctl细胞冷冻保存设备的俯视结构示意图。

图3示意性地给出了mctl细胞冷冻保存设备的夹钩的结构示意图。

图4示意性地给出了mctl细胞冷冻保存设备的承接件的连接结构示意图。

图5示意性地给出了mctl细胞冷冻保存设备的试管的放置结构示意图。

其中：1、冻存容器；11、开口；12、套环；121、挂件；2、冷冻剂；21、冷冻剂导入口；22冷冻剂导出口；221、压力表；3、试管；4、底座；41、放置槽；5、门板；6、标签贴；7、承接件；71、凹部；72、扩展边；8、挂环；81、连接杆；9、夹钩；91、钩部；92、防滑护套。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一种实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型的保护范围。

为使本申请的目的、技术方案和优点更加清楚，以下结合附图及具体实施例，对本申请作进一步地详细说明；且为了简单起见，以下内容省略了该技术领域技术人员所知晓的技术常识。

实施例一

根据本申请的一种实施方式，给出了一种mctl细胞冷冻保存设备，如图1和图2所示，该mctl细胞冷冻保存设备包括冻存容器1，用于存放细胞；和填充在冷冻容器内的冷冻剂2，起冷冻作用，具体可采用液氮的形式；以及位于冻存容器1内底座4，用于承接试管3，试管3内放置细胞组织。

在本申请中，在底座4上均匀间隔设置有多个放置槽41，可放置多个试管3；且在冻存容器1上、位于每个放置槽41的正上方均开设有一开口11，可通过开口11对应将试管3放入每个放置槽41内，一一对应放置。

在开口11处设置有门板5，用于扣合开口11。在冻存容器1的内部上端连接设置有多个套环12，套环12用于围套开口11，且套环12的下端与底座4的上端之间留有间距。

其中，在将试管3放置在冻存容器1内后，套环12围套在试管3的外侧。

在实际操作中，每个门板5单独控制每个开口11，控制每个试管3的取放，独立操作，且一一对应。

当需要打开某一开口11，取出位于该开口11处的试管3时，套环12的设置可有效地减少气体的换热影响，减小冻存容器1内冷冻剂2的流出，减小对冻存容器1内其它位置的试管3的冻存影响。

同时，套环12的下端与底座4的上端之间留有间距，也便于在冻存过程中，冻存容器1内冷冻剂2的均匀布置，提高冷冻效率。

该mctl细胞冷冻保存设备可实现对冻存容器1内试管3的有效取放，且每个试管3的取放由每个门板5单独控制，并在每个开口11处设置环套件的方式，在放取某一试管3时，可有效地减小冻存容器1内冷冻剂2的流出，减小了对冻存容器1内其它位置的试管3的冻存影响。而套环12的下端与底座4的上端之间留有间距，也便于在冻存过程中，冻存容器1内冷冻剂2的均匀布置，提高冷冻效率。同时，该mctl细胞冷冻保存设备结构简单、成本较低，使用方便。

实施例二

根据本申请的一种实施方式，在上述实施例的基础上，对该mctl细胞冷冻保存设备做出了进一步地设计，以实现对每个开口11内放置的试管3情况进行有效的标志，便于后续对应取出。

具体地，如图2所示，在冻存容器1的上端外侧、在临近每个门板5的位置处或在门板5的外表面上设置有标签贴6。

当操作人员向该mctl细胞冷冻保存设备的某一开口11处放置试管3后，可在冻存容器1的上端外侧、在临近每个门板5的位置处或在门板5的外表面上的标签贴6上写下试管3信息，便于后续取出，效率较高。

实施例三

在本申请中，在上述实施例的基础上，为便于操作人员对试管3的取放，对该mctl细胞冷冻保存设备进行了进一步地改进设计。

具体地，参见图4和图5，在放置槽41内活动放置有一承接件7，用于承接试管3底部；其中，承接件7仅放置在放置槽41中，并不与放置槽41固定连接。

承接件7的中部下凹，形成一凹部71，试管3底部放置在凹部71内，而凹部71置于放置槽41内。

且承接件7的上端边缘向外延伸设置有扩展边72，扩展边72用于搭设在底座4上，放置承接件7整体掉落至放置槽41的下端。

在套环12的内侧、临近套环12的上端位置处设置有挂件121，挂件121上挂设有挂环8，挂环8的下端通过连接杆81与承接件7进行连接，可通过提拉挂环8实现对承接件7的上下移动。

在实际操作中，挂环8可从开口11处取出至冻存容器1的外部。在放置试管3时，将试管3底部从挂环8处穿过，向下移动至凹部71内。

之后，从开口11处下放承接有试管3的承接件7，将承接件7的凹部71放置在放置槽41内，此时，可将挂环8挂在套环12内侧的挂件121上，再扣合门板5即可。

当需要取出试管3时，操作人员可打开门板5，并通过夹钩9向上吊取挂环8，进而完成对试管3的取出，且操作简单，减小操作过程中对操作人员手部的冷冻影响。

其中，参见图3，夹钩9可采用为倒“U”字形结构设计，并在夹钩9的两端向外弯曲设置有钩部91，通过钩部91吊取套环12；当然，还可在弯弧握手端设置防滑护套92，便于工作人员拿去操作。

当然，可令连接杆81与承接件7的扩展边72进行连接，并令连接杆81为多个，且均匀间隔布置，相邻连个连接杆81之间的间距小于试管3的直径，避免试管3掉落的情况。

实施例四

根据本申请的一种实施方式，在上述实施例的基础上，为满足对试管3底部的有效放置，将凹部71设置为圆台状，且凹部71的底部设置为小口端，凹部71的上端敞口设置为大口端。

同时，在冻存容器1上设置有冷冻剂导入口21和冷冻剂导出口22，并且在冷冻剂导出口22上还设置有压力表221，通过冷冻剂导入口21导入冷冻剂2，且可通过冷冻剂导出口22导出冷冻剂2，并通过压力表221对冻存容器1内的压力进行监测，对装置起保护作用。

当然，还应说明的是，本申请设计基础，需要开口11的直径大于放置槽41的直径，套环12的直径大于开口11的直径。

在以上描述中，对“一个实施例”、“实施例”、“一个示例”、“示例”等等的引用表明如此描述的实施例或示例可以包括特定特征、结构、特性、性质、元素或限度，但并非每个实施例或示例都必然包括特定特征、结构、特性、性质、元素或限度。另外，重复使用短语“根据本申请的一个实施例”虽然有可能是指代相同实施例，但并非必然指代相同的实施例。

- 对所公开的实施例的上述说明，是本领域专业技术人员能够实现或使用本实用新型。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将使显而易见的，本文所定义的一般原理可以在不脱离实用新型的精神或范围的情况下，在其他实施例中实现。因此，本实用新型将不会被限制与本文所示的这些实施例，而是要符合与本文所公开的原理和新颖性特点相一致的最宽的范围。