一种医用撑开器和撑开组件

技术领域

[0001] 本实用新型涉及医疗器械领域，尤其涉及一种医用撑开器和撑开组件。

背景技术

跟骨为足部七块跗骨中最大的一块骨头，位于脚的后下部分，构成脚后跟。跟骨支撑着人体的重量，生活中人在发生意外踏空、高处坠落、车祸等情形都可能发生跟骨骨折或者错位。

目前，跟骨治疗的步骤通常包括：跟骨复位，打入螺钉对裂开的跟骨进行连接固定；还有一些治疗需要在跟骨骨折处植入接骨板，然后用电钻钻孔，打入螺钉并利用接骨板对裂开的跟骨进行连接固定。跟骨移位骨折的复位通常为手法复位或者撑开器复位。手法复位即医务人员应用手的技巧将错位的跟骨恢复其原位。但手法复位的方式不仅费力，而且复位效果不够好。因此，为方便跟骨骨折治疗，有使用撑开器复位的治疗方法。例如，采用公开号为CN202154782U的医用跟骨复位器，其包括底板，底板的两侧分别设置有支座，所述支座上铰接有连接杆，支座上设置有将连接杆锁紧的锁紧螺栓，所述连接杆的上端设置有连接座，连接座上铰接有套管，连接座上设置有将套管锁紧的锁紧螺栓，套管的上部插接有连接轴，套管上设置有将连接轴锁紧的锁紧螺栓，连接轴的上端设置有支撑座，支撑座上水平设置有螺杆，螺杆靠近底板中间位置处的一端插接有连接轴，连接轴固定连接有压板，螺杆的另一端设置有手轮，底板的中间位置处竖直设置有套筒，套筒的上端设置有支撑板。但现有的撑开器的结构复杂，操作不方便。因此，有必要对现有技术进行改进。

实用新型内容

本实用新型旨在提供一种医用撑开器和撑开组件，以便解决上述问题。

为达到上述目的，本实用新型采用的技术方案如下：

根据本实用新型的第一方面，提供一种医用撑开器，包括：杆体，其上设有外螺纹；第一撑开片，其设于所述杆体的一端，其上设有第一通孔；第二撑开片，其套接在所述杆体上以能沿杆体移动，其上设有第二通孔；以及调整螺母，其设于杆体上且其内螺纹与所述外螺纹适配，所述第二撑开片在杆体上的位置由调整螺母调整。

优选的，所述第一撑开片固接于所述杆体的一端。

优选的，所述第一撑开片通过焊接、粘接和/或螺栓连接的方式固接于所述杆体的一端。

优选的，所述医用撑开器包括两个调整螺母，其中，所述第二撑开片设于所述两个调整螺母之间以通过调整螺母调整所述第二撑开片相对于所述第一撑开片的距离。

优选的，所述第二撑开片固接于套筒之上，所述第二撑开片通过所述套筒套接在所述杆体上。

优选的，所述第一撑开片上设有一种或者多种规格的第一通孔，所述第二撑开片上设有一种或者多种规格的第二通孔。

优选的，相同规格的第一通孔和第二通孔相对杆体的距离相同或者大致相同。

优选的，所述直径规格至少包括3mm、3.5mm、4mm中的一种或者多种。

优选的，所述第一通孔用于连接固定在胫骨上的牵引针，所述第二通孔用于连接固定在跟骨上的牵引针。

根据本实用新型的第二方面，提供一种用于胫骨与跟骨间的医用撑开组件，包括：第一方面的医用撑开器；至少两根牵引针，所述两根牵引针在手术时分别固定于胫骨和跟骨；至少部分的第一通孔和至少部分第二通孔的孔径与所述牵引针的直径适配。

本实用新型的医用撑开器结构简单，便于操作，可以降低医务人员的操作难度，提高工作效率。

附图说明

图1为医用撑开器的一个优选实施方式的结构示意图；

图2为医用撑开器的一个优选实施方式的局部结构示意图

图3为医用撑开器的另一个优选实施方式的结构示意图；

图4为医用撑开组件的一个优选实施方式的结构示意图；

图5为医用撑开组件在使用时的简化示意图；

图6为医用撑开组件在使用时的简化示意图。

图中：

100：杆体			110：外螺纹			200：第一撑开片

210：第一通孔		300：第二撑开片	310：第二通孔

400：调整螺母		410：旋转连接槽	500：套筒

510：连接凸缘		600：牵引针			700：螺钉

具体实施方式

为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白，以下结合附图，对本实用新型进行进一步详细说明。

在本实用新型的描述中，需要理解的是，若出现术语“中心”、“纵向”、“横向”、“长度”、“宽度”、“厚度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”“内”、“外”、“顺时针”、“逆时针”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。

在本实用新型的描述中，还需要理解的是，若出现“第一”、“第二”等术语，其仅用于描述目的，而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此，限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。在本实用新型的描述中，若出现术语“多个”，其含义是两个或两个以上，除非另有明确具体的限定。

在本实用新型的描述中，还需要理解的是，若出现“安装”、“相连”、“连接”、“固定”、“固接”等术语应做广义理解，例如，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或一体地连接；可以是机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言，可以根据具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义，除非另有明确的规定和/或限定。

在本实用新型的描述中，还需要理解的是，除非另有明确的规定和限定，第一特征在第二特征之“上”或之“下”可以包括第一和第二特征直接接触，也可以包括第一和第二特征不是直接接触而是通过它们之间的另外的特征接触。而且，第一特征在第二特征“之上”、“上方”和“上面”包括第一特征在第二特征正上方和斜上方，或仅仅表示第一特征水平高度高于第二特征。第一特征在第二特征“之下”、“下方”和“下面”包括第一特征在第二特征正下方和斜下方，或仅仅表示第一特征水平高度小于第二特征。

根据本实用新型的一个实施例，参见图1，一种医用撑开器，可以包括：杆体100、第一撑开片200、第二撑开片300和/或调整螺母400。其中，杆体100可以上设有外螺纹110；第一撑开片200可以设于杆体100的一端，其上设有第一通孔210。第二撑开片300可以套接在杆体100上以能沿杆体100移动，其上设有第二通孔310。调整螺母400可以设于杆体100上且其内螺纹与外螺纹110适配。第二撑开片300在杆体100上的位置可以由调整螺母400调整。该实施例的技术方案至少能够实现以下有益技术效果：该结构简单且易于实现和操作，可以降低医务人员的操作难度，提高工作效率。

根据本实用新型的一个实施例，第一撑开片200可以固接于杆体100的一端。优选的，第一撑开片200可以通过焊接、粘接和/或螺栓连接的方式固接于杆体100的一端。该实施例的技术方案至少能够实现以下有益技术效果：第一撑开片200固接于杆体100的一端，在这端用于胫骨一侧时，不会对手术时遮盖的无菌布造成影响，比如：不会撑开无菌布，便于医护人员操作和降低手术感染风险；第一撑开片200固接于杆体100的一端而仅设置第二撑开片300可活动，可以使得医护人员在执行撑开操作时仅调整第二撑开片300的位置，减少操作步骤，提高效率。

根据本实用新型的一个实施例，再次参见图1，医用撑开器可以包括两个调整螺母400。第二撑开片300可以设于两个调整螺母400之间以通过调整螺母400调整第二撑开片300相对于第一撑开片200的距离。优选的，第二撑开片300可以固接于套筒500之上。第二撑开片300可以通过套筒500套接在杆体100上。

该实施例的技术方案至少能够实现以下有益技术效果：结构简单，且调整螺母400可以采用普通的螺母，成本低且容易制作，维护成本也较低。

根据本实用新型的一个实施例，参见图2，医用撑开器可以包括一个调整螺母400，第二撑开片300可以旋转连接在调整螺母400上。即：第二撑开片300可以绕杆体200的轴线相对于调整螺母400旋转，但第二撑开片300与调整螺母400之间不能沿杆体200的轴线方向相对移动。优选的，调整螺母400上可以设有旋转连接槽410。套筒500上可以设有连接凸缘510。第二撑开片300可以设在套筒500上。连接凸缘510嵌在旋转连接槽410内以使得第二撑开片300旋转连接在调整螺母400上。该实施例的技术方案至少能够实现以下有益技术效果：操作简单，只需要调整一个调整螺母400即可实现对套筒的位置的双向调整，但需要对普通螺母的结构进行改变。

根据本实用新型的一个实施例，套筒500的内径可以与杆体100的外径相同或者大致相同以避免第二撑开片300晃动。该实施例的技术方案至少能够实现以下有益技术效果：可以使第二撑开片300的位置更准确地移动，从而带动牵引针准确的移动。

根据本实用新型的一个实施例，参见图3，第一撑开片200上可以设有一种或者多种规格的第一通孔210。第二撑开片300上可以设有一种或者多种规格的第二通孔310。优选的，一种规格的第一通孔210或者第二通孔310的设置形式可以参考图1。优选的，多种规格的第一通孔210或者第二通孔310的设置形式可以参考图3。优选的，相同规格的第一通孔210和第二通孔310相对杆体100的距离可以相同或者大致相同。优选的，第一通孔210和/或第二通孔310的直径规格可以包括3mm、3.5mm、4mm中的一种或者多种。该实施例的技术方案至少能够实现以下有益技术效果：便于医护人员根据不同患者的实际情况，比如骨头粗细，选择适宜规格的牵引针600。

根据本实用新型的一个实施例，第一通孔210可以用于连接固定在胫骨上的牵引针600。第二通孔310可以用于连接固定在跟骨上的牵引针600。该实施例的技术方案至少能够实现以下有益技术效果：本实用新型在操作时，一个牵引针设置在胫骨的远离跟骨的一端，另一个牵引针设置在跟骨上，操作空间大，便于医护人员操作。

根据本实用新型的一个实施例，参见图4，提供一种用于胫骨与跟骨间的医用撑开组件，可以包括：前述实施例的医用撑开器；至少两根牵引针600，两根牵引针600在手术时分别固定于胫骨和跟骨；其中，至少部分的第一通孔210和至少部分第二通孔310的孔径与牵引针600的直径适配。优选的，牵引针600的直径规格至少包括3mm、3.5mm、4mm中的一种或者多种。

参见图5和图6，假设跟骨的骨裂处如图5所示，为了复原跟骨和对碎裂为两块的跟骨进行连接，本实用新型的一个优选实施方式的操作过程如下：

消毒后，在胫骨的上端以及跟骨某一块裂骨上分别安置一根牵引针600，将胫骨的上端的牵引针600穿入第一撑开片200上的第一通孔210内，先套入一个调整螺母至合适位置，然后将套筒套在杆体100上并滑动至合适位置以将跟骨上的牵引针600穿入第二撑开片300上的第二通孔310内，然后套入另一个调整螺母，通过一次或者多次调整两个调整螺母使得跟骨的位置被复原（虽然跟骨上只有一根牵引针600，但由于跟骨外有包膜，裂为两块的跟骨整体会在包膜的带动下复位），然后打入用螺钉700，以将碎裂为两块的跟骨进行连接，连接后除螺钉700外，其余部件可以取掉。待患者的跟骨恢复好后，最后再取掉螺钉700。

- 当然，本实用新型还可有其它多种实施例，在不背离本实用新型精神及其实质的情况下，熟悉本领域的技术人员可根据本实用新型作出各种相应的改变和变形，但这些相应的改变和变形都应属于本实用新型所附的权利要求的保护范围。