一种肺癌肿瘤干细胞分离用组织钳

技术领域

[0001] 本实用新型涉及组织钳技术领域，具体为一种肺癌肿瘤干细胞分离用组织钳。

背景技术

组织钳又叫鼠齿钳，一般用以夹持软组织，不易滑脱，如夹持牵引被切除的病变部位，以利于手术进行，钳夹纱布垫与切口边缘的皮下组织，避免切口内组织被污染。组织钳也常用于肺癌肿瘤干细胞提取分离的手术中，现有的此类组织钳大多结构简单，功能单一，不能满足更多的临床手术需求以及手术医生的使用习惯，具体存在如下问题；

- 现有的此类组织钳的钳头大多是固定式的，不利于拆卸，无法根据实际情况进行更换，无法满足不同的手术需求；

- 现有的此类组织钳的长度大多不利于调节，无法对较深的病变处进行夹持，使用时存在局限性；

- 现有的此类组织钳的钳柄自身结构强度与抗压性能较差，容易损坏。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种肺癌肿瘤干细胞分离用组织钳，以解决上述背景技术中提出的钳头不便于更换，不利于调节长度以及钳柄容易损坏的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种肺癌肿瘤干细胞分离用组织钳，包括第一钳柄、钳头、第二钳柄和调节杆，所述第一钳柄的中央位置处通过铰接轴铰接有第二钳柄，且第二钳柄和第一钳柄的顶端均固定有安装套，所述安装套的内部设置有安装块，且安装块远离安装套的一端均固定有钳头，所述第一钳柄和第二钳柄的内部均设置有插槽，且插槽的内部均插入有调节杆，所述调节杆远离第一钳柄和第二钳柄的一端均固定有握柄，且第一钳柄和第二钳柄之间的底端设置有第一复位弹簧，所述第一钳柄和第二钳柄侧壁的内部均设置有加强层，且第一钳柄和第二钳柄的外侧均匀涂覆有聚合物抗菌涂层。

优选的，所述握柄均呈圆环形结构，且握柄的内壁均匀设置有橡胶凸起。，便于手持

优选的，所述第一钳柄和第二钳柄的一侧均设置有固定孔，所述调节杆上均匀设置有与固定孔相匹配的螺孔，且螺孔与固定孔均通过调节螺栓固定连接，利于调节整体长度。

优选的，所述安装块的两侧均设置有凹槽，且凹槽的内部均匀通过第二复位弹簧设置有按压珠，所述安装套的两侧均设置有预留孔，所述按压珠穿过预留孔延伸至安装套的外部，便于拆换钳头。

优选的，所述加强层的内部均匀设置有加强筋，且加强筋均呈“H”型结构，便于提高组织钳的结构强度。

优选的，所述加强层的两侧均设置有抗压层，且抗压层的纵截面均呈半圆弧型，提高组织钳的抗压性能。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

- 该肺癌肿瘤干细胞分离用组织钳通过安装有第一钳柄、第二钳柄、钳头、安装套、安装块、凹槽、第二复位弹簧、按压珠以及预留孔，使得钳头上的安装块插入到安装套中，安装块的两侧均设置有凹槽，凹槽的内部均匀通过第二复位弹簧设置有按压珠，按压珠在经过安装套两侧的预留孔时，在第二复位弹簧的推力下按压珠被顶出卡在预留孔外部，使得安装块与安装套固定连接，当需要拆卸时，可通过按压按压珠，使得第二复位弹簧收缩进凹槽中，之后可以将钳头向上抽动，将安装块抽离出安装套，便于钳头根据实际情况进行更换，满足不同的手术需求。

- 该肺癌肿瘤干细胞分离用组织钳通过在第一钳柄和第二钳柄的内部设置有插槽，插槽内均插入有调节杆，第一钳柄和第二钳柄的一侧均设置有固定孔，调节杆上均匀设置有与固定孔相匹配的螺孔，螺孔与固定孔均通过调节螺栓固定连接，便于将调节杆抽出不同的长度并进行固定，利于调节该组织钳整体的长度，利于根据病变处深浅位置的不同进行相应的调节。

- 该肺癌肿瘤干细胞分离用组织钳通过在第一钳柄和第二钳柄侧壁的内部设置有加强层，加强层的内部均匀设置有“H”型结构的加强筋，便于提高第一钳柄和第二钳柄的结构强度，使其不容易断裂，同时加强层的两侧均设置有抗压层，抗压层的纵截面均呈半圆弧型结构，使得第一钳柄和第二钳柄具备抗压性能，延长使用寿命，此外，第一钳柄和第二钳柄的外侧均匀涂覆有聚合物抗菌涂层，降低患者患处感染的风险。

附图说明

图1为本实用新型的正视剖面结构示意图；

图2为本实用新型的图1中A处放大结构示意图；

图3为本实用新型的图1中B处放大剖面结构示意图；

图4为本实用新型的第一钳柄侧壁剖面结构示意图。

图中：1、握柄；2、插槽；3、第一复位弹簧；4、第一钳柄；5、安装块；6、钳头；7、铰接轴；8、第二钳柄；9、调节杆；10、橡胶凸起；11、安装套；12、第二复位弹簧；13、预留孔；14、按压珠；15、凹槽；16、螺孔；17、调节螺栓；18、固定孔；19、聚合物抗菌涂层；20、抗压层；21、加强层；22、加强筋。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-4，本实用新型提供的一种实施例：一种肺癌肿瘤干细胞分离用组织钳，包括第一钳柄4、钳头6、第二钳柄8和调节杆9，第一钳柄4的中央位置处通过铰接轴7铰接有第二钳柄8，且第二钳柄8和第一钳柄4的顶端均固定有安装套11，安装套11的内部设置有安装块5，且安装块5远离安装套11的一端均固定有钳头6，安装块5的两侧均设置有凹槽15，且凹槽15的内部均匀通过第二复位弹簧12设置有按压珠14，安装套11的两侧均设置有预留孔13，按压珠14穿过预留孔13延伸至安装套11的外部；

将钳头6上的安装块5插入到安装套11中，按压珠14在经过安装套11两侧的预留孔13时，在第二复位弹簧12的推力下按压珠14被顶出卡在预留孔13外部，当需要拆卸时，可通过按压按压珠14，使得第二复位弹簧12收缩进凹槽15中，之后可以将钳头6向上抽动，将安装块5抽离出安装套11，便于钳头6根据实际情况进行更换；

第一钳柄4和第二钳柄8的内部均设置有插槽2，且插槽2的内部均插入有调节杆9，第一钳柄4和第二钳柄8的一侧均设置有固定孔18，调节杆9上均匀设置有与固定孔18相匹配的螺孔16，且螺孔16与固定孔18均通过调节螺栓17固定连接；

根据患处深度将调节杆9抽出一定长度，使得螺孔16和固定孔18对应，并通过调节螺栓17进行固定，利于调节该组织钳整体的长度，利于根据病变处深浅位置的不同进行相应的调节；

调节杆9远离第一钳柄4和第二钳柄8的一端均固定有握柄1，握柄1均呈圆环形结构，且握柄1的内壁均匀设置有橡胶凸起10，便于手持同时增加摩擦力，不容易滑脱；

且第一钳柄4和第二钳柄8之间的底端设置有第一复位弹簧3，第一钳柄4和第二钳柄8侧壁的内部均设置有加强层21，加强层21的内部均匀设置有加强筋22，且加强筋22均呈“H”型结构，加强层21的两侧均设置有抗压层20，且抗压层20的纵截面均呈半圆弧型，且第一钳柄4和第二钳柄8的外侧均匀涂覆有聚合物抗菌涂层19；

便于提高第一钳柄4和第二钳柄8的结构强度和抗压性能，使其不容易断裂损坏，延长使用寿命，此外聚合物抗菌涂层19利于降低患者患处感染的风险。

工作原理：使用时，将钳头6上的安装块5插入到安装套11中，安装块5的两侧均设置有凹槽15，凹槽15的内部均匀通过第二复位弹簧12设置有按压珠14，按压珠14在经过安装套11两侧的预留孔13时，在第二复位弹簧12的推力下按压珠14被顶出卡在预留孔13外部，便于钳头6根据实际情况进行更换，满足不同的手术需求，之后根据患处深度将调节杆9抽出一定长度，使得螺孔16和固定孔18对应，并通过调节螺栓17进行固定，夹持住患者病变的组织时，在第一复位弹簧3的弹性作用力下，使得第一钳柄4和第二钳柄8的受力方向相反，并且在铰接轴7的作用下，使得钳头6相互挤压，使得夹持更加牢固，第一钳柄4和第二钳柄8侧壁的内部设置有加强层21和抗压层20，便于提高第一钳柄4和第二钳柄8的结构强度和抗压性能，使其不容易断裂损坏，延长使用寿命，此外，第一钳柄4和第二钳柄8的外侧均匀涂覆有聚合物抗菌涂层19，降低患者患处感染的风险。

- 对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。