一种用于心脏微创手术的拉钩

技术领域

[0001] 本实用新型涉及心脏微创手术技术领域，具体为一种用于心脏微创手术的拉钩。

背景技术

在微创心脏手术、心脏小切口手术等手术中，需要切开心包暴露心脏的手术区域，而心包切开后，心包依然会呈现对心脏包裹的一个状态，需要将心包由切开方向牵开，使得内部手术区域暴露，用拉钩扒开阻挡视野的室间隔，因此需使用到相应的拉钩，同时拉钩既不能阻挡术者视线又不能干扰手术。

发明人通过对目前各式各样的拉钩研究调研发现，虽然此类拉钩种类繁多，基本可以满足医护人员的使用需求，但是依然存在一定的不足之处，具体问题有以下几点。首先，现有的此类手术用拉钩不便于调节环形钩件的角度，难以根据微创手术的需求进行相应的调节，使用时有所不便；其次，现有的此类拉钩的主杆体外壁摩擦力较低，导致其握持时易产生滑移的现象，稳定性一般，影响术中作业；第三，现有的此类拉钩的环形钩件韧性强度一般，可能导致其易产生形变的现象，影响使用寿命。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种新型的用于心脏微创手术的拉钩，以解决上述背景技术中提出拉钩不便于调节环形钩件的角度、主杆体外壁摩擦力不足以及环形钩件韧性强度一般的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种用于心脏微创手术的拉钩，包括主杆体、钢丝、环形钩件、螺母和合金抗压层，所述主杆体内部的一端设有钢丝，钢丝的顶端延伸至主杆体的外部，且主杆体的一侧设有环形钩件，并且环形钩件内部的中心位置处设有钢制定型基层，所述钢制定型基层两侧的环形钩件内部皆设有合金抗压层，且合金抗压层远离钢制定型基层一侧的环形钩件内部设有铝制耐磨层，钢丝下方的主杆体内部固定有螺母。

优选的，所述主杆体一侧的外壁上安装有定位架，且定位架远离主杆体的一端铰接有活动杆，活动杆远离定位架的一端与环形钩件的外壁固定连接，以便调节环形钩件的角度。

优选的，所述主杆体表面的一端缠绕有海绵防护套，且海绵防护套的表面设有等间距的防滑纹，使得主杆体的摩擦力得到提升。

优选的，所述海绵防护套两端的主杆体外壁上皆固定有环形紧固件，且相邻环形紧固件关于海绵防护套的中心线对称，以便对海绵防护套进行安置处理。

优选的，所述环形钩件顶部的两端皆设有定位板，且相邻定位板之间的内壁上铰接有转动杆，以便调节环形钩件的角度。

优选的，所述螺母的内部螺纹连接有丝杆，丝杆的顶端延伸至螺母的外部并与钢丝的底端转动连接，且丝杆的底端延伸至螺母的外部并安装有手轮，以便带动钢丝进行升降处理。

优选的，所述转动杆表面的中心位置处套装有定位套，定位套一侧的外壁与钢丝的一端固定连接，以便调节环形钩件的角度。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：该用于心脏微创手术的拉钩不仅提高了拉钩使用时的便捷性，提高了拉钩使用时的稳定性，而且延长了拉钩的使用寿命；

- 通过设置有钢丝、手轮、螺母、丝杆、定位架、活动杆、定位板、定位套以及转动杆，通过旋转手轮，使其带动丝杆位于螺母的内部旋转并下移，进而由丝杆带动钢丝同步下移，此时钢丝则会经定位套带动转动杆位于定位板的内壁进行旋转，并使得活动杆位于定位架的底部进行转动，进而使得环形钩件的角度发生变化，以便根据微创手术的需求进行相应的调节，从而提高了拉钩使用时的便捷性；

- 通过设置有环形紧固件、海绵防护套以及防滑纹，通过两组环形紧固件将海绵防护套固定设置于主杆体的外壁，因海绵防护套自身具有良好的防滑性能，且海绵防护套的表面设置有等间距的防滑纹，进而使得手部握持主杆体部位时的摩擦力得到提升，以降低其产生滑移的现象，从而提高了拉钩使用时的稳定性；

- 通过设置有铝制耐磨层、合金抗压层以及钢制定型基层，通过以钢制定型基层为中心依次将合金抗压层与铝制耐磨层设置于环形钩件的内部，因合金抗压层与铝制耐磨层分别具有良好的刚性强度与耐磨性能，使得环形钩件的韧性强度得到提升，以降低其因外力因素而产生形变的现象，从而延长了拉钩的使用寿命。

附图说明

图1为本实用新型的正视剖面结构示意图；

图2为本实用新型的图1中A处放大结构示意图；

图3为本实用新型的图1中B处放大结构示意图；

图4为本实用新型的海绵防护套外观放大结构示意图；

图5为本实用新型的环形钩件俯视放大结构示意图；

图6为本实用新型的环形钩件剖视放大结构示意图。

图中：1、主杆体；2、钢丝；3、环形紧固件；4、海绵防护套；5、环形钩件；6、手轮；7、螺母；8、丝杆；9、定位架；10、活动杆；11、定位板；12、防滑纹；13、定位套；14、转动杆；15、铝制耐磨层；16、合金抗压层；17、钢制定型基层。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-6，本实用新型提供的一种实施例：一种用于心脏微创手术的拉钩，包括主杆体1、钢丝2、环形钩件5、螺母7和合金抗压层16，主杆体1内部的一端设有钢丝2，钢丝2的顶端延伸至主杆体1的外部，主杆体1一侧的外壁上安装有定位架9，且定位架9远离主杆体1的一端铰接有活动杆10，活动杆10远离定位架9的一端与环形钩件5的外壁固定连接，以便调节环形钩件5的角度；

主杆体1表面的一端缠绕有海绵防护套4，且海绵防护套4的表面设有等间距的防滑纹12，使得主杆体1的摩擦力得到提升；

海绵防护套4两端的主杆体1外壁上皆固定有环形紧固件3，且相邻环形紧固件3关于海绵防护套4的中心线对称，以便对海绵防护套4进行安置处理；

且主杆体1的一侧设有环形钩件5，环形钩件5顶部的两端皆设有定位板11，且相邻定位板11之间的内壁上铰接有转动杆14，以便调节环形钩件5的角度；

并且环形钩件5内部的中心位置处设有钢制定型基层17，钢制定型基层17两侧的环形钩件5内部皆设有合金抗压层16，且合金抗压层16远离钢制定型基层17一侧的环形钩件5内部设有铝制耐磨层15，钢丝2下方的主杆体1内部固定有螺母7，螺母7的内部螺纹连接有丝杆8，丝杆8的顶端延伸至螺母7的外部并与钢丝2的底端转动连接，且丝杆8的底端延伸至螺母7的外部并安装有手轮6，以便带动钢丝2进行升降处理；

转动杆14表面的中心位置处套装有定位套13，定位套13一侧的外壁与钢丝2的一端固定连接，以便调节环形钩件5的角度。

工作原理：当拉钩使用时，首先通过旋转手轮6，使其带动丝杆8位于螺母7的内部旋转并下移，进而由丝杆8带动钢丝2同步下移，此时钢丝2则会经定位套13带动转动杆14位于定位板11的内壁进行旋转，并使得活动杆10位于定位架9的底部进行转动，进而使得环形钩件5的角度发生变化，以便根据微创手术的需求进行相应的调节，提高了拉钩使用时的便捷性，之后通过两组环形紧固件3将海绵防护套4固定设置于主杆体1的外壁，因海绵防护套4自身具有良好的防滑性能，且海绵防护套4的表面设置有等间距的防滑纹12，进而使得手部握持主杆体1部位时的摩擦力得到提升，以降低其产生滑移的现象，提高了拉钩使用时的稳定性，最后通过以钢制定型基层17为中心依次将合金抗压层16与铝制耐磨层15设置于环形钩件5的内部，因合金抗压层16与铝制耐磨层15分别具有良好的刚性强度与耐磨性能，使得环形钩件5的韧性强度得到提升，以降低其因外力因素而产生形变的现象，延长了拉钩的使用寿命，从而完成拉钩的使用。在进行心脏微创手术前，对拉钩进行相应消毒后即可使用拉钩。

- 对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。