一种会阴切口缝合对合用具

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种会阴切口缝合对合用具。

背景技术

在产妇生产时，常常会撕裂会阴口，且为了确保胎儿顺利接生，常常会主动在阴道口至肛门处剪开一会阴切口，生产完毕后，再进行缝合。会阴切开缝合术是产科常用手术之一，伴随会阴切开术的广泛应用，对会阴切口缝合方法的探讨，一直是助产领域的热门话题。在对产妇会阴处进行缝合时，由于会阴处的张力较大，在缝合的过程中存在缝合不便的问题，且由于伤口不对合，在缝合时，还会影响缝合部位的缝合的契合性，影响美观。目前，一些对伤口对合缝合的胶贴方式，不适用于会阴口处的缝合辅助，由于会阴企切口的张力较大，因此需采用强度较大的胶贴的方式进行对合，然而若采用强度较大胶贴的方式，在缝合完成后撕扯时，所需力度较大，又会存在造成伤口二次开裂的情况。经多检索，申请号为2019216420025的申请文件，提出了一种新的会阴口缝合对合方式，其采用一种辅助机构，在缝合时，通过电机、螺杆、转槽、滑板和弹性机构等等结构配合对产妇的臀部进行挤压，使会阴处靠近，形成一定的对合；但是其结构复杂，结构较大，且所需部件较多，甚至需要使用到电机等，不便在产房内具体实施操作。

实用新型内容

本实用新型的目的是提供一种会阴切口缝合对合用具，以解决上述提到的问题。

为解决上述技术问题，本实用新型提供一种会阴切口缝合对合用具，其包括一对间隔的、呈月牙状的定位件，一对定位件分别用于扣挂在两大腿的腹股沟处；定位件的内侧通过调节杆连接有一挤压件，调节杆的长度可调节；由一对定位件连接的挤压件分别位于会阴切口的两侧，对会阴切口进行挤压对合。

进一步地，挤压件呈弯弧状，且挤压件的内弯曲部朝向会阴切口的两侧皮肤处，在内弯曲部上还设置有起加强作用的抓件。

进一步地，抓件也呈弯弧状，且抓件的内弯弧面朝向产妇的会阴切口处，抓件的各拐角处均设置为圆弧状。

进一步地，抓件为多个，且均匀间隔的设置在内弯曲部上。

进一步地，挤压件与调节杆之间通过活动件进行连接，活动件包括一对相交叉铰接的连接杆，两个连接杆的一端分别与两调节杆进行连接，两个连接杆的另一端均连接有挤压件。

进一步地，连接杆上、位于相交叉铰接处的一侧或两侧设置有长度可调的调节部。

进一步地，调节杆包括一对杆体，在一对杆体上设置有外螺纹，且一对杆体上的外螺纹方向相反；在一对杆体之间连接有一转套，两个杆体分别从该转套的两端旋入转套内。

进一步地，杆体的旋入端设置有凸环，转套的两端设置有将凸环限位在转套内的凸起部，凸起部的内表面上设置有与外螺纹相配合的内螺纹。

进一步地，挤压件的内侧粘结有吸水棉。

进一步地，定位件的外表面上包裹有软垫层。

本实用新型的有益效果为：该会阴切口缝合对合用具在会阴切口缝合时，通过一对定位件与调节杆和挤压件的配合作用，能够使会阴切口进行对合，起到辅助缝合的作用，使缝合更加的高效，提高缝合的契合性和美观性，且结构较为简单，操作便捷，实用性强。还可在挤压件的内侧粘结有吸水棉，对从会阴切口流出的些许血液进行吸收，确保会阴切口的有效缝合。并且为了提高使用的舒适度，在定位件的外表面上还包裹有软垫层，通过软垫层与产妇大腿内侧向腹部与臀部延伸的部位皮肤进行接触。

附图说明

图1示意性地给出了会阴切口缝合对合用具的使用示意图。

图2示意性地给出了会阴切口缝合对合用具的挤压件的侧面结构示意图。

图3示意性地给出了会阴切口缝合对合用具的抓件的结构示意图。

图4示意性地给出了会阴切口缝合对合用具的活动件的结构示意图。

图5示意性地给出了会阴切口缝合对合用具的调节杆的结构示意图。

图6示意性地给出了会阴切口缝合对合用具的转套的设置结构示意图。

图7示意性地给出了会阴切口缝合对合用具的软垫层的设置结构示意图。

图8示意性地给出了会阴切口缝合对合用具对会阴左切口的使用示意图。

其中：1、定位件；11、软垫层；2、调节杆；21、杆体；22、转套；23、旋入端；231、凸环；232、凸起部；3、挤压件；31、内弯曲部；32、抓件；321、内弯弧面；33、吸水棉；4、活动件；5、连接杆；51、调节部。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一种实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型的保护范围。

为使本申请的目的、技术方案和优点更加清楚，以下结合附图及具体实施例，对本申请作进一步地详细说明；且为了简单起见，以下内容省略了该技术领域技术人员所知晓的技术常识。

实施例一

根据本申请的一种实施方式，给出了一种会阴切口缝合对合用具，在会阴切口缝合时，使会阴切口进行对合，起到辅助缝合的作用，使缝合更加的高效，提高缝合的契合性和美观性，且结构较为简单，实用性强。

参见图1，该会阴切口缝合对合用具，包括一对呈月牙状的定位件1，且一定定位件1相间隔，该一对定位件1分别用于扣挂在两大腿的腹股沟处，由大腿内侧部位向腹部与臀部延伸。

在定位件1的内侧通过调节杆2连接有一挤压件3，其中，定位件1的内侧指的是定位件1上朝向会阴切口处的一侧。由一对定位件1连接的挤压件3分别位于会阴切口的两侧，用于对会阴切口进行挤压对合。

该会阴切口缝合对合用具的调节杆2的长度可调节，可通过调节改变调节杆2的长度，进而实现对挤压件3的位置的调节，实现对挤压件3的推动，进而使会阴切口进行对合，辅助会阴切口的缝合操作。

在具体实施中，在产妇生产完毕后，将两个定位件1分别扣挂在两大腿的腹股沟处，由大腿内侧部位向腹部与臀部延伸，可转动调整定位件1，使由定位件1内侧连接的挤压件3位于会阴切口的两侧位置处。

接着，调节调节杆2的长度，令调节杆2的长度增长，使挤压件3向会阴切口处挤压，通过调长两个调节杆2的长度，使位于会阴切口两侧的挤压件3配合向会阴切口处移动，在两个挤压件3的作用下，对会阴切口进行配合挤压，完成对会阴切口的对合，辅助会阴切口的缝合操作。

当然，还可在挤压件3的内侧粘结有吸水棉33，对从会阴切口流出的些许血液进行吸收，确保会阴切口的有效缝合。并且为了提高使用的舒适度，参见图7，在定位件1的外表面上还包裹有软垫层11，通过软垫层11与产妇大腿内侧向腹部与臀部延伸的部位皮肤进行接触。

实施例二

根据本申请的一种实施方式，在本实施例中，对该会阴切口缝合对合用具的挤压件3的结构进行了设计，能够高效地配合完成对会阴切口的对合，辅助缝合操作。

参见图2和图3，该会阴切口缝合对合用具的挤压件3设计呈弯弧状，且挤压件3的内弯曲部31朝向会阴切口的两侧皮肤处，使得其能够与会阴切合两侧的皮肤有效的贴合，满足结构需要。

同时，在内弯曲部31上还设置有起加强作用的抓件32，在抓件32的作用下，能够高效地完成对位于会阴切口两侧皮肤的挤压，提高会阴切口的挤压对合效果。

在具体实施中，还进一步优化设计的，对抓件32的结构做出的改进设计；具体地，令抓件32也呈弯弧状，且抓件32的内弯弧面321朝向产妇的会阴切口处，提高会阴切合的挤压对合效果。

抓件32可设置为多个，并且均匀间隔的设置在内弯曲部31上。同时，抓件32的各拐角处均设置为圆弧状，避免操作时拐角尖角处对产妇皮肤的伤害。

实施例三

根据本申请的一种实施方式，在本实施例中，给出了另一种对挤压件3的调节方式，对挤压件3提供一个更好的作用力点，使得挤压件3能够高效地完成对会阴切口两侧皮肤的挤压，实现会阴切口的有效对合。

具体地，参见图4，挤压件3与调节杆2之间通过活动件4进行连接，活动件4包括一对相交叉铰接的连接杆5，两个连接杆5的一端分别与两调节杆2进行连接，两个连接杆5的另一端均连接有挤压件3。

通过调节杆2调节两个连接杆5一端之间的间距，进而实现调节两个连接杆5另一端连接的挤压件3之间的间距，实现对会阴切口的挤压操作。可优选连接杆5稍向阴道口的外侧方位隆起，避免连接杆5与阴道口接触；其整体结构类似于剪刀的两个剪臂的形式，结构常规且已属于现有技术，因此在此不做赘述。

在具体实施中，在产妇生产完毕后，将两个定位件1分别扣挂在两大腿的腹股沟处，由大腿内侧部位向腹部与臀部延伸，可转动调整定位件1，使调节杆2位于大腿内侧根部的位置，而由连接杆5另一端连接的挤压件3位于会阴切口的两侧位置处。

接着，调节调节杆2的长度，令调节杆2的长度增长，此时，两个连接杆5一端之间的间距缩小，进而带动两个连接杆5另一端连接的挤压件3之间的间距缩小，配合挤压会阴切口两侧的皮肤，对会阴切口进行挤压对合，辅助后续会阴切口的缝合操作。

当然，还可进一步优选设计的，令连接杆5上、位于相交叉铰接处的一侧或两侧设置有长度可调的调节部51。在转动调整定位件1，使调节杆2位于大腿内侧根部的位置处后，若此时由连接杆5另一端连接的挤压件3并不位于会阴切口的两侧时，可通过调节调节部51，使挤压件3位于会阴切口的两侧，实现操作过程的会阴切口的有效挤压对合。

实施例四

根据本申请的一种实施方式，在本实施例中，在上述任一实施例的基础上，对调节杆2的结构做出了优化设计，使其结构简单，且长度调节操作便捷。

具体地，参见图5和图6，该会阴切口缝合对合用具的调节杆2包括一对杆体21，在一对杆体21上设置有外螺纹，且一对杆体21上的外螺纹方向相反。在一对杆体21之间连接有一转套22，两个杆体21分别从该转套22的两端旋入转套22内，通过正、反向转动转套22，即可实现对调节杆2长度的调节，简单、便捷。

并且，为了避免过度转动转套22，使得杆体21从转套22中转出的问题，还进一步设置的，在杆体21的旋入端23设置有凸环231，同时，在转套22的两端设置有将凸环231限位在转套22内的凸起部232，且凸起部232的内表面上设置有与外螺纹相配合的内螺纹。

其中，凸环231的外壁与转套22的内径接触，凸起部232的内表面与杆体21的外壁接触，且凸起部232的内表面上的内螺纹对应触接杆体21上的外螺纹，通过旋转转套22，实现杆体21位于转套22内的长度的调节；且由于两个杆体21上的外螺纹方向相反，转套22两端的内螺纹分别与对应套插的杆体21上的外螺纹相配合，因此，在正、反转动转套22的过程中即可实现对调节杆2长度的调节，操作简单便捷。

当然，还可在转套22上沿其长度方向布置有防滑纹，便于转动转套22；且在具体实施中，可优选将防滑纹设置为凹凸纹结构。

在此，应该说明的是，实施例三中的调节部51也可采用该调节杆2的结构设置的方式，实现连接杆5长度的调节。

实施例五

根据本申请的一种实施方式，在上述实施例的基础上，对该会阴切口缝合对合用具的挤压件3的连接方式做出了改进设计，使该会阴切口缝合对合用具还可适用于部分会阴左切口的产妇使用。

会阴左切口具体为自会阴后联合中线向左侧45度方向剪开会阴，为了实现对会阴左切口的有效挤压对合，参见图8，可在上述任一实施例的结构基础上，令挤压件3与调节杆2，或挤压件3与连接杆5呈倾斜连接方式，即挤压件3呈45度倾斜布置，在调节挤压时，将两个定位件1分别扣挂在两大腿的腹股沟处，由大腿内侧部位向腹部与臀部延伸，并转动调整定位件1，使挤压件3位于会阴左切口的两侧位置处，以满足使用过程对会阴左切口的有效挤压对合使用。

在以上描述中，对“一个实施例”、“实施例”、“一个示例”、“示例”等等的引用表明如此描述的实施例或示例可以包括特定特征、结构、特性、性质、元素或限度，但并非每个实施例或示例都必然包括特定特征、结构、特性、性质、元素或限度。另外，重复使用短语“根据本申请的一个实施例”虽然有可能是指代相同实施例，但并非必然指代相同的实施例。

- 对所公开的实施例的上述说明，是本领域专业技术人员能够实现或使用本实用新型。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将使显而易见的，本文所定义的一般原理可以在不脱离实用新型的精神或范围的情况下，在其他实施例中实现。因此，本实用新型将不会被限制与本文所示的这些实施例，而是要符合与本文所公开的原理和新颖性特点相一致的最宽的范围。