1. 一种便携式液压测试台原位校验仪，包括操作面板（1），其特征在于：所述操作面板（1）上集成有显示器（2），以及多个校准接口（3）和多个排液阀（4），在操作面板（1）的下端对应连接设置有校验管路系统；所述校验管路系统包括一流量计管路和两路压力校准管路，且在流量计管路和压力校准管路上均设有用于防止错误操作产生的高压对设备造成损坏的安全溢流阀（5）。

2. 根据权利要求1所述的便携式液压测试台原位校验仪，其特征在于：所述校准接口（3）为6个，分别为流量进接口（31）、流量出接口（32），低压进接口（33）、低压出接口（34），高压进接口（35）和高压出接口（36）；

所述流量计管路与流量进接口（31）和流量出接口（32）相连，并在连接管路上设置有流量计（6）；两路压力校准管路中的一路压力校准管路与低压进接口（33）和低压出接口（34）相连，并在低压进接口（33）和低压出接口（34）的连接管路上设置有压力传感器（8）；两路压力校准管路中的另一路压力校准管路与高压进接口（35）和高压出接口（36）相连，并在高压进接口（35）和高压出接口（36）的连接管路上设置有压力传感器（8）。

3. 根据权利要求2所述的便携式液压测试台原位校验仪，其特征在于：所述排液阀（4）为3个，分别为第一排液阀（41）、第二排液阀（42）和第三排液阀（43）；所述流量计（6）与流量出接口（32）之间的连接管路通过第一排液阀（41）与排液口（7）连通，所述压力传感器（8）与低压出接口（34）之间的连接管路通过第二排液阀（42）与排液口（7）连通，所述压力传感器（8）与高压出接口（36）之间的连接管路通过第三排液阀（43）与所述排液口（7）连通。

4. 根据权利要求3所述的便携式液压测试台原位校验仪，其特征在于：所述安全溢流阀（5）的两端分别设置在排液阀（4）的两侧管路中。

5. 根据权利要求2~4任一项所述的便携式液压测试台原位校验仪，其特征在于：所述流量计（6）与压力传感器（8）分别与显示器（2）中集成的处理器通过信号线进行连接。

6. 根据权利要求1所述的便携式液压测试台原位校验仪，其特征在于：所述操作面板（1）上集成有一电源接口（9），并在电源接口（9）的一侧还设置有一电源开关（10）。

7. 根据权利要求3所述的便携式液压测试台原位校验仪，其特征在于：所述操作面板（1）放置在一防护箱（11）内，所述校验管路系统位于操作面板（1）下端与防护箱（11）所围合的空间内。

8. 根据权利要求7所述的便携式液压测试台原位校验仪，其特征在于：所述排液口（7）位于防护箱（11）的一侧，并从防护箱（11）的侧壁穿出至防护箱（11）外。

9. 根据权利要求1所述的便携式液压测试台原位校验仪，其特征在于：所述操作面板（1）上设置有标识符。

10. 根据权利要求1所述的便携式液压测试台原位校验仪，其特征在于：所述操作面板（1）上、位于所述校准接口（3）处设置有余液槽（12）。