一种骨科踝关节矫正辅助设备

技术领域

[0001] 本实用新型涉及骨科辅助用具领域，具体涉及一种骨科踝关节矫正辅助设备。

背景技术

踝关节由胫、腓骨下端的关节面与距骨滑车构成，故又名距骨小腿关节。踝关节是人类足部与腿相连的部位，组成包括七块跗骨加上足部的跖骨和小腿的骨骼，其是人体负重较大的关节，也是下肢运动的关键关节。目前，在对患者踝关节进行辅助矫正的过程中，患者踏立在呈倾斜状态，且倾斜角度可调的矫正板上，进行辅助矫正。且为了防止矫正过程的脚易滑动，站立不稳的问题，常采用在矫正板的后方位设置档杆或在矫正板上设置用于放脚的凹陷槽的方式，但是采用档杆或凹陷槽的方式均存在无法对脚的两侧进行限位。部分患者在进行矫正操作时，将脚呈八字状等斜放在限位板上，脚与腿部未位于同一竖直面上，导致矫正不到位的问题，甚至存在对踝关节造成一定损伤的隐患。且采用凹陷槽的方式也不能有效地适配对不同体型大小脚的有效限位。

实用新型内容

本实用新型的目的是提供一种骨科踝关节矫正辅助设备，以解决上述提到的问题。

为解决上述技术问题，本实用新型提供一种骨科踝关节矫正辅助设备，其包括倾斜角度可调的矫正板，以及用于调节矫正板倾斜角度的调节机构；矫正板为并行设置的两个，在矫正板上设置有用于抵触后跟部的抵触件，且抵触件的横截面呈“U”形；矫正板上还间隔设置有一对限位板，限位板用于抵触在脚的两侧，并在限位板的内侧设置有一软垫层；限位板可沿着矫正板的宽度方向进行移动，矫正板上还设有一用于限定限位板继续移动的定位部。

进一步地，矫正板的下端一端与一基板进行铰接，且该铰接端为临近抵触件的一端；调节机构设置在矫正板与基板之间，用以调节矫正板与基板之间的夹角，在基板的下端设置有防滑垫。

进一步地，抵触件的内侧设置有大小可调的气囊，气囊为两个，且分别设置在抵触件的相对两侧部上。

进一步地，矫正板上开设有滑槽，滑槽沿着矫正板的宽度方向设置，限位板与滑槽相垂直；

滑槽设置为纵截面为梯形的滑槽结构，限位板的下端设置有与滑槽相适配的插块，插块插入滑槽内，并可沿着滑槽的长度方向进行移动。

进一步地，设置在矫正板上的滑槽为间隔分布的两组，且两组滑槽分别与矫正板的两侧贯穿；每组滑槽中包含有两个沿矫正板长度方向平行间隔分布的滑槽。

进一步地，限位板的外侧连接有呈“L”形的辅助板，辅助板的竖直侧与限位板相连接，辅助板的水平侧位于滑槽的上端，在竖直侧与水平侧之间还架设有一加强件。

进一步地，定位部包括开设在水平侧上的螺纹孔，螺纹孔内穿插有一螺钉，螺钉的尾部穿过螺纹孔并位于滑槽内；

在螺钉的尾部设有一橡胶垫；螺钉的头部设有一转把，转把的尺寸大于螺纹孔的尺寸，螺钉的长度大于滑槽的深度与水平侧厚度之和。

进一步地，定位部包括开设在水平侧上的螺纹孔，螺纹孔内穿插有一螺钉；

滑槽的下端贯穿开设有一辅助槽，辅助槽的尺寸小于滑槽的尺寸，螺钉的尾部依次穿过螺纹孔、滑槽与辅助槽，并位于辅助槽外侧，在螺钉的尾部还配合套设有一螺母。

进一步地，基板上设置有起支撑作用的扶杆结构，扶杆结构的高度可调。

本实用新型的有益效果为：该骨科踝关节矫正辅助设备通过对矫正板上抵触件和限位板的结构设计，对脚的放置位置进行了限位，防止了辅助矫正过程脚易滑动，站立不稳的问题；使得脚与腿部能够限位在同一竖直面上，避免脚呈八字状等斜放在限位板上，导致矫正不到位的问题，甚至存在对踝关节造成一定损伤的隐患。并且，可适用于不同体型大小的脚的有效抵触限位，可调节性与适应性强。同时，该骨科踝关节矫正辅助设备还提高了使用的舒适度，矫正效率与使用性。

附图说明

图1示意性地给出了该骨科踝关节矫正辅助设备的结构示意图。

图2示意性地给出了该骨科踝关节矫正辅助设备的辅助板的安装示意图。

图3示意性地给出了该骨科踝关节矫正辅助设备的插块的设置示意图。

图4示意性地给出了该骨科踝关节矫正辅助设备的抵触件内侧的示意图。

图5示意性地给出了实施例六中定位部的定位结构示意图。

图6示意性地给出了实施例七中定位部的定位结构示意图。

图7示意性地给出了该骨科踝关节矫正辅助设备使用示意图。

其中：1、矫正板；2、调节机构；3、抵触件；31、侧部；4、限位板；41、软垫层；42、插块；5、定位部；6、基板；61、防滑垫；7、气囊；8、滑槽；9、辅助板；91、竖直侧；92、水平侧；921、螺纹孔；10、加强件；11、螺钉；111、尾部；12、转把；13、辅助槽；14、螺母；15、扶杆结构。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一种实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型的保护范围。

为使本申请的目的、技术方案和优点更加清楚，以下结合附图及具体实施例，对本申请作进一步地详细说明；且为了简单起见，以下内容省略了该技术领域技术人员所知晓的技术常识。

实施例一

根据本申请的一种实施方式，给出了一种骨科踝关节矫正辅助设备，其包括现有基础结构以及改进结构。

常规地，该骨科踝关节矫正辅助设备仍包括有倾斜角度可调的矫正板1，以及调节机构2，调节机构2用于调节矫正板1倾斜角度。

本申请的骨科踝关节矫正辅助设备的矫正板1为并行设置的两个，可分别用于左右脚踝关节的单独辅助矫正训练。

在矫正板1上设置有抵触件3，用于抵触脚的后跟部，防止调整矫正板1倾斜角度，进行辅助矫正训练时，脚滑动，站立不稳的问题。

且为了提高抵触的舒适度，并且能够有效地与脚的后跟部相适配，进行高效抵触，参见图1，将抵触件3的横截面呈“U”形，将脚的后跟部放置抵触在抵触件3的U形内侧部31位。

矫正板1上还间隔设置有一对限位板4，限位板4用于抵触在脚的两侧，可对脚的左右两侧进行限位，使得脚与腿部能够限位在同一竖直面上，避免脚呈八字状等斜放在限位板4上，导致矫正不到位的问题，甚至存在对踝关节造成一定损伤的隐患。

并在限位板4的内侧设置有一软垫层41，限位板4通过软垫层41与脚的两侧进行接触，提高接触限位的舒适性。

软垫层41可采用吸水棉的形式，若脚出汗时，还可起吸汗作用，提高舒适性。当然，还可在矫正板1、限位板4以及抵触件3上间隔均布设置透气孔，提高透气性。

该骨科踝关节矫正辅助设备的限位板4可沿着矫正板1的宽度方向进行移动，使得一对限位板4之间的间距可调整，进而能够适用于不同体型大小的脚的有效抵触限位，可调节性与适应性强。

在矫正板1上还设有一定位部5，用于限定限位板4继续移动。当将一对限位板4分别抵触在脚的两侧，对脚的两侧进行限位后，通过定位部5限定限位板4的继续移动，进而对限位板4的位置进行限定。

矫正板1的下端一端与一基板6进行铰接，且该铰接端为临近抵触件3的一端；基板6放置在地面上即可。

调节机构2设置在矫正板1与基板6之间，用以调节矫正板1与基板6之间的夹角；其中，调节机构2可采用电控液压杆的形式对矫正板1的倾斜角度进行调整，也可采用常规的在基板6上设插槽，通过调节矫正板1后端插件插在插槽的位置来调整矫正板1角度的方式。

在此，应该说明的是，设置在矫正板1与基板6之间的调节机构2的具体设置方式在此不做限制说明，只要能够实现矫正板1倾斜角度的调整即可。

当然，在基板6的下端设置有防滑垫61，用于放置矫正操作时，基板6的移动，影响矫正操作。

参见图7，且还可在基板6上设置有起支撑作用的扶杆结构15，在进行辅助矫正训练时，可扶着或依靠扶杆结构15，进行借力。扶杆结构15的高度可调，可采用伸缩杆的形式，以适应于不同高度的人的借力使用，具体结构不做限制，只要能够实现高度的调节即可。

实施例二

在本实施例的实施方式中，为了提高抵触件3与不同体型大小的脚的适配抵触，提高抵触的舒适性与有效性，参见图4，在抵触件3的内侧设置有大小可调的气囊7。

其中，气囊7为两个，且分别设置在抵触件3的相对两侧部31上。

在两侧部31上分别开设有气孔，通过气孔对气囊7进行充放气，使得气囊7能够高效地贴合脚的后跟部两侧。当然，常规地，还在气孔处设置有堵头。

实施例三

根据本申请的一种实施方式，在上述实施例的基础上，还可优选设计地，在抵触件3和/或矫正板1上设置一加热结构。

其加热结构可设置在抵触件3和/或矫正板1的内部，在矫正操作时，可通过加热结构进行加热，提高血液循环，提高矫正效率。

当然，加热结构可采用嵌入式电热丝加热的方式，也可采用内设水热加热的方式，只要能实现加热，加热温度可控的方案即可，且该两种加热及调节结构方式是技术人员所常知的结构设置，因此，在此不做赘述。

实施例四

根据本申请的一种实施方式，为使得限位板4能够在矫正板1上较好地、平稳地进行移动，对限位板4的移动结构做出了进一步地设计。

具体地，在矫正板1上开设有滑槽8，滑槽8沿着矫正板1的宽度方向设置，且限位板4与滑槽8相垂直，使得限位板4可沿着矫正板1的宽度方向进行往复移动，进而实现对一对限位板4之间间距的调整。

更进一步地，参见图3，滑槽8设置为纵截面为梯形的滑槽8结构，限位板4的下端设置有与滑槽8相适配的插块42，插块42插入滑槽8内，并可沿着滑槽8的长度方向进行移动。

其中，滑槽8设置为纵截面为梯形的滑槽8结构，使得滑槽8的上端尺寸小于滑槽8的下端尺寸。

同时，由于插块42与滑槽8相适配，及插块42也设置为纵截面为梯形的插块42。因此，使得插块42无法从滑槽8中向上取出，只能在滑槽8内沿滑槽8的长度方向进行移动，进而为限位板4的移动及抵触限位作用提供了结构基础。

令设置在矫正板1上的滑槽8为间隔分布的两组，且两组滑槽8分别与矫正板1的两侧贯穿，使得可从滑槽8两侧取出限位板4。

当然，为了提高限位板4移动的稳定性与有效性，每组滑槽8中还包含有两个沿矫正板1长度方向平行间隔分布的滑槽8。

实施例五

根据本申请的一种实施方式，在本实施例中，参见图2，在限位板4的外侧连接有呈“L”形的辅助板9，其中，辅助板9的竖直侧91与限位板4相连接，辅助板9的水平侧92位于滑槽8的上端，当然，辅助板9的水平侧92尺寸大于滑槽8的尺寸。

在竖直侧91与水平侧92之间还架设有一加强件10，加强件10的两端分别与辅助板9的竖直侧91和辅助板9的水平侧92连接，呈三角搭架的形式，提高呈“L”形的辅助板9的结构强度。

实施例六

参见图5，在上述实施例的基础上，该骨科踝关节矫正辅助设备的定位部5包括开设在水平侧92上的螺纹孔921，螺纹孔921内穿插有一螺钉11，螺钉11的尾部111穿过螺纹孔921并位于滑槽8内，且螺钉11的长度大于滑槽8的深度与水平侧92厚度之和。

在螺钉11的尾部111设有一橡胶垫，螺钉11的头部设有一转把12，转把12的尺寸大于螺纹孔921的尺寸，通过转动转把12进而实现螺钉11的尾部111插入滑槽8内的深度。

在具体实施中，当将限位板4抵触在脚的两侧后，转动转把12，使得螺钉11的尾部111与滑槽8底部紧紧抵触结构，防止限位板4的继续移动，进而对限位板4的位置进行限定。

而尾部111的橡胶垫的设置，既避免尾部111与滑槽8之间的硬性接触，又进一步提高了尾部111与滑槽8的抵触摩擦力，提高定位部5对限位板4的限位效果。

实施例七

根据本申请的一种实施方式，在实施例五的基础上，给出了一种对限位板4继续移动的定位方式。

参见图6，具体地，定位部5包括开设在水平侧92上的螺纹孔921，螺纹孔921内穿插有一螺钉11。

同时，在滑槽8的下端贯穿开设有一辅助槽13，辅助槽13的尺寸小于滑槽8的尺寸，防止插块42从辅助槽13脱落的情况，也为定位部5的定位效果提供了结构基础。

螺钉11的尾部111依次穿过螺纹孔921、滑槽8与辅助槽13，并位于辅助槽13外侧，在螺钉11的尾部111还配合套设有一螺母14，且螺母14的外环尺寸大于辅助槽13的尺寸。

在具体实施中，当将限位板4抵触在脚的两侧后，转动螺母14，在螺钉11与螺母14的配合作用下，对辅助板9的水平侧92进行压紧，使水平侧92紧紧压在滑槽8上，防止限位板4的继续移动，进而对限位板4的位置进行限定。

当然，也可在辅助板9的水平侧92下端设置橡胶垫，既避免水平侧92下端与滑槽8之间的硬性接触，又进一步提高了水平侧92下端与滑槽8的抵触摩擦力，提高定位部5对限位板4的限位效果。

在以上描述中，对“一个实施例”、“实施例”、“一个示例”、“示例”等等的引用表明如此描述的实施例或示例可以包括特定特征、结构、特性、性质、元素或限度，但并非每个实施例或示例都必然包括特定特征、结构、特性、性质、元素或限度。另外，重复使用短语“根据本申请的一个实施例”虽然有可能是指代相同实施例，但并非必然指代相同的实施例。

- 对所公开的实施例的上述说明，是本领域专业技术人员能够实现或使用本实用新型。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将使显而易见的，本文所定义的一般原理可以在不脱离实用新型的精神或范围的情况下，在其他实施例中实现。因此，本实用新型将不会被限制与本文所示的这些实施例，而是要符合与本文所公开的原理和新颖性特点相一致的最宽的范围。