一种新型儿童牙科用定位器

技术领域

[0001] 本实用新型涉及牙科技术领域，更具体地说，涉及一种新型儿童牙科用定位器。

背景技术

随着口腔医学进入到了三维数字时代，牙科专用锥形束CT获得了较为广泛的应用，它通过反映牙齿的三维影像，使牙齿获得全方位检查，大大提高了牙科诊疗及种植牙的精确度。

公开号为CN203075449U的实用新型公开了一种儿童病人用口腔支撑定位器，医院给有些儿童病人治疗时对有些不张嘴配合吃药的或往口腔内插管不配合的要使用现有的口圈撑开嘴来进行，由于现有口圈无口含牙槽，口圈口径不可调不适合各种儿童病人的需要。该实用新型的技术方案为：在内螺纹大口部支撑管(2)上开有中口含牙槽环(3)和大口含牙槽环(6)，定位挡圈(1)和内螺纹大口部支撑管(2)固定连接相通，带小口含牙槽环(8)的外螺纹小口部支撑管(7)拧在内螺纹大口部支撑管(2)内。它的优点是：使用它儿童病人通过口含咬住牙槽环牢固稳定口腔张合舒适从而可很好的配合往口腔内插管或帮助喂药顺利进行。

上述实用新型在使用的过程中，不方便任意角度的调节支杆的位置，对于不同年龄段的儿童来说，口腔形状的差异很大，所以上述实用新型不能同时适应不同年龄层的儿童，导致适应范围变小，而且上述定位器不方便拆装，占用空间大，另外在定位的过程中儿童容易流口水，口水留在儿童患者的口腔内，使儿童患者感到不适，影响X光对牙齿检测时的精准度。

实用新型内容

针对现有技术中存在的问题，本实用新型的目的在于提供一种新型儿童牙科用定位器，用于解决上述背景技术中提到的技术问题。

为解决上述问题，本实用新型采用如下的技术方案：

一种新型儿童牙科用定位器，包括镜头圆环，所述镜头圆环上设置有滑槽，所述镜头圆环位于滑槽上滑动连接有滑块，所述滑块上开有导孔，所述导孔上滑动插接有支撑杆，所述支撑杆的上端滑动插接有连接板，所述连接板的上端设置有固定套，所述固定套上设置有第一插孔和第二插孔，所述第一插孔和第二插孔之间相互垂直设置，所述第一插孔和第二插孔内分别插接有垂直支杆和L形支杆，所述L形支杆的另一端固定插接有定位机构，所述连接板上均匀开有定位孔，所述定位孔上固定安装有万向蛇管，所述万向蛇管的另一端连接有吸水棉，采用可拆卸的方式连接固定，方便拆卸，便于包装运输。

作为本实用新型的一种优选方案，所述定位机构包括支撑部，所述支撑部为塑料矩形块状结构，且支撑部的底部开有安装孔，所述安装孔与L形支杆之间固定插接，所述支撑部的一侧设置有牙咬部，所述牙咬部呈波浪形，所述支撑部的上方一体连接有定位部，所述定位部呈U形插槽形，所述定位部的内侧设置有凸起部。

作为本实用新型的一种优选方案，所述支撑部的一侧开有螺纹孔，所述螺纹孔上螺纹连接有锁紧螺栓。

作为本实用新型的一种优选方案，所述支撑杆的下端外表面上设置有外螺纹，所述外螺纹上螺纹连接有紧固螺母，所述紧固螺母的上方垫有垫片。

作为本实用新型的一种优选方案，所述滑块上设置有限位凸起，所述滑块的限位凸起与滑槽之间相互限位滑动设置，所述滑槽的截面形状为T形。

作为本实用新型的一种优选方案，所述支撑杆、垂直支杆以及L形支杆与连接板之间均通过螺母固定。

相比于现有技术，本实用新型的优点在于：

- 本案中在镜头圆环上设置有滑槽，使滑块可以沿着镜头圆环的滑槽移动，方便调节滑块的位置，在滑块的上方滑动插接有支撑杆，支撑杆可以在滑块的导孔内上下移动，方便调节位置，滑块通过螺纹连接在支撑杆下端的紧固螺母进行固定，设置的连接板起到连接固定支撑杆、垂直支杆和L形支杆的作用，在垂直支杆和L形支杆上可以分别连接固定定位机构，设置的定位机构可以固定片子，设置的支撑部采用插接的方式固定，方便拆卸，牙咬部可供患者咬紧，定位部用于固定片子，设置的凸起部可以固定片子，方便固定拆装支撑杆、垂直支杆以及L形支杆与连接板，便于各个角度调节位置，且方便拆装；

（2）本实用新型的方案中设置的万向蛇管可以任意角度的调节位置，在万向蛇管的另一端连接的吸水棉，吸水棉可以对口腔内的口水吸收，可以避免患者长时间张嘴而过多分泌口水，减少患者过多分泌口水造成的尴尬与不适，有利于患者的使用。

附图说明

图1为本实用新型新型儿童牙科用定位器的主侧立体结构示意图；

图2为本实用新型新型儿童牙科用定位器的立体结构示意图；

图3为本实用新型新型儿童牙科用定位器的侧视结构示意图；

图4为本实用新型新型儿童牙科用定位器的定位机构结构示意图。

图中标号说明：

1、镜头圆环；2、滑槽；3、滑块；4、导孔；5、支撑杆；6、外螺纹；7、紧固螺母；8、垫片；9、连接板；10、锁紧螺栓；11、固定套；12、第一插孔；13、第二插孔；14、垂直支杆；15、L形支杆；16、定位机构；17、支撑部；18、定位部；19、牙咬部；20、安装孔；21、凸起部；22、螺纹孔；23、限位凸起；24、定位孔；25、万向蛇管；26、吸水棉。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例，基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

在本实用新型的描述中，需要说明的是，术语“上”、“下”、“内”、“外”“顶/底端”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。此外，术语“第一”、“第二”仅用于描述目的，而不能理解为指示或暗示相对重要性。

在本实用新型的描述中，需要说明的是，除非另有明确的规定和限定，术语“安装”、“设置有”、“套设/接”、“连接”等，应做广义理解，例如“连接”，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或一体地连接；可以是机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言，可以具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

实施例

如图1-4所示，一种新型儿童牙科用定位器，包括镜头圆环1，镜头圆环1上设置有滑槽2，镜头圆环1位于滑槽2上滑动连接有滑块3，滑块3上设置有限位凸起23，滑块3的限位凸起23与滑槽2之间相互限位滑动设置，滑槽2的截面形状为T形，滑块3上开有导孔4，导孔4上滑动插接有支撑杆5，支撑杆5的下端外表面上设置有外螺纹6，外螺纹6上螺纹连接有紧固螺母7，紧固螺母7的上方垫有垫片8，支撑杆5的上端滑动插接有连接板9，连接板9的上端设置有固定套11，固定套11上设置有第一插孔12和第二插孔13，第一插孔12和第二插孔13之间相互垂直设置，第一插孔12和第二插孔13内分别插接有垂直支杆14和L形支杆15，L形支杆15的另一端固定插接有定位机构16，连接板9上均匀开有定位孔24，定位孔24上固定安装有万向蛇管25，万向蛇管25的另一端连接有吸水棉26。

在本实施例中：在镜头圆环1上设置有滑槽2，使滑块3可以沿着镜头圆环1的滑槽2移动，方便调节滑块3的位置，在滑块3的上方滑动插接有支撑杆5，支撑杆5可以在滑块3的导孔4内上下移动，方便调节位置，滑块3通过螺纹连接在支撑杆5下端的紧固螺母7进行固定，设置的连接板9起到连接固定支撑杆5、垂直支杆14和L形支杆15的作用，在垂直支杆14和L形支杆15上可以分别连接固定定位机构16，设置的定位机构16可以固定片子，设置的万向蛇管25可以任意角度的调节位置，在万向蛇管25的另一端连接的吸水棉26，吸水棉26可以对口腔内的口水吸收，可以避免患者长时间张嘴而过多分泌口水，避免会给患者造成一定的尴尬与不适，有利于患者的使用。

具体的，定位机构16包括支撑部17，支撑部17为塑料矩形块状结构，且支撑部17的底部开有安装孔20，安装孔20与L形支杆15之间固定插接，支撑部17的一侧设置有牙咬部19，牙咬部19呈波浪形，支撑部17的上方一体连接有定位部18，定位部18呈U形插槽形，定位部18的内侧设置有凸起部21。

在本实施例中：设置的支撑部17采用插接的方式固定，方便拆卸，牙咬部19可供患者咬紧，定位部18用于固定片子，设置的凸起部21可以固定片子。

具体的，支撑部17的一侧开有螺纹孔22，螺纹孔22上螺纹连接有锁紧螺栓10。

在本实施例中：设置的锁紧螺栓10可以将支撑部17固定，可以防止定位机构16的脱落。

具体的，支撑杆5、垂直支杆14以及L形支杆15与连接板9之间均通过螺母固定。

在本实施例中：支撑杆5、垂直支杆14以及L形支杆15与连接板9均采用可拆卸的方式连接固定，方便拆卸，便于包装运输。

本实用新型的工作原理及使用流程：该新型儿童牙科用定位器使用时，在镜头圆环1上设置有滑槽2，使滑块3可以沿着镜头圆环1的滑槽2移动，方便调节滑块3的位置，在滑块3的上方滑动插接有支撑杆5，支撑杆5可以在滑块3的导孔4内上下移动，方便调节位置，滑块3通过螺纹连接在支撑杆5下端的紧固螺母7进行固定，设置的连接板9起到连接固定支撑杆5、垂直支杆14和L形支杆15的作用，在垂直支杆14和L形支杆15上可以分别连接固定定位机构16，设置的定位机构16可以固定片子，设置的支撑部17采用插接的方式固定，方便拆卸，牙咬部19可供患者咬紧，定位部18用于固定片子，设置的凸起部21可以固定片子，设置的万向蛇管25可以任意角度的调节位置，在万向蛇管25的另一端连接的吸水棉26，吸水棉26可以对口腔内的口水吸收，可以避免患者长时间张嘴而过多分泌口水，避免会给患者造成一定的尴尬与不适，有利于患者的使用。

- 以上，仅为本实用新型较佳的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，根据本实用新型的技术方案及其改进构思加以等同替换或改变，都应涵盖在本实用新型的保护范围内。