意 见 陈 述 书 正 文

尊敬的国家知识产权局：

申请人收到了国家知识产权局对申请号为201710287998.1发出的第二次审查意见通知书。申请人首先感谢审查员对完善本专利申请所作的辛勤劳动，申请人仔细阅读了审查意见通知书正文，按通知书的要求进行了修改，请人提出以下意见，希望和审查员商榷：

一、修改说明：

1、将权利要求4中的附加技术特征加入到权利要求3中，形成新的权利要求1。

2、删除权利要求1-2和4，并相应的修改其他权利要求的编号和引用关系。

以上修改没有超出原权利要求书和说明书的范围。详见修改后的权利要求书。

二、关于权利要求1的创造性

权利要求1与对比文件1的区别在于：基于恒温隔绝式荧光PCR平台的猪Delta冠状病毒检测试剂盒，包括反应缓冲液、荧光定量PCR反应液冻干管、阳性对照品和阴性对照品冻干管；

所述荧光定量PCR反应液冻干管包括Taq酶1μL、反转录酶1.25μL、猪Delta冠状病毒上游引物、猪Delta冠状病毒下游引物各3.5μL和猪Delta冠状病毒探针0.25μL、dNTPs 4μL；

所述检测用引物为猪Delta冠状病毒上游引物和猪Delta冠状病毒下游引物，猪Delta冠状病毒上游引物的核苷酸序列如 SEQ ID NO.1 所示；所述猪Delta冠状病毒下游引物的核苷酸序列如 SEQ ID NO.2 所示；所述猪Delta冠状病毒探针的核苷酸序列如 SEQ ID NO.3 所示；猪Delta冠状病毒探针的核苷酸序列的 5'端连接有 FAM 标记，3 '端连接有非荧光淬灭基团和BHQ；

所述Taq酶的终浓度为5U·μL-1，反转录酶的终浓度为20U·μL-1，猪Delta冠状病毒上游引物和猪Delta冠状病毒下游引物的终浓度均为10 μmol·μL-1，猪Delta冠状病毒探针的终浓度为10 μmol·μL-1，dNTPs的终浓度为2.5 mM。

基于上述区别技术特征，本发明具有以下4方面的特点：第一，荧光定量PCR反应液、阳性和阴性对照品均采用冻干方式制备，降低了试剂盒的保存条件，可4℃保存一年时间，便于运输，方便储存，同时提高了试剂的稳定性。第二，荧光定量PCR反应液冻干管中包括了反转录酶、PCR扩增酶、引物和探针，简化了配制反应液的操作步骤，减少了污染的可能性。同时如果现用现配制反应液，因为反复吸取有损耗，所以试剂盒中各个组分要准备富裕量，而采用预混冻干方式，节约了试剂，减少了浪费。第三，本试剂盒与配套的设备一起使用，可以实现现场快速检测，本发明恒温隔绝式PCR仅需42分钟即可出结果，并且因其操作简单和小巧便携性更适用于现场检测应用。而这是普通的荧光定量PCR方法由于其需要大型设备、操作复杂、反应时间长（往往耗时需要两个小时以上）等因素，不能实现其在现场快速检测所不能实现的，同时，在实际工作中，由于自然条件因素、硬件设备制约及其它相关因素，往往需要进行现场检测，不便于将样本拿回实验室检测，因而本申请的技术方案具有不可替代的技术效果和实用性价值。

审查意见里指出：对比文件1公开了可用于开发猪Delta冠状病毒（PDCoV)病原学和血清学检测的靶标基因，基于 对比文件1公开的靶基因S基因，以及NCBI中公开的S基因序列，本领域技术人员可以使用常规序列比对工具比对猪Delta冠状病毒S基因序列，获得其进化保守区，进而使用常规设计软件(如，Pnmer 5.0)，综合考 虑引物特异性、产物二级结构、GC含量、Tm值、引物长度等影响因素后，设计并通过有限的试验可以获得检测猪Delta冠状病毒的引物序列，而权利要求1中的引物序列也未带来任何意料不到的技术效果。基于POCKIT Micro荧光PCR本身快速、高效特性，其快速检出的效果也是可以预期的。

申请人并不这样认为，申请人认为：对比文件1(“Porcine Deltacoronavirus: Overview of Infection Dynamics, Diagnostic Methods, Prevalence and Genetic Evolution”，Zhang, Jianqiang, Vims Research，第 226 卷，第 71-84 页，公开日期：2016 年 12 月 2 日，参见第5页第1段第5-7行）公开了 S，M，N蛋白基因通常被作为开发猪Delta冠状病毒（PDCoV)病原学和血清学检测的靶标，没有公开上述引物和探针，也没有公开上述区别技术特征和技术效果。这篇综述论文公布了一些蛋白的基因可能作为检测的靶标基因，同样的猪Delta冠状病毒基因序列中蛋白基因并不多，而且也全部都有文献公布，如果文件公布了，后续的研究就不能再使用了，那科学研究是否将停滞。本发明进行靶标基因筛选的时候是比对了猪Delta冠状病毒的全基因序列，选择适合POCKIT Micro荧光PCR的引物和探针，确定了以后通过测序才发现其是S蛋白的一部分，并没有直接比对S基因进行引物筛选。申请人由衷的希望审查员能在充分了解本领域技术的基础上做出对本申请的技术效果的客观的评判。

审查员认为：本领域技术人员在对比文件2的启示下，有动机利用恒温隔绝式荧光PCR平台 检测猪Delta冠状病毒，并基于对比文件1公开的靶基因S基因，通过引物软件设计结合浓度梯度实验获得合适的POCKIT Micro引物序列，该过程属于简单重复劳动，不需要克服技术障碍，基于POCKIT Micro荧光 PCR本身快速、高效特性，其检测效果也是可以预期的。

申请人认为：对比文件 2 (“Evaluation of two singleplex reverse transcription-insulated isothermal PCR tests and a duplex real-time RT-PCR test for the detection of porcine epidemic diarrhea virus and porcine deltacoronavirus”，ZhangJ 等，JoumalofVirologicalMethods，第 234 卷，第 34-42 页，公开日期：2016 年 04月06日，参见摘要，表1-8,第37页右侧栏最后一段），其具体公开恒温隔绝式荧光PCR平台的检测猪Delta冠状病毒。虽然对比文件与本发明采用了相同的平台，实现了快速检测。但是本发明依然具有技术效果方面的创新。第一，荧光定量PCR反应液、阳性和阴性对照品均采用冻干方式制备，降低了试剂盒的保存条件，可4℃保存一年时间，便于运输，方便储存，同时提高了试剂的稳定性。第二，荧光定量PCR反应液冻干管中包括了反转录酶、PCR扩增酶、引物和探针，简化了配制反应液的操作步骤，减少了污染的可能性。同时如果现用现配制反应液，因为反复吸取有损耗，所以试剂盒中各个组分要准备富裕量，而采用预混冻干方式，节约了试剂，减少了浪费。以上两方面的创新结合恒温隔绝式荧光PCR平台，实现了临床现场的稳定检测。根据本发明的背景技术可知，荧光定量PCR具有灵敏度高、特异性强、稳定性好等优点，已经成为动物疫病诊断的主流手段，但是普通的荧光定量PCR方法由于需要大型设备、操作复杂、反应时间长（耗时两个半小时，具体实施方式第8页第9行）等因素制约了其在现场快速检测方面的应用；因此，本申请克服了荧光定量PCR存在的技术困难。

生物科学的研究虽然是需要实验来验证的，但不是通过实验确定出来的技术参数或其他特征就不是创新，对于本申请的引物和浓度梯度等条件，如果细分的话，每个工艺条件的作用都是有其自然特性的，由衷希望审查员老师不会通过这种事后的惯用推理，就否定申请人在工艺条件创新上的辛勤劳动，否定申请人对于现有技术的大胆突破。有时因为一个工艺条件的取舍，就会得到截然不同的结果，因此科学的实验包括了简单的劳动但不仅限于简单的重复实验；因此，本申请相对于对比文件1-2具有突出的实质性特点和显著的进步，因而具有创造性。

三、关于权利要求2-6的创造性

基于相同理由，在权利要求1具有创造性的前提下，权利要求2-6也必然具有创造性。

综上所述，本申请文件公开的技术方案具有突出的实质性特点和显著的进步，因而具有创造性。如有问题，望及时联系申请人或代理人，给予再次答复的机会, 联系电话：13551134124。

请审查员继续审查。

致礼

申请人：西南民族大学

2020年12月03日