一种儿童神经内科护理用安全床板

技术领域

[0001] 本实用新型涉及医疗用品技术领域，具体为一种儿童神经内科护理用安全床板。

背景技术

[0002] 神经内科是独立的二级学科，不属于内科概念，神经内科疾病是会给患者带来极大痛苦的一种疾病，由于患者的神经系统受到损害，往往患者出现面瘫，手脚无法正常动弹，神经内科疾病中，经常会出现病人重症肌无力无法行走等症状，临床表现为多数病人往往于清晨洗脸、漱口时突然发现一侧面颊动作不灵、嘴巴歪斜，特别是对于儿童患者来说，年纪小，患儿每天必须做神经内科护理，坚持不懈的做康复训练，神经内科护理能够有效的缓解病症对于儿童神经内科疾病，及时尽早的治疗能够有效的降低发病率甚至痊愈。

[0003] 在儿童神经内科治疗护理中病床是必不可少的设备。病床一般指病人休息的护理床，但是现有的通用的病床并不是根据病人的治疗需要和卧床生活习性而设计的，使用的病患人员大多为成年人，因为成年人本身就拥有成熟的自理能力，所以普通的病床就完全能够适用，但是在实际儿童神经内科护理中还没有完全出现一种能够给用于神经内科患者儿童用的病床，偶尔见到也只是尺寸合适，儿童本身自理能力较差，在治疗时需要医护人员进行随时看护，但是医护人员在晚上也需要休息，无法频繁的观察，如果此时儿童在床上翻滚，不慎摔倒，医护人员并不能及时知晓，从而可能导致儿童受到伤害。

实用新型内容

[0004] 针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种儿童神经内科护理用安全床板，解决了病患儿童夜晚睡觉翻滚可能会摔落，且医护人员工作负担大在的问题。

[0005] 为实现以上目的，本实用新型通过以下技术方案予以实现：一种儿童神经内科护理用安全床板，包括垫板，所述垫板的顶部通过固定板固定连接有主床板，所述主床板的两侧均通过合页铰接有辅助板，两个所述辅助板的顶部均开设有凹槽，所述凹槽内腔的底部固定安装有触发按钮，所述凹槽内腔的两侧均开设有滑槽，所述滑槽的内部滑动安装有滑块，两个所述滑块相对的一面固定连接有承重板，所述承重板底部的两侧均开设有按压槽，所述按压槽内腔的顶部通过固定板固定连接有弹簧，所述弹簧的另一端通过固定板固定连接于凹槽内腔的底部，所述承重板的底部通过开设开口固定安装有与触发按钮相适配的按压块，所述承重板的顶部固定连接有弧形弹垫，所述辅助板的顶部固定连接有与按压槽相配合使用的防护罩，两个所述辅助板的底部均固定安装有滑槽板，所述垫板顶部的两侧均通过开设槽口固定安装有电动伸缩杆，所述电动伸缩杆的顶端通过转动件固定连接有滑板，所述滑板的顶部滑动安装于滑槽板的内部。

[0006] 优选的，所述垫板的底部固定连接有第一隔板，所述垫板底部的两侧均固定安装有第二隔板，所述第二隔板的表面与后部均通过转动件转动连接有拉手。

[0007] 优选的，所述主床板的顶部开设有储物槽。

[0008] 优选的，所述主床板的顶部且位于储物槽的后部通过合页铰接有与储物槽相配合使用的拉门。

[0009] 优选的，所述主床板与辅助板的表面固定安装有警示灯。

[0010] 优选的，所述主床板的表面且位于警示灯的一侧通过连接板固定安装有复位按钮。

[0011] 有益效果

本实用新型提供了一种儿童神经内科护理用安全床板。与现有的技术相比具备以下有益效果：

（1）、该儿童神经内科护理用安全床板，通过在辅助板的内部安装联动机构，当儿童晚上睡觉进行翻滚时触碰到两侧任何一个防护罩时，弹性垫带动承重板下压，从而使按压块按压触发按钮，随后电动伸缩杆升起，两个辅助板在滑槽板与滑块的配合下缓慢倾斜升起，从而有效的降低了儿童睡觉翻滚时摔落的风险，使儿童受到更好的保护。

[0012] （2）、该儿童神经内科护理用安全床板，通过在主床板和辅助板的表面安装警示灯，当儿童翻滚触碰到按钮后，警示灯能够亮起，从而及时引起医护人员的注意，并进行处理，同时也为医护人员带来了便利，减轻了医护人员晚上的工作负担。

附图说明

[0013] 图1为本实用新型结构示意图；

图2为本实用新型结构的剖视图；

图3为本实用新型图2中A处的局部放大图；

图4为本实用新型主床板、辅助板和储物槽结构的俯视图。

[0014] 图中：1、垫板；2、主床板；3、辅助板；4、凹槽；5、触发按钮；6、滑槽；7、滑块；8、承重板；9、按压槽；10、弹簧；11、按压块；12、弧形弹垫；13、防护罩；14、滑槽板；15、电动伸缩杆；16、滑板；17、第一隔板；18、第二隔板；19、拉手；20、储物槽；21、拉门；22、警示灯；23、复位按钮。

具体实施方式

[0015] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0016] 请参阅图1-4，本实用新型提供一种技术方案：一种儿童神经内科护理用安全床板，包括垫板1，垫板1的顶部通过固定板固定连接有主床板2，主床板2的两侧均通过合页铰接有辅助板3，两个辅助板3的顶部均开设有凹槽4，凹槽4内腔的底部固定安装有触发按钮5，凹槽4内腔的两侧均开设有滑槽6，滑槽6的内部滑动安装有滑块7，两个滑块7相对的一面固定连接有承重板8，承重板8底部的两侧均开设有按压槽9，按压槽9内腔的顶部通过固定板固定连接有弹簧10，弹簧10的另一端通过固定板固定连接于凹槽4内腔的底部，承重板8的底部通过开设开口固定安装有与触发按钮5相适配的按压块11，承重板8的顶部固定连接有弧形弹垫12，辅助板3的顶部固定连接有与按压槽9相配合使用的防护罩13，防护罩13为弹性皮质，两个辅助板3的底部均固定安装有滑槽板14，垫板1顶部的两侧均通过开设槽口固定安装有电动伸缩杆15，电动伸缩杆15的顶端通过转动件固定连接有滑板16，滑板16的顶部滑动安装于滑槽板14的内部，垫板1的底部固定连接有第一隔板17，垫板1底部的两侧均固定安装有第二隔板18，第二隔板18的表面与后部均通过转动件转动连接有拉手19，主床板2的顶部开设有储物槽20，主床板2的顶部且位于储物槽20的后部通过合页铰接有与储物槽20相配合使用的拉门21，主床板2与辅助板3的表面固定安装有警示灯22，主床板2的表面且位于警示灯22的一侧通过连接板固定安装有复位按钮23。

[0017] 同时本说明书中未作详细描述的内容均属于本领域技术人员公知的现有技术。

[0018] 使用时，工作人员将床板放置在床架上，并铺上床单进行使用，当儿童晚上睡觉进行翻滚时触碰到两侧任何一个防护罩13时，弧形弹垫12带动承重板8在重力下通过滑块7的作用进行下压，从而使按压块11按压触发按钮5，随后电动伸缩杆15升起，两个辅助板3在滑槽板14与滑板16的配合下缓慢倾斜升起，从而有效的降低了儿童睡觉翻滚时摔落的风险，同时三个警示灯22亮起，引起医护人员的注意，在医护人员赶来处理后，通过复位按钮23将辅助板3复位。

[0019] 需要说明的是，在本文中，诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来，而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。

[0020] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。