一种义齿修复用点焊装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及义齿修复技术领域，具体为一种义齿修复用点焊装置。

背景技术

[0002] 义齿就是人们常说的“假牙”，意思是指为人类尽“义务”的牙齿，医学上是对上、下颌牙部分或全部牙齿缺失后制作的修复体的总称，在义齿的修复加工时需要用到点焊装置进行点焊，但是现有的点焊装置大多结构简单，功能单一，具体存在如下问题；第一、现有的点焊装置的自动化程度较低，大多需要操作者手动进行，安全性较差；第二、现有的点焊装置在对义齿进行点焊修复时不利于将不同规格大小的义齿进行固定限位，点焊时义齿容易跑偏移位；第三、现有的点焊装置大多不具备缓冲减震结构，在进行点焊时容易产生一定幅度的晃动。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种义齿修复用点焊装置，以解决上述背景技术中提出的自动化程度较低、不利于对义齿进行固定限位以及稳定性较差的问题。

[0004]     为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种义齿修复用点焊装置，包括减震底座、凹槽、上电极和夹持件，所述减震底座内部的顶端设置有承载板，且承载板的顶端固定有基座，所述基座一侧的顶端设置有上固定座，且上固定座的底部设置有上电极，所述基座一侧的底端设置有下固定座，且下固定座上设置有下电极，所述上固定座和下固定座一侧的基座内均设置有凹槽，且凹槽的内部均设置有螺纹丝杆，所述螺纹丝杆上均套设有活动套，且活动套分别与上固定座以及下固定座固定连接，所述基座内部的中央位置处设置有电动推杆，且电动推杆的输出端固定有气缸，所述气缸的两侧均通过转杆转动连接有第一连杆，且第一连杆远离气缸的一端均通过转杆转动连接有夹持件。

[0005] 优选的，所述减震底座内部的底端通过弹簧柱设置有活动柱，且活动柱的顶端与承载板的底部固定连接，所述减震底座内部的两侧均固定有导向座，且导向座的内部均通过刚性弹簧设置有导向块，所述导向块上均通过传动杆与活动柱转动连接，提高该点焊装置的稳定性。

[0006] 优选的，所述凹槽远离电动推杆的一侧均固定有电机，且电机的输出端均与螺纹丝杆连接，所述活动套的内部均设置有与螺纹丝杆相匹配的内螺纹，利于活动套上下移动。

[0007] 优选的，所述凹槽内部的一侧均设置有限位杆，所述活动套的一侧均通过限位套与限位杆滑动套接，对活动套进行限位和导向。

[0008] 优选的，所述上电极与下电极处于同一竖直线上，且上电极与下电极为烧结钨合金材质，烧结钨合金的平均粒径较小，使得焊接电流得以减小，从而延长上电极和下电极的使用寿命。

[0009] 优选的，所述气缸输出端通过伸缩杆设置有伸缩件，且伸缩件的两侧均通过第二连杆与夹持件转动连接，利于夹持固定待点焊的义齿主体。

[0010] 优选的，所述夹持件关于气缸对称分布，且夹持件的一侧均设置有防滑垫片，使得夹持更加稳固，同时不容易对义齿主体表面产生磨损。

[0011] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

（1）该义齿修复用点焊装置通过安装有基座、凹槽、螺纹丝杆、活动套、电机、上固定座、上电极、下固定座以及下电极，使得需要点焊修复的义齿主体置于上电极和下电极之间，电机带动螺纹丝杆转动，活动套内设置有与螺纹丝杆相匹配的内螺纹，使得活动套可以带动上固定座以及下固定座进行上下移动，进而使得上电极下移，下电极上移，均与需要点焊修复的义齿主体接触压紧，通电后进行点焊，无需工人手动操作，提高安全性。

[0012] （2）该义齿修复用点焊装置通过安装有气缸、伸缩件、第一连杆、第二连杆、夹持件以及防滑垫片，使得气缸带动伸缩件缩短，使得第二连杆的一端后移，同时在第一连杆的配合作用下拉动夹持件向内关闭，使得夹持件将义齿主体进行夹紧固定，防滑垫片利于增加摩擦力，使得夹持更加稳固，同时不容易对义齿主体表面产生磨损。

[0013] （3）该义齿修复用点焊装置通过安装有减震底座、承载板、活动柱、弹簧柱、传动杆、导向座、导向块以及刚性弹簧，使得在进行点焊的过程中产生的震动力使得承载板下压活动柱，促使活动柱对弹簧柱产生压缩，同时传动杆相背运动推动导向块在导向座内挤压刚性弹簧，通过刚性弹簧以及弹簧柱的形变和回复将震动力进行吸收减弱，提高该点焊装置工作时的稳定性。

附图说明

[0014] 图1为本实用新型一种义齿修复用点焊装置的正视剖面结构示意图；

图2为本实用新型一种义齿修复用点焊装置的局部结构示意图；

图3为本实用新型一种义齿修复用点焊装置的夹持件俯视结构示意图；

图4为本实用新型一种义齿修复用点焊装置的减震底座剖面结构示意图；

图5为本实用新型一种义齿修复用点焊装置的图4中A处放大结构示意图。

[0015] 图中：1、减震底座；2、基座；3、活动套；4、电动推杆；5、凹槽；6、电机；7、上固定座；8、上电极；9、气缸；10、夹持件；11、下电极；12、下固定座；13、承载板；14、螺纹丝杆；15、第一连杆；16、第二连杆；17、防滑垫片；18、伸缩件；19、活动柱；20、导向座；21、弹簧柱；22、传动杆；23、刚性弹簧；24、导向块。

具体实施方式

[0016] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0017]  请参阅图1-5，本实用新型提供的一种实施例：一种义齿修复用点焊装置，包括减震底座1、凹槽5、上电极8和夹持件10，减震底座1内部的顶端设置有承载板13，且承载板13的顶端固定有基座2，减震底座1内部的底端通过弹簧柱21设置有活动柱19，且活动柱19的顶端与承载板13的底部固定连接，减震底座1内部的两侧均固定有导向座20，且导向座20的内部均通过刚性弹簧23设置有导向块24，导向块24上均通过传动杆22与活动柱19转动连接；

在进行点焊的过程中产生的震动力使得承载板13下压活动柱19，促使活动柱19对弹簧柱21产生压缩，同时传动杆22相背运动推动导向块24在导向座20内挤压刚性弹簧23，通过刚性弹簧23以及弹簧柱21的形变和回复将震动力进行吸收减弱，提高该点焊装置工作时的稳定性；

基座2一侧的顶端设置有上固定座7，且上固定座7的底部设置有上电极8，基座2一侧的底端设置有下固定座12，且下固定座12上设置有下电极11，上电极8与下电极11处于同一竖直线上，且上电极8与下电极11为烧结钨合金材质，烧结钨合金的平均粒径较小，使得焊接电流得以减小，从而延长上电极8和下电极11的使用寿命；

上固定座7和下固定座12一侧的基座2内均设置有凹槽5，且凹槽5的内部均设置有螺纹丝杆14，螺纹丝杆14上均套设有活动套3，且活动套3分别与上固定座7以及下固定座12固定连接，凹槽5远离电动推杆4的一侧均固定有电机6，且电机6的输出端均与螺纹丝杆14连接，活动套3的内部均设置有与螺纹丝杆14相匹配的内螺纹；

电机6带动螺纹丝杆14转动，使得活动套3可以带动上固定座7以及下固定座12进行上下移动，进而使得上电极8下移，下电极11上移，均与需要点焊修复的义齿主体接触压紧，通电后进行点焊，无需工人手动操作，提高安全性；

凹槽5内部的一侧均设置有限位杆，活动套3的一侧均通过限位套与限位杆滑动套接，对活动套3进行限位和导向；

基座2内部的中央位置处设置有电动推杆4，且电动推杆4的输出端固定有气缸9，气缸9的两侧均通过转杆转动连接有第一连杆15，且第一连杆15远离气缸9的一端均通过转杆转动连接有夹持件10，气缸9输出端通过伸缩杆设置有伸缩件18，且伸缩件18的两侧均通过第二连杆16与夹持件10转动连接；

将需要点焊修复的义齿主体放在夹持件10之间，气缸9带动伸缩件18缩短，使得第二连杆16的一端后移，同时在第一连杆15的配合作用下拉动夹持件10向内关闭，使得夹持件10将义齿主体进行夹紧固定；

夹持件10关于气缸9对称分布，且夹持件10的一侧均设置有防滑垫片17，防滑垫片17利于增加摩擦力，使得夹持更加稳固，同时不容易对义齿主体表面产生磨损；

电机6、电动推杆4以及气缸9的具体型号规格需根据该装置的规格参数等选型计算确定，其选型计算方法为现有技术，故不再详细赘述。

[0018]     工作原理：使用时，将需要点焊修复的义齿主体放在夹持件10之间，气缸9带动伸缩件18缩短，使得第二连杆16的一端后移，同时在第一连杆15的配合作用下拉动夹持件10向内关闭，使得夹持件10将义齿主体进行夹紧固定，防滑垫片17利于增加摩擦力，使得夹持更加稳固，同时不容易对义齿主体表面产生磨损，之后电动推杆4将义齿主体推送至上电极8和下电极11之间，电机6带动螺纹丝杆14转动，活动套3内设置有与螺纹丝杆14相匹配的内螺纹，使得活动套3可以带动上固定座7以及下固定座12进行上下移动，进而使得上电极8下移，下电极11上移，均与需要点焊修复的义齿主体接触压紧，通电后进行点焊，无需工人手动操作，提高安全性，此外，在进行点焊的过程中产生的震动力使得承载板13下压活动柱19，促使活动柱19对弹簧柱21产生压缩，同时传动杆22相背运动推动导向块24在导向座20内挤压刚性弹簧23，通过刚性弹簧23以及弹簧柱21的形变和回复将震动力进行吸收减弱，提高该点焊装置工作时的稳定性。

[0019] 对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。