一种义齿种植用辅助装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及义齿种植技术领域，具体为一种义齿种植用辅助装置。

背景技术

[0002] 义齿为代替缺失的天然牙的人造牙，又称假牙，重度牙周病、龋齿及外伤等原因，可造成牙列部分甚至全部缺失，牙齿缺失后可影响面容、发音、咀嚼功能，增加肠胃负担，若不及时修复还可出现邻牙倾斜移位，对颌牙伸长，使咬合错乱，牙列部分缺失，可用固定义齿或可摘义齿修复，全无牙时可用全口义齿修复，在进行义齿种植时，为了便于操作，需要将患者口腔撑开，因此需要借助相应的辅助装置来完成。

[0003] 现今市场上的此类辅助装置基本可以满足人们的使用需求，但是依然存在一定的不足之处，具体问题有以下几点：其一，现有的此类辅助装置一般为固定结构，其支撑范围难以调节，使用时不够灵活，因此难以适配于口腔大小不同的患者；其二，现有的此类辅助装置在使用时一般需要医护人员另外拿持照明设备，操作十分不便，因此有待改进；其三，现有的此类辅助装置在使用时与患者口腔接触的部件不便拆卸更换，因此影响了装置的卫生性。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种义齿种植用辅助装置，以解决上述背景技术中提出辅助装置的支撑范围难以调节，需要医护人员另外拿持照明设备和与患者口腔接触的部件不便拆卸更换的问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种义齿种植用辅助装置，包括装置主体、弧形支撑片、弧面支撑块、蓄电池和照明灯，所述装置主体的两侧皆设置有弧面支撑块，且装置主体的上方和下方皆设置有弧形支撑片，所述装置主体内部的两侧皆设置有第一伸缩腔，且第一伸缩腔位置处的弧面支撑块外壁上固定有支撑柱，支撑柱的一端延伸至第一伸缩腔的内部，所述弧形支撑片的内壁上皆固定有支撑套杆，且支撑套杆的一端设置有第二伸缩腔，所述第二伸缩腔的内部固定有第二弹簧，且第二弹簧的一端固定有支撑杆，支撑杆的一端延伸至第二伸缩腔的外部并与装置主体的外壁固定连接。

[0006] 优选的，所述装置主体内部的中心位置处设置有电池腔，且电池腔的内部安装有蓄电池，为照明灯提供电源。

[0007] 优选的，所述装置主体底端的两侧皆安装有灯座，灯座通过导线与蓄电池相连接，且灯座的底端转动安装有照明灯，并且灯座的外壁上设置有开关，使得装置具备照明的功能。

[0008] 优选的，所述弧形支撑片的外壁上贴覆有橡胶贴片，且弧形支撑片的表面皆设置有等间距的卡槽，并且卡槽的内部卡接有凸块，凸块的一端与橡胶贴片的内壁固定连接，保证了弧形支撑片的洁净度。

[0009] 优选的，所述支撑柱的一端设置有螺纹孔，且螺纹孔的内部螺纹连接有螺纹柱，螺纹柱的一端与弧面支撑块的外壁固定连接，便于对弧面支撑块进行拆卸更换。

[0010] 优选的，所述第一伸缩腔的内部固定有第一弹簧，且第一弹簧的一端与支撑柱的一端固定连接，为弧面支撑块提供弹性支撑力。

[0011] 优选的，所述第一伸缩腔位置处的装置主体外壁上设置有导向通槽，且导向通槽的一侧设置有拨块，拨块的一端贯穿导向通槽并与支撑柱的外壁固定连接，便于将弧面支撑块，以便将装置从口腔中取出。

[0012] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：该义齿种植用辅助装置不仅可适配于口腔大小不同的患者，舒适度较高，具备照明的功能，无需医护人员另外拿持照明设备，而且便于对被污染的部件进行拆卸更换，提高了保证了装置的卫生性；

（1）通过设置有支撑柱、第一伸缩腔、第一弹簧、支撑杆、支撑套杆、第二伸缩腔和第二弹簧，调节装置摆放的位置，使得弧面支撑块与口腔的内壁贴合，弧形支撑片与口腔的上下颚贴合，由于弧面支撑块通过支撑柱和第一弹簧与装置主体为弹性连接，同时，由于弧形支撑片通过支撑杆、支撑套杆和第二弹簧与装置主体为弹性连接，在咬合时，弧面支撑块作用于支撑柱使其在第一伸缩腔的内部移动，弧形支撑片作用于支撑套杆使其通过第二伸缩腔上下移动并带动第二弹簧收缩或伸长，从而使得装置可适配于口腔大小不同的患者，并且弹性的支撑方式提高了使用时的舒适度；

（2）通过设置有灯座、照明灯、开关、电池腔和蓄电池，按压开关将照明灯打开，其中，电池腔内部的蓄电池为照明灯提供电能，可转动照明灯将其调整至合适的角度，照明灯为义齿种植工作提供了照明，从而使得装置具备照明的功能，无需医护人员另外拿持照明设备，简便了操作；

（3）通过设置有弧面支撑块、螺纹孔、螺纹柱、橡胶贴片、卡槽和凸块，通过转动弧面支撑块将螺纹柱从螺纹孔的内部旋出，拉动橡胶贴片将凸块从卡槽的内部拔出，对弧面支撑块和橡胶贴片进行更换，从而便于对被污染的部件进行拆卸更换，提高了保证了装置的卫生性。

附图说明

[0013] 图1为本实用新型的正视剖面结构示意图；

图2为本实用新型的正视外观结构示意图；

图3为本实用新型的弧面支撑块结构示意图；

图4为本实用新型的弧形支撑片结构示意图；

图5为本实用新型的图2中A处放大结构示意图。

[0014] 图中：1、装置主体；2、弧形支撑片；3、橡胶贴片；4、弧面支撑块；5、支撑柱；6、第一伸缩腔；7、电池腔；8、蓄电池；9、第一弹簧；10、螺纹孔；11、螺纹柱；12、支撑杆；13、支撑套杆；14、第二伸缩腔；15、卡槽；16、凸块；17、第二弹簧；18、灯座；19、照明灯；20、开关；21、导向通槽；22、拨块。

具体实施方式

[0015] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0016] 请参阅图1-5，本实用新型提供的一种实施例：一种义齿种植用辅助装置，包括装置主体1、弧形支撑片2、弧面支撑块4、蓄电池8和照明灯19，装置主体1的两侧皆设置有弧面支撑块4，且装置主体1的上方和下方皆设置有弧形支撑片2；

装置主体1内部的中心位置处设置有电池腔7，且电池腔7的内部安装有蓄电池8，为照明灯19提供电源；

装置主体1底端的两侧皆安装有灯座18，灯座18通过导线与蓄电池8相连接，且灯座18的底端转动安装有照明灯19，并且灯座18的外壁上设置有开关20，使得装置具备照明的功能；

弧形支撑片2的外壁上贴覆有橡胶贴片3，且弧形支撑片2的表面皆设置有等间距的卡槽15，并且卡槽15的内部卡接有凸块16，凸块16的一端与橡胶贴片3的内壁固定连接，保证了弧形支撑片2的洁净度；

装置主体1内部的两侧皆设置有第一伸缩腔6，且第一伸缩腔6位置处的弧面支撑块4外壁上固定有支撑柱5，支撑柱5的一端延伸至第一伸缩腔6的内部；

支撑柱5的一端设置有螺纹孔10，且螺纹孔10的内部螺纹连接有螺纹柱11，螺纹柱11的一端与弧面支撑块4的外壁固定连接，便于对弧面支撑块4进行拆卸更换；

第一伸缩腔6的内部固定有第一弹簧9，且第一弹簧9的一端与支撑柱5的一端固定连接，为弧面支撑块4提供弹性支撑力；

第一伸缩腔6位置处的装置主体1外壁上设置有导向通槽21，且导向通槽21的一侧设置有拨块22，拨块22的一端贯穿导向通槽21并与支撑柱5的外壁固定连接，便于将弧面支撑块4，以便将装置从口腔中取出；

弧形支撑片2的内壁上皆固定有支撑套杆13，且支撑套杆13的一端设置有第二伸缩腔14，第二伸缩腔14的内部固定有第二弹簧17，且第二弹簧17的一端固定有支撑杆12，支撑杆12的一端延伸至第二伸缩腔14的外部并与装置主体1的外壁固定连接。

[0017] 工作原理：使用时，首先将该装置放置在患者的口腔中，在此过程中，调节装置摆放的位置，使得弧面支撑块4与口腔的内壁贴合，弧形支撑片2与口腔的上下颚贴合，由于弧面支撑块4通过支撑柱5和第一弹簧9与装置主体1为弹性连接，同时，由于弧形支撑片2通过支撑杆12、支撑套杆13和第二弹簧17与装置主体1为弹性连接，在咬合时，弧面支撑块4作用于支撑柱5使其在第一伸缩腔6的内部移动，弧形支撑片2作用于支撑套杆13使其通过第二伸缩腔14上下移动并带动第二弹簧17收缩或伸长，从而使得装置可适配于口腔大小不同的患者，并且弹性的支撑方式提高了使用时的舒适度，然后，医护人员按压开关20将照明灯19打开，其中，电池腔7内部的蓄电池8为灯座18提供电能，可转动照明灯19将其调整至合适的角度，照明灯19为义齿种植工作提供了照明，从而使得装置具备照明的功能，无需医护人员另外拿持照明设备，简便了操作，最后，当义齿种植完毕后，向中心捏合拨块22使其在导向通槽21的内部滑动并带动支撑柱5收进第一伸缩腔6的内部，此时可将装置从患者口腔中取出，接着，通过转动弧面支撑块4将螺纹柱11从螺纹孔10的内部旋出，拉动橡胶贴片3将凸块16从卡槽15的内部拔出，对弧面支撑块4和橡胶贴片3进行更换，从而便于对被污染的部件进行拆卸更换，提高了保证了装置的卫生性，完成义齿种植用辅助装置的工作。

[0018] 对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。