一种牛过瘤胃试验用模拟消化装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及动物消化实验装置技术领域，具体为一种牛过瘤胃试验用模拟消化装置。

背景技术

瘤胃是反刍动物饲料消化代谢、营养吸收、养分沉积、免疫屏障等功能的重要器官。牛类等反刍动物消化粗饲料，其实质是瘤胃微生物消化粗饲料，研究粗饲料的消化，可以通过模拟瘤胃的消化环境，在体外进行粗饲料消化试验，现有的胃试验用模拟消化装置还存在一定的缺陷，其一，现有的胃试验用模拟消化装置，设备体积较大，加工成本造价过高，使用不够便捷；其次，现有的胃试验用模拟消化装置，内部消化反应效率较低，且设备密封性较差；第三，现有的胃试验用模拟消化装置，检验粗饲料与反应物的反应效率较低，试验的成功效率降低。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种牛过瘤胃试验用模拟消化装置，以解决上述背景技术中提出的现有的胃试验用模拟消化装置，设备体积较大，加工成本造价过高，使用不够便捷等问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种牛过瘤胃试验用模拟消化装置，包括消化反应箱体、开门移动机构、放置箱和连接盘，所述消化反应箱体的正面位置连接设置有透明观察窗，且透明观察窗的一侧连接设置有控制面板，并且控制面板的顶部连接设置有加料斗，所述消化反应箱体的顶部连接设置有粉碎混合箱，且粉碎混合箱的一侧安装设置有数据显示屏，所述粉碎混合箱的顶部连接设置有进料口，且进料口的内部连接设置有移动封板，并且移动封板的一侧连接设置有开门移动机构，所述粉碎混合箱的内部连接设置有粉碎搅拌杆，透明观察窗便于对消化反应箱体内部的工作状态进行监控，如若消化反应箱体内部试验消化过程中检测到渗透压和酸度的设置不能达到模拟瘤胃的消化条件时，通过加料斗的作用实现往消化反应箱体的内部注入适量的物料酸和物料盐，这样可调控酸度和渗透压的数值，且加料斗顶部设置有盖板，保证消化反应箱体内部具有密封性，移动封板在进料口内部时处于封闭状态，维持消化反应箱体内部处于密封状态，移动封板可通过开门移动机构实现开启与闭合，便于投料的工作。

优选的，所述消化反应箱体的内部连接设置有混合搅拌杆，且消化反应箱体外部的一侧以及混合搅拌杆的一端连接设置有连接盘，并且连接盘的一侧连接设置有转柄，连接盘与消化反应箱体一侧固定连接，且与混合搅拌杆活动连接，则满足转柄与混合搅拌杆可共同在连接盘中心位置进行转动。

优选的，所述数据显示屏底部一端连接设置有第一连接管，且第一连接管的另一端以及消化反应箱体的内部一侧连接设置有放置箱，第一连接管与放置箱内部组件通过第二连接管连通。

优选的，所述开门移动机构的内部以及移动封板的一端连接设置有移动套杆，且移动套杆底部的内部以及进料口外部的一侧连接设置有滑杆，并且移动套杆的一侧以及滑杆的外部连接设置有压缩弹簧，移动套杆与移动封板固定连接，移动套杆与滑杆滑动连接，并且滑杆固定在粉碎混合箱顶部。

优选的，所述粉碎搅拌杆的一端以及粉碎混合箱的一侧安装设置有电机，且粉碎混合箱的底部连接设置有过料管，并且过料管的一侧安装设置有电磁阀，电磁阀通过控制面板控制，且控制面板可控制物料从过料管处排入消化反应箱体内部。

优选的，所述放置箱内部的顶部以及第一连接管的底部皆连接设置有第二连接管，且第二连接管的一端连接设置有温度传感器，第一连接管通过第二连接管与温度传感器、酸度值传感器和渗透压值传感器连接连通。

优选的，所述连接盘一侧的内部连接设置有轨迹槽，且轨迹槽的内部以及转柄的一侧固定连接有滑动块，并且消化反应箱体内部的两侧底部皆安装设置有加热件，滑动块与轨迹槽滑动连接，且滑动块与转柄固定连接，加热件可对消化反应箱体内部的温度进行调节。

优选的，所述温度传感器的一侧连接设置有酸度值传感器，且酸度值传感器的一侧连接设置有渗透压值传感器，温度传感器、酸度值传感器和渗透压值传感器感应到信号通过数据显示屏进行显示，便于工作人员查看。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

（1）该种牛过瘤胃试验用模拟消化装置，通过在移动封板、移动套杆、滑杆、压缩弹簧和粉碎搅拌杆等配件，手动向外拉动移动套杆，通过滑杆的作用可实现移动套杆可带动移动封板在进料口一侧以及内部稳定移动，实现移动封板的开启，便于将物料通过进料口处倒入消化反应箱体内部进行试验，则压缩弹簧通过移动套杆移动实现压缩，则回弹的过程中可使移动套杆以及移动封板复位，则可保持消化反应箱体内部的密封性，且粉碎搅拌杆的外侧设置有若干碎刀，可便于对粗饲料进行粉碎的工作，且粉碎搅拌杆在粉碎的过程中也可对粗饲料和水进行搅拌，可使水和粗饲料充分混合，提高消化反应箱体的内部消化试验的反应效率；

（2）该种牛过瘤胃试验用模拟消化装置，通过在粉碎混合箱、数据显示屏、温度传感器、酸度值传感器和渗透压值传感器等配件，粉碎混合箱的内部设置有含水量传感器，可感应粉碎混合箱内部粗饲料内部含有水量的数值，可有效保证粗饲料内部含水量是否有60%-70%之间，则反应和显示的数值将会通过数据显示屏显示，并且温度传感器、酸度值传感器以及渗透压值传感器感应相对的数值也同样通过数据显示屏显示，可及时告知使用者设备试验的工作过程以及数据分析；

（3）该种牛过瘤胃试验用模拟消化装置，通过在混合搅拌杆、连接盘、转柄、轨迹槽和滑动块等配件，混合搅拌杆可对消化反应箱体内部的粗饲料、水以及瘤胃微生物等反应物料进行搅拌，可使物料之间进行充分的混合，可有效提高设备的试验的效率，且滑动块在轨迹槽内部滑动可辅助混合搅拌杆的转动搅拌工作，且通过连接盘的限位以及支撑，可提高混合搅拌杆的搅拌转动的稳定性。

附图说明

图1为本实用新型一种牛过瘤胃试验用模拟消化装置正视外部结构示意图；

图2为本实用新型一种牛过瘤胃试验用模拟消化装置正视内部结构示意图；

图3为本实用新型一种牛过瘤胃试验用模拟消化装置图2中A处放大结构示意图；

图4为本实用新型一种牛过瘤胃试验用模拟消化装置的放置箱内部结构示意图；

图5为本实用新型一种牛过瘤胃试验用模拟消化装置的外部侧视结构示意图。

图中：1、消化反应箱体；2、透明观察窗；3、控制面板；4、加料斗；5、粉碎混合箱；6、数据显示屏；7、进料口；8、移动封板；9、开门移动机构；901、移动套杆；902、滑杆；903、压缩弹簧；10、粉碎搅拌杆；11、电机；12、过料管；13、电磁阀；14、第一连接管；15、放置箱；16、混合搅拌杆；17、连接盘；18、转柄；19、轨迹槽；20、滑动块；21、加热件；22、第二连接管；23、温度传感器；24、酸度值传感器；25、渗透压值传感器。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-5，本实用新型提供的一种实施例：一种牛过瘤胃试验用模拟消化装置，包括消化反应箱体1、开门移动机构9、放置箱15和连接盘17，所述消化反应箱体1的正面位置连接设置有透明观察窗2，且透明观察窗2的一侧连接设置有控制面板3，并且控制面板3的顶部连接设置有加料斗4，所述消化反应箱体1的顶部连接设置有粉碎混合箱5，且粉碎混合箱5的一侧安装设置有数据显示屏6，数据显示屏6底部一端连接设置有第一连接管14，且第一连接管14的另一端以及消化反应箱体1的内部一侧连接设置有放置箱15，第一连接管14与放置箱15内部组件通过第二连接管22连通；

放置箱15内部的顶部以及第一连接管14的底部皆连接设置有第二连接管22，且第二连接管22的一端连接设置有温度传感器23，温度传感器23的一侧连接设置有酸度值传感器24，且酸度值传感器24的一侧连接设置有渗透压值传感器25；

第一连接管14通过第二连接管22与温度传感器23、酸度值传感器24和渗透压值传感器25连接连通，且温度传感器23、酸度值传感器24和渗透压值传感器25感应到信号通过数据显示屏6进行显示，便于工作人员查看；

粉碎混合箱5的顶部连接设置有进料口7，且进料口7的内部连接设置有移动封板8，并且移动封板8的一侧连接设置有开门移动机构9，开门移动机构9的内部以及移动封板8的一端连接设置有移动套杆901，且移动套杆901底部的内部以及进料口7外部的一侧连接设置有滑杆902，并且移动套杆901的一侧以及滑杆902的外部连接设置有压缩弹簧903，移动套杆901与移动封板8固定连接，移动套杆901与滑杆902滑动连接，并且滑杆902固定在粉碎混合箱5顶部；

粉碎混合箱5的内部连接设置有粉碎搅拌杆10，粉碎搅拌杆10的一端以及粉碎混合箱5的一侧安装设置有电机11，且粉碎混合箱5的底部连接设置有过料管12，并且过料管12的一侧安装设置有电磁阀13，电磁阀13通过控制面板3控制，且控制面板3可控制物料从过料管12处排入消化反应箱体1内部；

透明观察窗2便于对消化反应箱体1内部的工作状态进行监控，如若消化反应箱体1内部试验消化过程中检测到渗透压和酸度的设置不能达到模拟瘤胃的消化条件时，通过加料斗4的作用实现往消化反应箱体1的内部注入适量的物料酸和物料盐，这样可调控酸度和渗透压的数值，且加料斗4顶部设置有盖板，保证消化反应箱体1内部具有密封性，移动封板8在进料口7内部时处于封闭状态，维持消化反应箱体1内部处于密封状态，移动封板8可通过开门移动机构9实现开启与闭合，便于投料的工作。

消化反应箱体1的内部连接设置有混合搅拌杆16，且消化反应箱体1外部的一侧以及混合搅拌杆16的一端连接设置有连接盘17，连接盘17一侧的内部连接设置有轨迹槽19，且轨迹槽19的内部以及转柄18的一侧固定连接有滑动块20，并且消化反应箱体1内部的两侧底部皆安装设置有加热件21，滑动块20与轨迹槽19滑动连接，且滑动块20与转柄18固定连接，加热件21可对消化反应箱体1内部的温度进行调节；

连接盘17的一侧连接设置有转柄18，连接盘17与消化反应箱体1一侧固定连接，且与混合搅拌杆16活动连接，则满足转柄18与混合搅拌杆16可共同在连接盘17中心位置进行转动。

工作原理：使用时拉动移动套杆901，实现移动封板8的开启，将粗饲料通过进料口7投入粉碎混合箱5的内部之后关闭移动封板8，利用控制面板3控制启动电机11，实现电机11带动粉碎搅拌杆10转动并对粉碎混合箱5内部的粗饲料进行粉碎的工作，粉碎过后通过移动封板8处将水灌入粉碎混合箱5的内部，利用粉碎混合箱5内部设置的含水量传感器检粗饲料内部的含水量是否处于60%-70%之间，检测感应的数据将显示在数据显示屏6处，如若符合设定比例的数值可利用电机11带动粉碎搅拌杆10再次对粉碎混合箱5内部的物料进行充分混合搅拌，搅拌结束后往粉碎混合箱5内部投入瘤胃微生物，并利用电磁阀13将处理后的物料通过过料管12置入消化反应箱体1内部，利用控制面板3启动温度传感器23、酸度值传感器24和渗透压值传感器25等感应设备，分别对消化反应箱体1内部物料进行温度、酸度数值以及渗透压的数值进行感应检测，则检测的数据将会反应在数据显示屏6处，如若消化反应箱体1内部温度较低，可通过控制面板3控制加热件21启动工作，对消化反应箱体1内部进行加温，直至温度符合设定数值则可关闭加热件21，如若酸度值传感器24以及渗透压值传感器25检测感应到消化反应箱体1中物料以及反应数据不符合模拟瘤胃的消化条件时，可通过加料斗4的作用将适量的酸和盐置入消化反应箱体1的内部即可，在通过手动摇动转柄18实现带动混合搅拌杆16对消化反应箱体1内部物料和加入的物料进行充分搅拌，加快其混合的速度，经过处理后，则可实现粗饲料被完全消化分解。