一种体腔热灌注用治疗装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及医疗设备技术领域，具体为一种体腔热灌注用治疗装置。

背景技术

[0002] 现有灌注的药液一般为生物类或化疗药物，大部分为有毒危害类药物。则目前病房内使用的有毒危害类药物皆由专门配药室统一对药物以及生物进行安全柜内配制，可有效减少医务人员直接接触有毒危害类药物的几率。

[0003] 发明人对现有的体腔热灌注用治疗装置做了深入研究后，发现现有装置依旧存在一定的问题和缺陷：其一，现有的体腔热灌注用治疗装置，防护性较差，容易导致药液与空气融合并残留在空气中；其二，现有的体腔热灌注用治疗装置，容易除出现药物泄漏，出现浪费药物的问题；第三、现有的体腔热灌注用治疗装置，装置装在药液的密封性较差，容易出现污染环境的问题。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种体腔热灌注用治疗装置，以解决上述背景技术中提出的现有的体腔热灌注用治疗装置，防护性较差，密封性较差等技术问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种体腔热灌注用治疗装置，包括外无菌包装袋、夹持底板、橡胶密封塞和密封套，所述外无菌包装袋的内部设置有外附保温层负压引流瓶，且外附保温层负压引流瓶的外部一侧连接设置有刻度尺，并且外附保温层负压引流瓶的底部连接设置有底部胶垫，所述外附保温层负压引流瓶底部的两侧皆连接设置有夹持底板，且外附保温层负压引流瓶顶部的两侧皆连接设置有夹持侧板，并且夹持侧板的一侧固定连接有滑杆，所述滑杆的顶部以及外无菌包装袋顶部的内部连接设置有第一滑槽，且滑杆的一侧连接设置有伸缩杆，并且伸缩杆一端的外部连接设置有第一弹簧，外附保温层负压引流瓶属于放置在外无菌包装袋内部，外无菌包装袋可进行拆撕工作，外无菌包装袋对外附保温层负压引流瓶起到保护作用，刻度尺便于对外附保温层负压引流瓶内部液体的储存量进行读取，底部胶垫设置在外无菌包装袋底部，外附保温层负压引流瓶放置在底部胶垫顶部，起到对外附保温层负压引流瓶底部保护的作用，两个夹持底板对外附保温层负压引流瓶底部两侧进行夹持，配合两个夹持侧板对外附保温层负压引流瓶顶部的夹持可有效避免外附保温层负压引流瓶在外无菌包装袋内部晃动而导致破损的问题出现。

[0006] 优选的，所述外无菌包装袋的顶部连接设置有包装袋橡胶口，且包装袋橡胶口顶部的内部连接设置有橡胶密封塞，包装袋橡胶口与外无菌包装袋顶部连接，且通过橡胶密封塞的设置实现对外无菌包装袋顶部内部进行密封，避免药物泄漏。

[0007] 优选的，所述外无菌包装袋的外部连接设置有观察口，观察口的设置可实现通过在外无菌包装袋外部进行对外附保温层负压引流瓶内部液体量的读取工作。

[0008] 优选的，所述外附保温层负压引流瓶的顶部连接设置有液体注入管，且液体注入管的一侧连接设置有吸液管，液体注入管与吸液管与外附保温层负压引流瓶顶部连接，液体注入管为液体注入病员身体内部的管道，吸液管为将病员身体内部液体抽取的管道。

[0009] 优选的，所述夹持底板的底部连接设置有滑块，且滑块的底部以及外无菌包装袋内部的底部连接设置有第二滑槽，滑块在第二滑槽内部滑动实现夹持底板在外无菌包装袋内部移动。

[0010] 优选的，所述夹持底板的两侧皆连接设置有连接杆，且连接杆的一端连接设置有连接座，并且连接杆的一侧连接设置有第二弹簧，连接杆分别于夹持底板以及连接座活动连接，第二弹簧的弹性可使夹持底板以及连接杆进行反复移动和转动工作。

[0011] 优选的，所述液体注入管以及吸液管的顶部皆连接设置有引流管接口，且引流管接口的顶部连接设置有密封套，引流管接口与密封套连接实现对液体注入管和吸液管进行封闭的效果。

[0012] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

（1）该种体腔热灌注用治疗装置，通过在夹持底板、滑块、第二滑槽、连接杆、连接座和第二弹簧等配件，两个夹持底板分别对外附保温层负压引流瓶底部两侧进行夹持固定，则夹持底板可通过滑块和第二滑槽进行移动，则连接杆与连接座滑动连接以及与夹持底板的活动连接作用并配合第二弹簧的弹性实现夹持底板可进行反复移动的作用，则便于夹持底板可根据外附保温层负压引流瓶不同型号大小宽度进行自动限位夹持作用，提高适用领域；

（2）该种体腔热灌注用治疗装置，通过在夹持侧板、滑杆、第一滑槽、伸缩杆和第一弹簧等配件，夹持侧板可利用滑杆在第一滑槽内部滑动实现在外附保温层负压引流瓶顶部两侧进行移动，设置的伸缩杆伸缩性可辅助滑杆和夹持侧板的移动工作，且伸缩杆一端外部设置的第一弹簧可实现滑杆和夹持侧板可进行反复性移动作用，实现夹持侧板进行自动限位夹持，配合夹持底板共同对外附保温层负压引流瓶的顶部和底部进行夹持作用，对外附保温层负压引流瓶进行固定，提高保护性；

（3）该种体腔热灌注用治疗装置，通过在橡胶密封塞、液体注入管、吸液管、引流管接口和密封套等配件，包装袋橡胶口和橡胶密封塞的配合实现对闲置状态的装置进行密封作用，避免有害气体和液体与外界空气接触，导致环境污染，且密封套的设置实现对液体注入管和吸液管进行密封，可进一步提高装置的密封性能，做到全程封闭的状态，提高装置的安全性。

附图说明

[0013] 图1为本实用新型一种体腔热灌注用治疗装置正视结构示意图；

图2为本实用新型一种体腔热灌注用治疗装置外部结构示意图；

图3为本实用新型一种体腔热灌注用治疗装置的密封套放大结构示意图；

图4为本实用新型一种体腔热灌注用治疗装置的夹持底板放大结构示意图。

[0014] 图中：1、外无菌包装袋；2、外附保温层负压引流瓶；3、刻度尺；4、底部胶垫；5、夹持底板；6、夹持侧板；7、滑杆；8、第一滑槽；9、伸缩杆；10、第一弹簧；11、包装袋橡胶口；12、橡胶密封塞；13、观察口；14、液体注入管；15、吸液管；16、引流管接口；17、密封套；18、滑块；19、第二滑槽；20、连接杆；21、连接座；22、第二弹簧。

具体实施方式

[0015] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0016] 请参阅图1-4，本实用新型提供的一种实施例：一种体腔热灌注用治疗装置，包括外无菌包装袋1、夹持底板5、橡胶密封塞12和密封套17，所述外无菌包装袋1的内部设置有外附保温层负压引流瓶2，外附保温层负压引流瓶2的顶部连接设置有液体注入管14，液体注入管14以及吸液管15的顶部皆连接设置有引流管接口16，且引流管接口16的顶部连接设置有密封套17，引流管接口16与密封套17连接实现对液体注入管14和吸液管15进行封闭的效果；

且液体注入管14的一侧连接设置有吸液管15，液体注入管14与吸液管15与外附保温层负压引流瓶2顶部连接，液体注入管14为液体注入病员身体内部的管道，吸液管15为将病员身体内部液体抽取的管道；

且外附保温层负压引流瓶2的外部一侧连接设置有刻度尺3，并且外附保温层负压引流瓶2的底部连接设置有底部胶垫4，所述外附保温层负压引流瓶2底部的两侧皆连接设置有夹持底板5，夹持底板5的底部连接设置有滑块18，且滑块18的底部以及外无菌包装袋1内部的底部连接设置有第二滑槽19，滑块18在第二滑槽19内部滑动实现夹持底板5在外无菌包装袋1内部移动；

且外附保温层负压引流瓶2顶部的两侧皆连接设置有夹持侧板6，并且夹持侧板6的一侧固定连接有滑杆7，所述滑杆7的顶部以及外无菌包装袋1顶部的内部连接设置有第一滑槽8，且滑杆7的一侧连接设置有伸缩杆9，并且伸缩杆9一端的外部连接设置有第一弹簧10，外附保温层负压引流瓶2属于放置在外无菌包装袋1内部，外无菌包装袋1可进行拆撕工作，外无菌包装袋1对外附保温层负压引流瓶2起到保护作用，刻度尺3便于对外附保温层负压引流瓶2内部液体的储存量进行读取，底部胶垫4设置在外无菌包装袋1底部，外附保温层负压引流瓶2放置在底部胶垫4顶部，起到对外附保温层负压引流瓶2底部保护的作用，两个夹持底板5对外附保温层负压引流瓶2底部两侧进行夹持，配合两个夹持侧板6对外附保温层负压引流瓶2顶部的夹持可有效避免外附保温层负压引流瓶2在外无菌包装袋1内部晃动而导致破损的问题出现。

[0017] 所述外无菌包装袋1的顶部连接设置有包装袋橡胶口11，且包装袋橡胶口11顶部的内部连接设置有橡胶密封塞12，包装袋橡胶口11与外无菌包装袋1顶部连接，且通过橡胶密封塞12的设置实现对外无菌包装袋1顶部内部进行密封，避免药物泄漏。

[0018] 所述外无菌包装袋1的外部连接设置有观察口13，观察口13的设置可实现通过在外无菌包装袋1外部进行对外附保温层负压引流瓶2内部液体量的读取工作。

[0019] 所述夹持底板5的两侧皆连接设置有连接杆20，且连接杆20的一端连接设置有连接座21，并且连接杆20的一侧连接设置有第二弹簧22，连接杆20分别于夹持底板5以及连接座21活动连接，第二弹簧22的弹性可使夹持底板5以及连接杆20进行反复移动和转动工作。

[0020] 工作原理：使用时将外无菌包装袋1以及外附保温层负压引流瓶2安置安装在指定设备上，将橡胶密封塞12拔开，并将密封套17拆离引流管接口16顶部，在通过将引流管本体与吸液管15连接，实现药物的注入工作，注入药物完成后关闭引流管体上带有的阀门，将引流管拆离吸液管15顶部的引流管接口16处，在使密封套17与引流管接口16连接，实现吸液管15的密封，在将引流管体与液体注入管14连接，保证人员腔体处于闭合状态，打开引流管体开启阀门，实现外附保温层负压引流瓶2内部药液通过液体注入管14注入腔内，注入完毕后，关闭引流管体上阀门，取下引流管体，并用密封套17将液体注入管14顶部引流管接口16封闭，达到灌注治疗的时间时，将引流管体与吸液管15顶部连接，开启阀门实现药液吸取的工作，则吸液管15底部与外附保温层负压引流瓶2接口端设置有放置回流组件，可避免吸取的药液回流至腔体内，吸取工作完毕后关闭引流管阀门，并取下引流管体即可。