一种大小鼠运动训练系统装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及运动训练装置技术领域，具体为一种大小鼠运动训练系统装置。

背景技术

[0002] 老鼠是一种啮齿动物，体形有大有小，老鼠种类多，全世界现有450多种，老鼠是现存最原始的哺乳动物之一，它们生命力旺盛、数量繁多并且繁殖速度极快，适应能力很强，几乎什么都吃，在什么地方都能住。老鼠会打洞、上树，并能传播鼠疫、流行性出血热、钩端螺旋体病等病源。但是老鼠为人提供了无数药品实验数据。

[0003] 现有在用老鼠进行研究训练时，不能方便的调节对老鼠运动训练器材的坡度，不能很好的对老鼠运动进行不同坡度的训练，调节起来不够方便，在对不同大小的老鼠进行训练时，不能方便的调节运动训练器材的宽度，对不同大小的老鼠训练不够方便，一般对老鼠的运动训练环境都是根据附近取决，不能方便的调节冷热温度对老鼠进行运动训练。

实用新型内容

[0004] 针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种大小鼠运动训练系统装置，解决了不能方便的调节对老鼠运动训练器材的坡度、不能方便的调节运动训练器材的宽度和的不能方便的调节冷热温度对老鼠进行运动训练问题。

[0005] 为实现以上目的，本实用新型通过以下技术方案予以实现：一种大小鼠运动训练系统装置，包括训练框和位于训练框内部的跑台，跑台包括两个链轮和传送带组成，所述训练框内腔底部的右侧固定连接有固定架，固定架包括一个横杆和两个竖板，且固定架外表面的前部与后部均转动连接有固定板，两个所述固定板相对的一侧均通过转动件与跑台前部与后部的链轮转动连接，转动件固定在固定板上，通过销杆转动，所述训练框内腔的底部且位于跑台的前部与后部均固定连接有滑槽板，所述训练框内腔底部的前部与后部且位于滑槽板的左侧均通过固定块固定连接有电动伸缩杆，所述滑槽板的内部通过滑块与电动伸缩杆的伸缩端固定连接，且固定板远离跑台的一侧转动连接有转动板，所述转动板远离固定板的底部通过固定块与电动伸缩杆的伸缩端固定连接，所述训练框内腔的后部固定连接有电机，所述电机输出轴上的顶杆通过传送带与跑台右侧链轮上的顶杆传动连接，所述训练框内腔的底部且位于跑台的右侧通过固定块固定安装有电流刺激板，电流刺激板的前部与后部均与训练框的内壁接触，所述训练框的右侧固定安装有控制开关显示屏。

[0006] 优选的，两个所述固定板外侧的左右两侧均固定连接有框架，框架包括两个竖杆和一个横板，框架外表面的中部设置有开口，两个所述框架相对一侧的前部固定连接有夹持板，两个所述框架相对一侧的顶部开设有滑槽，两个所述滑槽的内部之间通过滑块滑动连接有滑动板。

[0007] 优选的，所述滑动板的后部贯穿并螺纹连接有螺纹杆，所述螺纹杆的前端通过轴承与夹持板的后部转动连接，且螺纹杆的后端固定连接有把手。

[0008] 优选的，所述训练框内腔的右侧通过连接架固定连接有电动风扇，电动风扇的上部与下部均固定连接有连接架，所述训练框内腔的右侧且位于电动风扇右侧固定安装有加热板，加热板位于两个连接架之间。

[0009] 优选的，所述训练框的顶部套设并滑动连接有网盖，所述训练框的右侧且位于控制开关显示屏的下部固定连接有提手。

[0010] 优选的，所述训练框内腔底部的四周均固定连接有万向轮。

[0011] 有益效果

本实用新型提供了一种大小鼠运动训练系统装置。与现有的技术相比具备以下有益效果：

（1）该大小鼠运动训练系统装置，通过电机带动跑台进行转动，通过延伸电动伸缩杆，使转动板去支撑跑台，使跑台的坡度会慢慢变大，收缩电动伸缩杆，使跑台的坡度慢慢变小，能够方便的调节老鼠运动训练器材的坡度，能够在不同坡度大小的跑台对老鼠进行训练，调节使用起来方便快捷，大大提高了对老鼠运动训练的效率。

[0012] （2）该大小鼠运动训练系统装置，通过转动把手，螺纹杆带动滑动板左右移动，滑动板与夹持板之间的间距会变大变小，能够很好的调节老鼠在跑台运动训练的宽度，方便的对大小体积不同的老鼠进行运动训练，减少老鼠左右乱跑的空间，使老鼠只能向前进行运动训练，更好的提高了对老鼠的运动训练效果。

[0013] （3）该大小鼠运动训练系统装置，通过电动风扇对运动训练的老鼠吹风，启动电热板，电动风扇会对老鼠吹出热风，能够对老鼠在运动训练时，改变老鼠运动训练的温度，能够更好的在不同温度下检测出不同的试验效果进行对比，从而得出更好的试验数据，提高了试验数据的严谨性和准确性。

附图说明

[0014] 图1为本实用新型一种大小鼠运动训练系统装置的外部结构示意图；

图2为本实用新型一种大小鼠运动训练系统装置训练框的内部结构示意图；

图3为本实用新型训练框、跑台、夹持板、滑动板和电机结构的俯视图。

[0015] 图中：1、训练框；2、跑台；3、固定架；4、固定板；5、滑槽板；6、电动伸缩杆；7、转动板；8、电机；9、电流刺激板；10、控制开关显示屏；11、框架；12、夹持板；13、滑槽；14、滑动板；15、螺纹杆；16、把手；17、电动风扇；18、加热板；19、网盖；20、提手；21、万向轮。

具体实施方式

[0016] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0017] 请参阅图1-3，本实用新型提供一种技术方案：一种大小鼠运动训练系统装置，包括训练框1和位于训练框1内部的跑台2，训练框1内腔底部的右侧固定连接有固定架3，且固定架3外表面的前部与后部均转动连接有固定板4，两个固定板4相对的一侧均通过转动件与跑台2前部与后部的链轮转动连接，训练框1内腔的底部且位于跑台2的前部与后部均固定连接有滑槽板5，训练框1内腔底部的前部与后部且位于滑槽板5的左侧均通过固定块固定连接有电动伸缩杆6，电动伸缩杆6与外界电源电性连接，通过控制开关显示屏10进行控制，滑槽板5的内部通过滑块与电动伸缩杆6的伸缩端固定连接，且固定板4远离跑台2的一侧转动连接有转动板7，转动板7远离固定板4的底部通过固定块与电动伸缩杆6的伸缩端固定连接，训练框1内腔的后部固定连接有电机8，电机8为伺服电机，与外界电源电性连接，通过控制开关显示屏10进行控制，电机8输出轴上的顶杆通过传送带与跑台2右侧链轮上的顶杆传动连接，训练框1内腔的底部且位于跑台2的右侧通过固定块固定安装有电流刺激板9，电流刺激板9与外界电源电性连接，通过控制开关显示屏10进行控制，能够方便的调节老鼠运动训练器材的坡度，能够在不同坡度大小的跑台对老鼠进行训练，调节使用起来方便快捷，大大提高了对老鼠运动训练的效率，训练框1的右侧固定安装有控制开关显示屏10，两个固定板4外侧的左右两侧均固定连接有框架11，两个框架11相对一侧的前部固定连接有夹持板12，两个框架11相对一侧的顶部开设有滑槽13，两个滑槽13的内部之间通过滑块滑动连接有滑动板14，滑动板14的后部贯穿并螺纹连接有螺纹杆15，螺纹杆15的前端通过轴承与夹持板12的后部转动连接，且螺纹杆15的后端固定连接有把手16，能够很好的调节老鼠在跑台运动训练的宽度，方便的对大小体积不同的老鼠进行运动训练，减少老鼠左右乱跑的空间，使老鼠只能向前进行运动训练，更好的提高了对老鼠的运动训练效果，训练框1内腔的右侧通过连接架固定连接有电动风扇17，电动风扇17与外界电源电性连接，通过控制开关显示屏10进行控制，训练框1内腔的右侧且位于电动风扇17右侧固定安装有加热板18，加热板18与外界电源电性连接，通过控制开关显示屏10进行控制，够对老鼠在运动训练时，改变老鼠运动训练的温度，能够更好的在不同温度下检测出不同的试验效果进行对比，从而得出更好的试验数据，提高了试验数据的严谨性和准确性，训练框1的顶部套设并滑动连接有网盖19，网盖19为不锈钢材质，训练框1的右侧且位于控制开关显示屏10的下部固定连接有提手20，训练框1内腔底部的四周均固定连接有万向轮21，万向轮21可以自锁。

[0018] 同时本说明书中未作详细描述的内容均属于本领域技术人员公知的现有技术。

[0019] 使用时，将网盖19打开，根据将要测试的老鼠体积大小，转动把手16，调节滑动板14与夹持板12之间的间距，调节出老鼠体积大小相适配的空间大小，需要调节跑台2的坡度时，通过控制开关显示屏10，延伸或收缩电动伸缩杆6，转动板7支撑着跑台2，使跑台2的坡度发生改变，调节出合适的坡度，启动电机8和电流刺激板9，使跑台2进行传动起来，将老鼠放在跑台2上滑动板14与夹持板12之间，在老鼠不动时，老鼠会慢慢滑落到电流刺激板9上，对老鼠进行刺激运动，需要检测老鼠在较高温度运动效果时，打开加热板18和电动风扇17，多老鼠吹出热风，能检测出不同温度下老鼠的运动效果。

[0020] 需要说明的是，在本文中，诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来，而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。

[0021] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。