一种适用于家用可灵活收缩的心血管疾病康复装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及心血管疾病康复辅助用具技术领域，具体为一种适用于家用可灵活收缩的心血管疾病康复装置。

背景技术

[0002] 心脑血管疾病是心脏血管和脑血管疾病的统称，泛指由于高脂血症、血液黏稠、动脉粥样硬化、高血压等所导致的心脏、大脑及全身组织发生的缺血性或出血性疾病，对于心血管疾病的康复治疗，有缺血预适应的方式。

[0003] 常规的缺血预适应康复方式多是通过利用对人体上臂进行间隔性重复压迫的数字化装置进行康复治疗，该装置不仅结构复杂，而且在使用过程中不能够移动，成本造价高的同时，对于一些老人来说更是无法掌握使用，往往需要他人协助才能够进行使用，使用十分不方便。

实用新型内容

[0004] 针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种适用于家用可灵活收缩的心血管疾病康复装置，解决了常规的缺血预适应康复装置不仅结构复杂，而且在使用过程中不能够移动，成本造价高的同时，对于一些老人来说使用不便的问题。

[0005] 为实现以上目的，本实用新型通过以下技术方案予以实现：一种适用于家用可灵活收缩的心血管疾病康复装置，包括挤压头和血压袖带，所述挤压头和血压袖带之间通过调节箱板连通，所述调节箱板的顶部连通并固定连接有调节排气机构，所述调节箱板的底部固定连接有肩部捆绑带，所述肩部捆绑带正面的左侧缝合固定有魔术贴绒面，所述肩部捆绑带背部的右侧缝合固定有魔术贴勾面，所述调节箱板的顶部和血压袖带之间通过第一气管连通，所述调节箱板的底部和挤压头之间通过第二气管连通，所述挤压头的输出端设置有单向阀，挤压头采用橡胶材料制作而成，且挤压头的输出端和单向阀之间设置有单向换气口。

[0006] 优选的，所述调节排气机构包括固定筒，所述固定筒的内部从左往右依次滑动连接有挤压板和封堵板，挤压板的外周固定连接有与固定筒相适配的密封垫圈，所述挤压板和封堵板之间设置有压缩弹簧，所述固定筒的外表面的左侧螺纹连接有封盖，所述封盖的左侧贯穿并螺纹连接有挤压螺栓，所述固定筒的顶部且位于挤压板和封堵板之间连通有泄压管。

[0007] 优选的，所述固定筒的背部与调节箱板的正面固定连接，且固定筒右侧通过连接管与调节箱板的内部连通。

[0008] 优选的，所述挤压板的左侧固定连接有与挤压螺栓相适配的套环，且挤压螺栓的右端与挤压板的左侧相接触。

[0009] 优选的，所述调节箱板和血压袖带之间且位于第一气管的外部套设有金属软管。

[0010] 优选的，所述泄压管外表面的顶部套设并螺纹连接有防尘网罩。

[0011] 有益效果

本实用新型提供了一种适用于家用可灵活收缩的心血管疾病康复装置。与现有的技术相比具备以下有益效果：

（1）该适用于家用可灵活收缩的心血管疾病康复装置，通过利用挤压头和血压袖带的配合对人体上臂进行压迫，其中以调节箱板为中转件，在肩部捆绑带的设置下，使得血压袖带在调整至略大于人体上臂尺寸时，可以灵活的穿戴在人体上，结构简单，成本造价低，方便移动的同时，用户一个人就可以进行使用，门槛限制低。

[0012] （2）该适用于家用可灵活收缩的心血管疾病康复装置，通过调节排气机构的设置，通过转动挤压螺栓来调节压缩弹簧对封堵板的压迫强度，从而使得用户可以根据自身耐受情况进行适应性的调节，调节简单便利的同时，压缩弹簧可以便捷的进行更换，有效保证了装置的长时间稳定使用。

附图说明

[0013] 图1为本实用新型一种适用于家用可灵活收缩的心血管疾病康复装置的外部结构示意图；

图2为本实用新型一种适用于家用可灵活收缩的心血管疾病康复装置的调节排气机构的结构示意图；

图3为本实用新型图1中A处的局部放大图。

[0014] 图中：1、挤压头；2、血压袖带；3、调节箱板；4、调节排气机构；5、肩部捆绑带；6、魔术贴绒面；7、魔术贴勾面；8、第一气管；9、第二气管；10、单向阀；11、固定筒；12、挤压板；13、封堵板；14、压缩弹簧；15、封盖；16、挤压螺栓；17、泄压管；18、套环；19、金属软管；20、防尘网罩。

具体实施方式

[0015] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0016] 请参阅图1-3，本实用新型提供一种技术方案：一种适用于家用可灵活收缩的心血管疾病康复装置，包括挤压头1和血压袖带2，血压袖带2选用魔术贴粘合调节式袖带，可以便捷的调节袖带构成环形结构的尺寸大小，挤压头1和血压袖带2之间通过调节箱板3连通，调节箱板3的顶部连通并固定连接有调节排气机构4，调节箱板3的底部固定连接有肩部捆绑带5，肩部捆绑带5正面的左侧缝合固定有魔术贴绒面6，肩部捆绑带5背部的右侧缝合固定有魔术贴勾面7，调节箱板3的顶部和血压袖带2之间通过第一气管8连通，调节箱板3的底部和挤压头1之间通过第二气管9连通，挤压头1的输出端设置有单向阀10，通过利用挤压头1和血压袖带2的配合对人体上臂进行压迫，其中以调节箱板3为中转件，在肩部捆绑带5的设置下，使得血压袖带2在调整至略大于人体上臂尺寸时，可以灵活的穿戴在人体上，结构简单，成本造价低，方便移动的同时，用户一个人就可以进行使用，门槛限制低。

[0017] 进一步的，调节排气机构4包括固定筒11，固定筒11的内部从左往右依次滑动连接有挤压板12和封堵板13，挤压板12和封堵板13之间设置有压缩弹簧14，固定筒11的外表面的左侧螺纹连接有封盖15，封盖15的左侧贯穿并螺纹连接有挤压螺栓16，挤压螺栓16为工业级弹簧，有很好的抗疲劳能力，可反复拉伸长期进行使用，并且在长期使用后可进行更换，固定筒11的顶部且位于挤压板12和封堵板13之间连通有泄压管17，泄压管17外表面的顶部套设并螺纹连接有防尘网罩20，防尘网罩20的设置，可以有效保证固定筒11内部环境的整洁和有效使用，固定筒11的背部与调节箱板3的正面固定连接，且固定筒11右侧通过连接管与调节箱板3的内部连通。

[0018] 进一步的，挤压板12的左侧固定连接有与挤压螺栓16相适配的套环18，且挤压螺栓16的右端与挤压板12的左侧相接触，利用套环18和挤压螺栓16进行适配，可以有效保证挤压板12移动过程中的稳定性。

[0019] 进一步的，调节箱板3和血压袖带2之间且位于第一气管8的外部套设有金属软管19，利用金属软管19对第一气管8进行保护，保证第一气管8的长时间稳定使用。

[0020] 同时本说明书中未作详细描述的内容均属于本领域技术人员公知的现有技术。

[0021] 使用时，将血压袖带2两端粘合构成环形结构后，用户将手伸至环形结构中，直至该环形血压袖带2可以灵活在人体上臂上滑动，然后将血压袖带2穿至一个上臂处，再将肩部捆绑带5捆绑在另一个上臂对应的肩部，使魔术贴勾面7与魔术贴绒面6贴合即可，用户不断地张握挤压头1就可以将气体从第二气管9经过调节箱板3，沿着第一气管8导入到血压袖带2中，对用户上臂进行压迫，需要说明的是，使用过程中，气压对封堵板13进行挤压，在超出压缩弹簧14的弹力后，推动封堵板13移动，直至封堵板13移动至泄压管17处，即可将空气从泄压管17中排出，保证血压袖带2使用过程中的安全性，用户通过转动挤压螺栓16的方式，调节挤压板12对压缩弹簧14的挤压，来进行自主调节血压袖带2对上臂的压力。