一种神经外科用引流装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及医疗用具技术领域，具体为一种神经外科用引流装置。

背景技术

[0002] 神经外科是主治各种原因导致的脑部、脊髓等神经系统的疾病，例如脑出血出血量大危及生命；车祸致脑部外伤；或脑部有肿瘤压迫需手术治疗等。而在治疗过程中，可能会产生较多的积液或积血，需使用引流装置，对病人颅内的积血积液进行引流。现有的处理方式是将积血积液引流进一个引流袋内，每日人工倾倒、引流袋每周（或定期）更换。不足之处是在每日倾倒时需打开引流袋，易造成逆行感染；当还需对引流液进行取样时，也易污染样本、导致检测数据不准确，无法有效为临床治疗提供保障。

实用新型内容

[0003] 针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种神经外科用引流装置，解决了现有引流装置不能安全的对积液进行取样，且定期更换引流袋，易造成逆行感染等问题。

[0004] 为实现以上目的，本实用新型通过以下技术方案予以实现：一种神经外科用引流装置，包括底板和集液瓶，所述底板的顶部通过固定板固定连接有支撑台，所述支撑台顶部的外侧开设有环形凹槽，所述环形凹槽的底部固定连接有环形滑槽板，所述环形滑槽板内部的两侧均滑动安装有滑块，所述滑块的顶部固定连接有操作台，所述操作台的顶部开设有安装槽，且安装槽呈环形等距设置有五个，所述操作台的内部且位于安装槽的两侧均开设有限位槽，且限位槽自上而下设置有若干个，所述限位槽的内部活动插接有限位杆，所述限位杆靠近安装槽的一端贯穿操作台并延伸至安装槽的内部，所述限位杆延伸至安装槽内部的一端固定连接有与集液瓶相配合使用的夹板，所述限位槽的内部安装有弹簧，且弹簧的一端与限位杆的一端相连接，所述集液瓶位于安装槽的内部且位于两个夹板之间。

[0005] 优选的，所述支撑台的内部开设有驱动槽，所述驱动槽内腔的顶部通过轴承件转动连接有连通管，所述连通管的顶端依次贯穿支撑台和操作台并延伸至操作台的顶部，所述连通管延伸至操作台顶部的一端固定连接有限位盘，所述限位盘的顶部开设有插口。

[0006] 优选的，所述驱动槽的内部通过支架固定连接有真空泵，所述真空泵的进气口连通有与集液瓶相配合使用的导气管，且导气管设置有五个，所述导气管的表面固定安装有电磁阀。

[0007] 优选的，所述导气管的顶端通过连通管和插口并延伸至限位盘的上方，所述导气管延伸至限位盘上方的一端连通于集液瓶顶部的一侧，所述集液瓶顶部的另一侧固定连通有抽液管。

[0008] 优选的，所述操作台的表面通过连接板固定安装有按钮，所述操作台的两侧固定连接有握把。

[0009] 优选的，所述底板底部 的两侧均通过固定板固定连接有电动伸缩杆，所述电动伸缩杆的底端固定连接有万向轮。

[0010] 有益效果

本实用新型提供了一种神经外科用引流装置。与现有的技术相比具备以下有益效果：

（1）、该神经外科用引流装置，通过操作台的顶部开始安装槽，并在其内部安装有多个单独设置的集液瓶，而集液瓶的顶部通过导气管与真空泵相连接，操作时按压按钮使每个集液瓶都能够在电磁阀的控制下进行单独集液，避免了后续取样出现污染的情况发生，极大地保证了对患者积液取样的安全性，并且集液瓶为一次性材料，方便积液的收集与处理，同时抽取积液时是通过负压原理进行抽取，杜绝了抽液泵的直接接触，有效地降低了患者的疼痛感与术后的不适。

[0011] （2）、该神经外科用引流装置，通过在安装槽的内部设置有夹板，能够在弹簧的作用下对集液瓶进行限位和固定，方便安装与更换，并且通过环形滑槽板和握把的作用可对操作台进行旋转，方便医护人员及时调整空置集液瓶的位置，并进行抽取工作，极大地为工作人员提供了便利，适用于现有工作的需求。

附图说明

[0012] 图1为本实用新型一种神经外科用引流装置的结构示意图；

图2为本实用新型一种神经外科用引流装置的支撑台和操作台结构的剖视图；

图3为本实用新型一种神经外科用引流装置图2中A处的局部放大图；

图4为本实用新型一种神经外科用引流装置图2中B处的局部放大图；

图5为本实用新型一种神经外科用引流装置的操作台、限位盘和安装槽结构的俯视图。

[0013] 图中：1、底板；2、集液瓶；3、支撑台；4、环形滑槽板；5、滑块；6、操作台；7、安装槽；8、限位槽；9、限位杆；10、夹板；11、弹簧；12、驱动槽；13、连通管；14、限位盘；15、插口；16、真空泵；17、导气管；18、电磁阀；19、握把；20、抽液管；21、按钮；22、环形凹槽；23、电动伸缩杆；24、万向轮。

具体实施方式

[0014] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0015] 请参阅图1-5，本实用新型提供一种技术方案：一种神经外科用引流装置，包括底板1和集液瓶2，集液瓶2为一次性使用医用器械，且集液瓶2表面有刻度方便医护人员观察，底板1的顶部通过固定板固定连接有支撑台3，支撑台3顶部的外侧开设有环形凹槽22，环形凹槽22的底部固定连接有环形滑槽板4，环形滑槽板4内部的两侧均滑动安装有滑块5，滑块5的顶部固定连接有操作台6，操作台6的顶部开设有安装槽7，且安装槽7呈环形等距设置有五个，操作台6的内部且位于安装槽7的两侧均开设有限位槽8，且限位槽8自上而下设置有若干个，限位槽8的内部活动插接有限位杆9，限位杆9靠近安装槽7的一端贯穿操作台6并延伸至安装槽7的内部，限位杆9延伸至安装槽7内部的一端固定连接有与集液瓶2相配合使用的夹板10，限位槽8的内部安装有弹簧11，且弹簧11的一端与限位杆9的一端相连接，集液瓶2位于安装槽7的内部且位于两个夹板10之间，支撑台3的内部开设有驱动槽12，驱动槽12内腔的顶部通过轴承件转动连接有连通管13，连通管13的顶端依次贯穿支撑台3和操作台6并延伸至操作台6的顶部，连通管13延伸至操作台6顶部的一端固定连接有限位盘14，限位盘14的顶部开设有插口15，驱动槽12的内部通过支架固定连接有真空泵16，真空泵16可通过按钮控制其功率来调节负压，真空泵16的进气口连通有与集液瓶2相配合使用的导气管17，导气管17为软管，且导气管17设置有五个，导气管17的表面固定安装有电磁阀18，导气管17的顶端通过连通管13和插口15并延伸至限位盘14的上方，导气管17延伸至限位盘14上方的一端连通于集液瓶2顶部的一侧，集液瓶2底部安装有快速接头，集液瓶2顶部的另一侧固定连通有抽液管20，抽液管20为软管，操作台6的表面通过连接板固定安装有按钮21，操作台6的两侧固定连接有握把19，底板1底部 的两侧均通过固定板固定连接有电动伸缩杆23，电动伸缩杆23的底端固定连接有万向轮24。

[0016] 同时本说明书中未作详细描述的内容均属于本领域技术人员公知的现有技术。

[0017] 使用时，先通过电动伸缩杆23将设备调节至适合的高度，然后将多个集液瓶2插入安装槽7内，这是通过弹簧11的作用限位杆9推动夹板10对集液瓶2进行加持固定，此时可进行抽液工作，当需要用到其中一个集液瓶2时，可将一根导气管17与集液瓶2连接，让按压按钮21让对应的电磁阀18打开，此时真空泵16启动，通过抽取空气，使集液瓶2内产生负压对积液进行抽取，当抽取完成后，可通过握把19在环形滑槽板4的作用下转动操作台6，调整至下一个空置集液瓶2的位置继续进行引流，完成手术后每个集液瓶2内的积液都能够单独进行检测，其余可进行处理。

[0018] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。