一种医疗固定螺钉定位辅助装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及螺钉定位辅助装置，具体为一种医疗固定螺钉定位辅助装置。

背景技术

[0002] 螺钉，是利用物体的斜面圆形旋转和摩擦力的物理学和数学原理，循序渐进地紧固器物机件的常用零部件，由于其使用方便，固定牢靠，在多个领域得到越来越广泛的应用，特别是接骨手术方面，是通过接骨板加固定螺钉的方法进行固定，因而固定螺钉作为医疗器材的使用较为广泛。

[0003] 现今，市场上作为固定螺钉定位用的此类辅助装置基本可以满足医护的使用需求，但是依然存在一定的问题，现有的医疗固定螺钉定位辅助装置一般不能根据需要调节到各个角度，操作便利性不强，实用性有待提高。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种医疗固定螺钉定位辅助装置以解决上述背景技术中提出的不能根据需要调节到各个角度的问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种医疗固定螺钉定位辅助装置，包括底座和第一旋转杆，所述第一旋转杆的一侧焊接有第一连接块，所述第一连接块上活动设置有第二连接块，所述第二连接块的一端焊接有第二旋转杆，所述第二旋转杆的一端焊接有第五连接块，所述第五连接块上活动设置有第六连接块，所述第六连接块的一端焊接有第三旋转杆，所述第三旋转杆的右端焊接有第三连接块，所述第三连接块上活动设置有第四连接块，所述第四连接块的右端焊接有顶部座。

[0006] 优选的，所述顶部座的底部连接有螺钉安装头，所述螺钉安装头的底部吸附有螺钉本体，所述顶部座内部放置有真空器，所述真空器的一端与螺钉安装头的顶部相互连接，真空器可以使螺钉安装头吸附螺钉本体。

[0007] 优选的，所述底座的底部通过螺钉固定安装有支脚，所述支脚在底座的底部设置有四个，且所述支脚关于底座的中心位置对称，支脚起到了支撑的作用。

[0008] 优选的，所述底座顶部的中心位置焊接有支撑套筒，所述底座顶部的四周焊接有支撑杆，所述支撑杆的顶端焊接在支撑套筒的外部，支撑杆起到了固定支撑套筒的作用。

[0009] 优选的，所述支撑套筒的内部活动设置有连接杆，所述支撑套筒内部的底部固定有电动伸缩杆，所述电动伸缩杆的输出端连接到连接杆的底端，电动伸缩杆启动了使连接杆进行移动的作用。

[0010] 优选的，所述连接杆的顶部固定有横板，所述横板顶部固定有滑轨。

[0011] 优选的，所述横板内部活动设置有螺纹杆，所述螺纹杆的一端连接有旋转手轮，所述螺纹杆上通过螺纹套筒连接到第一旋转杆的底部，第一旋转杆的底部固定有滑块，所述滑轨与滑块相互配合，旋转手轮起到了方便螺纹杆旋转的作用。。

[0012] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：该医疗固定螺钉定位辅助装置结构合理，具有以下优点：

1.通过设置有第一旋转杆、第二旋转杆、第三旋转杆和顶部座实现装置可以根据需要调节到各个位置，因此，使用时，通过掰动第二旋转杆，从而第二旋转杆可以使第二连接块绕着第一连接块上的阻尼轴转动，通过掰动第三旋转杆，第三旋转杆使第六连接块绕着第五连接块上的阻尼轴转动，通过掰动顶部座，顶部座使第四连接块绕着第三连接块上的阻尼轴转动，从而可以根据需要调节到合适的位置进行定位螺钉。

[0013] 2.通过设置有横板、滑轨、滑块和螺纹杆实现装置可以方便横向移动，从而使调节的范围更大，增加的装置的实用性，因此，使用时，通过转动旋转手轮，旋转手轮使螺纹杆转动，进而使第一旋转杆移动，从而方便第一旋转杆移动到合适的位置，进而间接的调节螺钉安装头的位置，从而使装置有更大的使用范围。

[0014] 3.通过设置有支撑套筒、电动伸缩杆和连接杆实现了装置可以方便进行上下移动，从而使螺钉放到螺钉孔中，因此，使用时，通过启动电动伸缩杆，电动伸缩杆就会使连接杆在支撑套筒中移动，从而可以使横板进行移动，从而使第一旋转杆可以上下移动，从而间接的使螺钉安装头上下移动，然后从而使螺钉本体放入到螺钉孔中，从而对螺钉进行定位。

附图说明

[0015] 图1为本实用新型一种医疗固定螺钉定位辅助装置的正视内部结构示意图；

图2为本实用新型一种医疗固定螺钉定位辅助装置的图1中A处放大结构示意图；

图3为本实用新型一种医疗固定螺钉定位辅助装置的局部侧视内部结构示意图；

图4为本实用新型一种医疗固定螺钉定位辅助装置的图1中B处放大结构示意图。

[0016] 图中：1、底座；2、支脚；3、支撑杆；4、支撑套筒；5、电动伸缩杆；6、连接杆；7、横板；8、第一旋转杆；9、第二旋转杆；10、第一连接块；11、第二连接块；12、第三旋转杆；13、第三连接块；14、第四连接块；15、顶部座；16、真空器；17、螺钉安装头；18、螺钉本体；19、旋转手轮；20、第五连接块；21、第六连接块；22、滑轨；23、滑块；24、螺纹杆。

具体实施方式

[0017] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0018] 请参阅图1-4，本实用新型提供的一种实施例：一种医疗固定螺钉定位辅助装置，包括底座1和第一旋转杆8，第一旋转杆8的一侧焊接有第一连接块10，第一连接块10上通过阻尼轴活动设置有第二连接块11，第二连接块11的一端焊接有第二旋转杆9，第二旋转杆9的一端焊接有第五连接块20，第五连接块20上通过阻尼轴活动设置有第六连接块21，第六连接块21的一端焊接有第三旋转杆12，第三旋转杆12的右端焊接有第三连接块13，第三连接块13上通过阻尼轴活动设置有第四连接块14，第四连接块14的右端焊接有顶部座15；

通过掰动第二旋转杆9，从而第二旋转杆9可以使第二连接块11绕着第一连接块10上的阻尼轴转动，通过掰动第三旋转杆12，第三旋转杆12使第六连接块21绕着第五连接块20上的阻尼轴转动，通过掰动顶部座15，顶部座15使第四连接块14绕着第三连接块13上的阻尼轴转动，从而可以根据需要调节到合适的位置进行定位螺钉。

[0019] 顶部座15的底部连接有螺钉安装头17，螺钉安装头17的底部吸附有螺钉本体18，顶部座15内部放置有真空器16，真空器16的一端与螺钉安装头17的顶部相互连接，在本实施例中，通过启动真空器16，真空器16使螺钉安装头17吸附螺钉本体18，从而对螺钉本体18进行固定。

[0020]  底座1的底部通过螺钉固定安装有支脚2，支脚2在底座1的底部设置有四个，且支脚2关于底座1的中心位置对称，支脚2对底座1进行支撑，底座1顶部的中心位置焊接有支撑套筒4，底座1顶部的四周焊接有支撑杆3，支撑杆3的顶端焊接在支撑套筒4的外部，支撑杆3对支撑套筒4进行固定；

支撑套筒4的内部活动设置有连接杆6，支撑套筒4内部的底部固定有电动伸缩杆5，电动伸缩杆5的输出端连接到连接杆6的底端，在本实例中，通过启动电动伸缩杆5，电动伸缩杆5使连接杆6进行移动，从而使螺钉本体18插入到螺孔中；

通过启动电动伸缩杆5，电动伸缩杆5就会使连接杆6在支撑套筒4中移动，从而可以使横板7进行移动，从而使第一旋转杆8可以上下移动，从而间接的使螺钉安装头17上下移动，然后从而使螺钉本体18放入到螺钉孔中，从而对螺钉进行定位；

连接杆6的顶部固定有横板7，横板7顶部固定有滑轨22，横板7内部活动设置有螺纹杆24，螺纹杆24的一端连接有旋转手轮19，螺纹杆24上通过螺纹套筒连接到第一旋转杆8的底部，第一旋转杆8的底部固定有滑块23，滑轨22与滑块23相互配合；

通过转动旋转手轮19，旋转手轮19使螺纹杆24转动，进而使第一旋转杆8移动，从而方便第一旋转杆8移动到合适的位置，进而间接的调节螺钉安装头17的位置，从而使装置有更大的使用范围；

本申请实施例在使用时：通过把装置放到合适的位置，然后通过把螺钉插入到螺钉安装头17的底部，然后通过启动真空器16，使螺钉本体18吸附到螺钉安装头17中，然后，通过转动旋转手轮19，旋转手轮19使螺纹杆24转动，进而使第一旋转杆8横向移动，然后第一旋转杆8就会使第二旋转杆9进行移动，然后第二旋转杆9就会使第三旋转杆12移动，从而使顶部座15移动，进而使螺钉安装头17移动到合适的位置，通过掰动第二旋转杆9，从而第二旋转杆9可以使第二连接块11绕着第一连接块10上的阻尼轴转动，通过掰动第三旋转杆12，第三旋转杆12使第六连接块21绕着第五连接块20上的阻尼轴转动，通过掰动顶部座15，顶部座15使第四连接块14绕着第三连接块13上的阻尼轴转动，从而可以根据需要调节到合适的位置进行定位螺钉，然后通过启动电动伸缩杆5，电动伸缩杆5就会使连接杆6在支撑套筒4中移动，从而可以使横板7进行移动，从而使第一旋转杆8可以上下移动，从而间接的使螺钉安装头17上下移动，然后从而使螺钉本体18放入到螺钉孔中，从而对螺钉进行定位。