一种眼科护理用冲洗器

技术领域

[0001] 本实用新型涉及眼科护理技术领域，具体为一种眼科护理用冲洗器。

背景技术

[0002] 眼科是研究发生在视觉系统，包括眼球及与其相关联的组织有关疾病的学科，其中，洗眼器是眼科中重要的护理器材，用于紧急情况下，暂时减缓有害物对身体的进一步侵害。

[0003] 现有技术中，在对患者的眼部进行清洗时，需要通过冲洗器来实现，使用冲洗器对患者的眼部进行冲洗的过程中，冲洗的水流会顺着眼部流失到患者的脸部或身上，从而对患者造成不适，而且现有的冲洗器大多数通过小型水泵将冲洗液抽出，然后对患者的眼部进行冲洗，不但造价较贵，而且需要使用电力资源，导致装置需要插电使用，使用地点具有一定的局限性，也有部分使用蓄电池，但是蓄电池需要充电，使用较为麻烦。

实用新型内容

[0004] 针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种眼科护理用冲洗器，解决了水流会流到患者的脸部或身上和水泵难以控制水流冲洗力度的问题。

[0005] 为实现以上目的，本实用新型通过以下技术方案予以实现：一种眼科护理用冲洗器，包括废液收集框和设置在废液收集框内部的储液箱，所述储液箱内腔的左右两侧均滑动连接有密封板，所述储液箱的正面贯穿并滑动连接有按压杆，所述按压杆的一端贯穿废液收集框并延伸至废液收集框的外部，所述按压杆另一端的左右两侧均转动连接有联动杆，所述联动杆的一端与密封板的一侧转动连接，两个所述密封板之间固定连接有复位弹簧，所述储液箱内表面的左右两侧均固定连接有出液管，所述出液管的一端贯穿储液箱并连通有冲洗喷头，所述出液管的外表面设置有第一单向阀，所述储液箱顶部的左右两侧均贯穿并固定连接有进气管，所述进气管的外表面设置有第二单向阀，所述废液收集框的顶部固定连接有弧形板。

[0006] 优选的，所述弧形板顶部的左右两侧均开设有眼部槽，所述弧形板的顶部且位于眼部槽的外周固定连接有硅胶垫。

[0007] 优选的，所述弧形板的顶部开设有鼻子放置槽。

[0008] 优选的，所述储液箱内腔的左右两侧均固定连接有滑槽板，所述滑槽板的内表面通过滑块滑动连接有浮板。

[0009] 优选的，所述浮板的顶部固定连接有第一转动杆，所述第一转动杆的一端转动连接有第二转动杆，所述第二转动杆的一端转动连接有刻度杆，所述刻度杆的一端依次贯穿储液箱和废液收集框并延伸至废液收集框的外部。

[0010] 优选的，所述储液箱的左右两侧均连通有加液管，所述加液管的一端贯穿废液收集框并延伸至废液收集框的外部。

[0011] 有益效果

本实用新型提供了一种眼科护理用冲洗器。与现有的技术相比具备以下有益效果：

（1）该眼科护理用冲洗器，通过废液收集框、储液箱、密封板、按压杆、联动杆、复位弹簧、出液管、第一单向阀、进气管、第二单向阀和冲洗喷头的配合设置，废液落在弧形板的顶部，经过鼻子放置槽流入废液收集框内，从而避免水流会顺着眼部流失到患者的脸部或身上，从而增加装置使用的舒适度，护理人员按压按压杆带动联动杆转动，联动杆带动密封板移动，从而使储液箱内的护理液经过出液管和冲洗喷头喷出，从而对患者的眼部进行冲洗，从而使装置不需要使用电力资源，从而节省了一定了电力能源，而且结构简单，使用方便，且节省了一定的造价。

[0012] （2）该眼科护理用冲洗器，通过滑槽板、浮板、第一转动杆、第二转动杆和刻度杆的设置，当储液箱内的护理液较少时，浮板随着液面下降，浮板带动第一转动杆使第二转动杆移动，第二转动杆带动刻度杆移动，根据刻度杆上的刻度，从而及时对储液箱内加入护理液，从而避免储液箱内没有护理液，导致按压按压杆将储液箱内的空气经过冲洗喷头喷到患者的眼部，进而避免患者的眼部造成伤害。

附图说明

[0013] 图1为本实用新型一种眼科护理用冲洗器的外部结构示意图；

图2为本实用新型一种眼科护理用冲洗器的内部结构示意图；

图3为本实用新型储液箱、密封板、按压杆、联动杆和复位弹簧的结构连接示意图。

[0014] 图中：1、废液收集框；2、储液箱；3、密封板；4、按压杆；5、联动杆；6、复位弹簧；7、出液管；8、第一单向阀；9、进气管；10、第二单向阀；11、冲洗喷头；12、眼部槽；13、硅胶垫；14、鼻子放置槽；15、弧形板；16、滑槽板；17、浮板；18、第一转动杆；19、第二转动杆；20、刻度杆；21、加液管。

具体实施方式

[0015] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0016] 请参阅图1-3，本实用新型提供一种技术方案：一种眼科护理用冲洗器，包括废液收集框1和设置在废液收集框1内部的储液箱2，储液箱2内腔的左右两侧均滑动连接有密封板3，储液箱2的正面贯穿并滑动连接有按压杆4，按压杆4的一端贯穿废液收集框1并延伸至废液收集框1的外部，按压杆4另一端的左右两侧均转动连接有联动杆5，联动杆5的一端与密封板3的一侧转动连接，两个密封板3之间固定连接有复位弹簧6，复位弹簧6，为工业级弹簧，有很好的抗疲劳能力，可反复拉伸长期进行使用，并且在长期使用后可进行更换，储液箱2内表面的左右两侧均固定连接有出液管7，出液管7的一端贯穿储液箱2并连通有冲洗喷头11，冲洗喷头11为冲洗器中常用的喷头，出液管7的外表面设置有第一单向阀8，第一单向阀8为市面上常用的单向阀，储液箱2顶部的左右两侧均贯穿并固定连接有进气管9，进气管9的外表面设置有第二单向阀10，第二单向阀10为市面上常用的单向阀，废液收集框1的顶部固定连接有弧形板15，废液落在弧形板15的顶部，经过鼻子放置槽14流入废液收集框1内，从而避免水流会顺着眼部流失到患者的脸部或身上，从而增加装置使用的舒适度，护理人员按压按压杆4带动联动杆5转动，联动杆5带动密封板3移动，从而使储液箱2内的护理液经过出液管7和冲洗喷头11喷出，从而对患者的眼部进行冲洗，从而使装置不需要使用电力资源，从而节省了一定了电力能源，而且结构简单，使用方便，且节省了一定的造价，弧形板15顶部的左右两侧均开设有眼部槽12，弧形板15的顶部且位于眼部槽12的外周固定连接有硅胶垫13，从而增加患者眼部的舒适度，弧形板15的顶部开设有鼻子放置槽14，从而使患者的鼻子放入鼻子放置槽14内，从而防止患者鼻子被挤压，从而增加装置的舒适度，储液箱2的左右两侧均连通有加液管21，加液管21的一端贯穿废液收集框1并延伸至废液收集框1的外部，并且加液管21的外部螺纹连接有密封盖帽。

[0017] 进一步的，储液箱2内腔的左右两侧均固定连接有滑槽板16，滑槽板16的内表面通过滑块滑动连接有浮板17，浮板17的顶部固定连接有第一转动杆18，第一转动杆18的一端转动连接有第二转动杆19，第二转动杆19的一端转动连接有刻度杆20，刻度杆20的一端依次贯穿储液箱2和废液收集框1并延伸至废液收集框1的外部，当储液箱2内的护理液较少时，浮板17随着液面下降，浮板17带动第一转动杆18使第二转动杆19移动，第二转动杆19带动刻度杆20移动，根据刻度杆20上的刻度，从而及时对储液箱2内加入护理液，从而避免储液箱2内没有护理液，导致按压按压杆4将储液箱2内的空气经过冲洗喷头11喷到患者的眼部，进而避免患者的眼部造成伤害。

[0018] 同时本说明书中未作详细描述的内容均属于本领域技术人员公知的现有技术。

[0019] 使用时，将废液收集框1放置在桌面上，患者将眼部放置在硅胶垫13上，护理人员按压按压杆4带动联动杆5转动，联动杆5带动密封板3移动，由于第一单向阀8的设置，从而使储液箱2内的护理液经过出液管7和冲洗喷头11喷出，从而对患者的眼部进行冲洗，冲洗的废液落在弧形板15的顶部，经过鼻子放置槽14流入废液收集框1内，从而对废液进行收集，复位弹簧6收缩带动两个密封板3相互靠近，由于第二单向阀10的设置，从而使外界空气经过进气管9进入储液箱2内，密封板3带动联动杆5使按压杆4延伸，同理再次按压按压杆4，从而再次进行冲洗，当储液箱2内的护理液较少时，浮板17随着液面下降，浮板17带动第一转动杆18使第二转动杆19移动，第二转动杆19带动刻度杆20移动，根据刻度杆20上的刻度，从而及时对储液箱2内加入护理液。

[0020] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。