一次性使用自润型阴道扩张器包

技术领域

[0001] 本实用新型涉及医疗用具技术领域，具体为一种一次性使用自润型阴道扩张器包。

背景技术

[0002] 扩阴器也称为阴道扩张器等，由上下两页以及手柄组成，主要用于妇科常规检查、手术等。在使用中，在放入阴道之前，应该先在阴道器表面及阴道里涂上医用级的润滑液，然后在闭合状态竖着，扩阴器把手横着，轻轻插入阴道，等女性感觉舒服之后，再慢慢推入阴道直至整个阴道器都塞进去，然后轻轻转动把手向下，再缓慢打开鸭嘴并固定。可以用于妇科检查，也可以用于辅助阴道上药。目前，在使用时，常打开包装，取出扩阴器，并准备棉签和润滑液，通过棉签将润滑液均匀的涂抹在上下两页上，一般需要涂抹两到三次，确保涂抹的有效均匀，其两页内侧不便涂抹，操作不便且费时。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种一次性使用自润型阴道扩张器包，以解决上述背景技术中提出的问题。

[0004] 为实现上述目的，本实用新型提供了一种一次性使用自润型阴道扩张器包，其包括袋封包以及置于袋封包内的扩张器本体，袋封包内分隔有两个腔体，分别为第一腔体和第二腔体；扩张器本体位于第一腔体内，在第二腔体内填充有无菌石蜡油，在第一腔体和第二腔体之间设置有一挤压通道，并在挤压通道处设置有一用于封住挤压通道的挤压膜。

[0005] 进一步地，第一腔体和第二腔体之间呈圆弧状分割，且第二腔体位于袋封包的一角。使得第二腔体能够位于扩张器本体的手柄与扩张器本体的扩张部之间的钝角区域内，紧凑整体结构。

[0006] 进一步地，第一腔体包括横向区域和纵向区域，扩张器本体的手柄置于横向区域内，扩张器本体的扩张部位于纵向区域内。

[0007] 进一步地，袋封包上设有一三角撕口，三角撕口位于横向区域处、且位于第二腔体的上方。三角撕口的撕裂方向沿着横向区域的方向，即与纵向区域的方向相垂直，使得从三角撕口撕裂后，直接露出扩张器本体的手柄，可直接取出。

[0008] 进一步地，挤压通道位于纵向区域处，且临近纵向区域的底端。使得挤压通道临近扩张器本体的扩张部位置，在将第二腔体内的无菌石蜡油挤入第一腔体内后，无菌石蜡油可直接浸润扩张器本体的扩张部。

[0009] 进一步地，扩张器本体的扩张部外壁内凹有凹槽，且凹槽与扩张器本体的外壁之间呈圆弧过渡连接，在扩张部的器壁内设有一补液通道，补液通道与凹槽连通，可通过补液通道进行补润滑液，从凹槽溢出，尤其适用于阴道干裂的情况使用。

[0010] 进一步地，扩张器本体的手柄上连接有一补液囊，补液囊与软管的一端连接，软管的另一端与补液通道连通。

[0011] 本实用新型的有益效果为：该一次性使用自润型阴道扩张器包结构简单、新颖，在实际使用中，可通过挤压第二腔体，使得挤压通道处的挤压膜受到第二腔体内无菌石蜡油的冲击压力破裂，进而令第二腔体内无菌石蜡油进入至第一腔体内，此时，无菌石蜡油直接浸润临近的扩张器本体的扩张部，而位于横向区域内的扩张器本体的手柄未接触无菌石蜡油。接着，沿着三角撕口的撕裂方向撕开三角撕口，直接露出扩张器本体的手柄，便于直接取出扩张部浸润有无菌石蜡油的扩张器本体，便于直接做后续的阴道扩张使用，简单、便捷。

附图说明

[0012] 图1为本实用新型一种一次性使用自润型阴道扩张器包的结构示意图；

图2为本实用新型的扩张器本体的结构示意图；

图3为本实用新型的补液囊的设置示意图；

图中：1、袋封包；11、第一腔体；111、横向区域；112、纵向区域；12、第二腔体；2、扩张器本体；21、手柄；211、补液囊；22、扩张部；221、补液通道；23、凹槽；3、挤压通道；31、挤压膜；4、三角撕口；5、软管。

具体实施方式

[0013] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一种实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型的保护范围。

[0014] 在以下描述中，对“一个实施例”、“实施例”、“一个示例”、“示例”等等的引用表明如此描述的实施例或示例可以包括特定特征、结构、特性、性质、元素或限度，但并非每个实施例或示例都必然包括特定特征、结构、特性、性质、元素或限度。另外，重复使用短语“根据本申请的一个实施例”虽然有可能是指代相同实施例，但并非必然指代相同的实施例。

[0015] 为使本申请的目的、技术方案和优点更加清楚，以下结合附图及具体实施例，对本申请作进一步地详细说明，且为了简单起见，以下内容省略了本领域技术人员所知晓的技术常识。

[0016] 根据本申请的一种实施方式，给出了一种一次性使用自润型阴道扩张器包，如图1和图2所示，该一次性使用自润型阴道扩张器包包括袋封包1以及置于袋封包1内的扩张器本体2。

[0017] 其中，袋封包1内分隔有两个腔体，分别为第一腔体11和第二腔体12；并且还可优选在袋封包1注塑成型的过程中，形成该两个腔体。

[0018] 扩张器本体2位于第一腔体11内，而在第二腔体12内填充有无菌石蜡油，在第一腔体11和第二腔体12之间设置有一挤压通道3，并在挤压通道3处设置有一挤压膜31，用于封住挤压通道3。

[0019] 可通过挤压第二腔体12，挤压膜31受到第二腔体12内无菌石蜡油的冲击压力破裂，进而使得第二腔体12内无菌石蜡油进入至第一腔体11内，浸润扩张器本体2，便于后续使用。

[0020] 其中，优选挤压通道3的长度在3cm到5cm之间，便于第二腔体12内的无菌石蜡油有效地挤压入第一腔体11内。

[0021] 该一次性使用自润型阴道扩张器包的第一腔体11和第二腔体12之间呈圆弧状分割，且第二腔体12位于袋封包1的一角，使得第二腔体12能够位于扩张器本体2的手柄21与扩张器本体2的扩张部22之间的钝角区域内，紧凑整体结构。

[0022] 其中，第一腔体11包括横向区域111和纵向区域112，在此应该说的的是，横向区域111的宽度应大于纵向区域112的宽度，可使得扩张器本体2的手柄21置于横向区域111内，扩张器本体2的扩张部22位于纵向区域112内。

[0023] 并且，令挤压通道3位于纵向区域112处，且临近纵向区域112的底端，使得挤压通道3临近扩张器本体2的扩张部22位置，在将第二腔体12内的无菌石蜡油挤入第一腔体11内后，无菌石蜡油可直接浸润扩张器本体2的扩张部22。

[0024] 在袋封包1上还设有一三角撕口4，三角撕口4位于横向区域111处、且位于第二腔体12的上方。且应该说明的是，三角撕口4的撕裂方向沿着横向区域111的方向，即与纵向区域112的方向相垂直，使得从三角撕口4撕裂后，直接露出扩张器本体2的手柄21，可直接取出。

[0025] 当然，参见图3，为了便于在后续扩张器本体2使用过程中进行润滑补液，提高扩张器本体2的扩张部22伸入阴道的润滑性以及在扩张后减小不适感，还可进一步优选，在该扩张器本体2的扩张部22外壁内凹有凹槽23，在扩张部22的器壁内设有一补液通道221，补液通道221与凹槽23连通，可通过补液通道221进行补润滑液，从凹槽23溢出，尤其适用于阴道干裂的情况。

[0026] 其中，可优选凹槽23为多个，且均匀间隔分布，提高润滑液溢出的均匀性，提高使用效果。并且，令凹槽23与扩张器本体2的外壁之间呈圆弧过渡连接，使得凹槽23与扩张器本体2的外壁之间的连接面光滑，避免对阴道内壁的损伤。

[0027] 当然，还可扩张器本体2的手柄21上连接有一补液囊211，补液囊211与软管5的一端连接，软管5的另一端与补液通道221连通，便于调节补液。在此，应该说明的是，补液囊211与软管5连接处设置有一微型阀，且微型阀选择为单向阀的形式。

[0028] 在实际使用时，挤压第二腔体12，挤压膜31受到第二腔体12内无菌石蜡油的冲击压力破裂，进而使得第二腔体12内无菌石蜡油进入至第一腔体11内，此时，无菌石蜡油直接浸润临近的扩张器本体2的扩张部22，而位于横向区域111内的扩张器本体2的手柄21未接触无菌石蜡油。接着，沿着三角撕口4的撕裂方向撕开三角撕口4，直接露出扩张器本体2的手柄21，便于直接取出扩张部22浸润有无菌石蜡油的扩张器本体2，便于直接做后续的阴道扩张使用，简单、便捷。

[0029] 对所公开的实施例的上述说明，是本领域专业技术人员能够实现或使用本实用新型。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将使显而易见的，本文所定义的一般原理可以在不脱离实用新型的精神或范围的情况下，在其他实施例中实现。因此，本实用新型将不会被限制与本文所示的这些实施例，而是要符合与本文所公开的原理和新颖性特点相一致的最宽的范围。