一种便利性安全配药装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及医疗用品技术领域，进一步涉及安全配药技术领域，具体为一种便利性安全配药装置。

背景技术

[0002] 配药一般由护士完成，是指护士按照处方将药粉加入到输液液体中的过程。具体操作是，用空针抽取少量液体瓶内液体，再将液体注入药瓶中溶解药粉，再将溶解了药粉的液体抽出并注回液体瓶。另外，输液液体需要现配现用，是不能配好后长期放置的。配好输液液体后，护士用治疗车推到病人处进行输液或者换药。现有的配药方法一般需要使用到空针将一个药瓶内部的药品输送至相配合使用的药液内进行混合，不仅十分麻烦，同时护士在使用空针时可能因操作不当而导致被刺伤，因此需要设计一种便利性安全配药装置来解决以上问题。

实用新型内容

[0003] 针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种便利性安全配药装置，解决了现有的配药方法必须使用空针进行配药，导致配药过程较为繁琐且伴有一定危险性的问题。

[0004] 为实现以上目的，本实用新型通过以下技术方案予以实现：一种便利性安全配药装置，包括配药袋，所述配药袋的顶部固定连接有限位板，所述限位板内部的上方开设有药液槽，所述限位板内部的下方开设有药剂槽，所述限位板的顶部固定连接有限位筒，所述限位筒的底端依次贯穿限位板和配药袋并延伸至药液槽的内部，所述限位筒的内壁固定连接有橡胶密封片，所述橡胶密封片的顶部通过开设开口固定连接有引流针，所述药液槽内腔的顶部通过开设开口固定连接有橡胶筒，所述橡胶筒的内壁固定连接有密封塑料隔片，所述引流针两侧的上方均开设有进液口，所述引流针两侧的下方均开设有排液口。

[0005] 优选的，所述配药袋的表面滑动连接有挤压框，所述限位板内部的两侧均开设有限位槽，所述限位槽内腔靠近引流针的一侧固定连接有弹簧。

[0006] 优选的，两个所述弹簧相背的一端均固定连接有限位杆，所述挤压框的顶部固定连接有弧形插板。

[0007] 优选的，所述限位槽内腔的顶部与底部均开设有与弧形插板相配合使用的活动口。

[0008] 优选的，所述弧形插板的一侧开设有与限位杆相配合使用的限位口。

[0009] 优选的，所述限位板的顶部固定连接有挂绳。

[0010] 有益效果

本实用新型提供了一种便利性安全配药装置，与现有的技术相比具备以下有益效果：

（1）该便利性安全配药装置，通过将引流针向下压动，使引流针将橡胶筒内部的密封塑料隔片捅破，然后将引流针底部两侧的排液口推入至药剂槽的内部，此时药液槽内部的液体可通过两个进液口与排液口流入至药剂槽的内部，然后通过用手将配药袋进行固定并向上推动挤压框，挤压框上升达到将药液槽内部的液体向上挤压的效果，可达到将药液槽内的液体加快推入至药剂槽内部的效果，同时通过挤压框的挤压，可达到避免药液槽内部的液体残留在底部，从而导致药液浪费的情况发生，此结构不仅可达到快速配药的效果，同时减少了空针消耗，减少针刺伤。

[0011] （2）该便利性安全配药装置，通过设置弧形插板，使挤压框上升带动弧形插板上升，弧形插板上升至顶部时可通过活动口插入至限位槽的内部，并通过弧形插板的上升将限位杆推动，限位杆移动使弹簧收缩，当限位口移动至限位槽内部后，弹簧可通过弹力将限位杆推出，并通过限位口对弧形插板进行限位固定，此时挤压框固定在配药袋表面的顶部并通过挤压对连个进液口进行封闭，达到了避免药剂槽内部的药液回流的效果。

附图说明

[0012] 图1为本实用新型一种便利性安全配药装置的结构示意图；

图2为本实用新型配药袋和限位板结构的剖视图；

图3为本实用新型图2中A处的局部放大图；

图4为本实用新型挤压框和弧形插板结构的俯视图；

图5为本实用新型橡胶筒和密封塑料隔片结构的俯视图；

图6为本实用新型限位筒、橡胶密封片和引流针结构的俯视图；

图7为本实用新型引流针结构的剖视图；

图8为本实用新型弧形插板和限位口结构的侧视图。

[0013] 图中：1、配药袋；2、限位板；3、药液槽；4、药剂槽；5、限位筒；6、橡胶密封片；7、引流针；8、橡胶筒；9、密封塑料隔片；10、挤压框；11、限位槽；12、弹簧；13、限位杆；14、活动口；15、弧形插板；16、挂绳；17、进液口；18、排液口；19、限位口。

具体实施方式

[0014] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0015] 请参阅说明书附图1-8，本实用新型提供以下技术方案：一种便利性安全配药装置，包括配药袋1，配药袋1的顶部固定连接有限位板2，限位板2的顶部固定连接有挂绳16，限位板2内部的上方开设有药液槽3，限位板2内部的下方开设有药剂槽4，限位板2的顶部固定连接有限位筒5，限位筒5的底端依次贯穿限位板2和配药袋1并延伸至药液槽3的内部，限位筒5的内壁固定连接有橡胶密封片6，橡胶密封片6具有弹性，可在引流针7下降时伸展，橡胶密封片6的顶部通过开设开口固定连接有引流针7，引流针7的表面包裹有密封橡胶圈，可通过与橡胶筒8接触达到对橡胶筒8进行密封的效果，药液槽3内腔的顶部通过开设开口固定连接有橡胶筒8，橡胶筒8的内壁固定连接有密封塑料隔片9，引流针7可通过将密封塑料隔片9戳破，达到将引流针7的底端送入药剂槽4内部的效果。

[0016] 进一步的，为了达到将药液槽3内部的药液引入药剂槽4的效果，引流针7两侧的上方均开设有进液口17，引流针7两侧的下方均开设有排液口18。

[0017] 其中，为了达到便于将药液槽3内部的药液全部送入药剂槽4内部的效果，配药袋1的表面滑动连接有挤压框10。

[0018] 进一步的，为了达到在药液全部进入药剂槽4内后对引流针7进行密封的效果，限位板2内部的两侧均开设有限位槽11，限位槽11内腔靠近引流针7的一侧固定连接有弹簧12，两个弹簧12相背的一端均固定连接有限位杆13，挤压框10的顶部固定连接有弧形插板15，弧形插板15的顶部为弧形，限位槽11内腔的顶部与底部均开设有与弧形插板15相配合使用的活动口14，弧形插板15的一侧开设有与限位杆13相配合使用的限位口19。

[0019] 同时本说明书中未作详细描述的内容均属于本领域技术人员公知的现有技术。

[0020] 使用时，通过将引流针7向下压动，使引流针7将橡胶筒8内部的密封塑料隔片9捅破，然后将引流针7底部两侧的排液口18推入至药剂槽4的内部，此时药液槽3内部的液体可通过两个进液口17与排液口18流入至药剂槽4的内部，然后通过用手将配药袋1进行固定并向上推动挤压框10，挤压框10上升达到将药液槽3内部的液体向上挤压的效果，可达到将药液槽3内的液体加快推入至药剂槽4内部的效果，同时通过挤压框10的挤压，可达到避免药液槽3内部的液体残留在底部，从而导致药液浪费的情况发生，并且挤压框10上升带动弧形插板15上升，弧形插板15上升至顶部时可通过活动口14插入至限位槽11的内部，并通过弧形插板15的上升将限位杆13推动，限位杆13移动使弹簧12收缩，当限位口19移动至限位槽11内部后，弹簧12可通过弹力将限位杆13推出，并通过限位口19对弧形插板15进行限位固定，此时挤压框10固定在配药袋1表面的顶部并通过挤压对连个进液口17进行封闭，达到了避免药剂槽4内部的药液回流的效果。

[0021] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。