一种体外诊断试剂混合设备

技术领域

[0001] 本实用新型涉及体外诊断试剂用设备技术领域，具体涉及一种体外诊断试剂混合设备。

背景技术

[0002] 体外诊断试剂和器械均属于医疗器械，在我国，体外诊断试剂是指：可单独使用或与仪器、器具、设备或系统组合使用，在疾病的预防、诊断、治疗监测、预后观察、健康状态评价以及遗传性疾病的预测过程中，用于对人体样本各种体液、细胞、组织样本等进行体外检测的试剂、试剂盒、校准品、质控品等。

[0003] 现有的体外诊断试剂，内部试剂种类多会在长时间存储下出现内部成分沉淀。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种体外诊断试剂混合设备，以解决上述背景技术中提出的现有的体外诊断试剂，内部试剂种类多会在长时间存储下出现内部成分沉淀的问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种体外诊断试剂混合设备，包括外箱体、放置转筒、放置盒和试剂管本体，所述外箱体的顶部连接设置有箱盖，所述箱盖的右端与外箱体顶部的右端活动连接设置，所述外箱体的内部连接设置有放置转筒，所述放置转筒的一端连接设置有连接转杆，所述连接转杆的一端安装有旋转电机，所述旋转电机设置于外箱体外部的右侧位置，所述放置转筒的内部连接设置有放置盒，所述放置盒的内部连接设置有若干试剂管本体，所述箱盖一端的内部连接设置有连接锁环，所述连接锁环与外箱体顶部的左端固定连接设置。

[0006] 优选的，所述放置转筒内部顶部的两侧连接设置有固定槽，所述固定槽设置于固定杆的一侧位置。

[0007] 优选的，所述放置盒顶部两端的内部皆连接设置有第一腔体，所述第一腔体的内部活动连接有滑动拨杆，所述滑动拨杆的一侧固定连接有固定杆。

[0008] 优选的，所述放置盒顶部的内部连接设置有若干第二腔体，所述第二腔体具体设置于靠近试剂管本体的两侧位置，所述第二腔体的内部活动连接有滑块。

[0009] 优选的，所述滑动拨杆底部的内部连接设置有滑杆，所述滑杆固定设置于第一腔体内部的底部位置。

[0010] 优选的，所述滑杆的外部连接设置有第一弹簧，所述第一弹簧的左端与滑动拨杆固定连接，所述第一弹簧的右端与第一腔体内部的右侧固定连接设置。

[0011] 优选的，所述第二腔体的一侧固定连接有固定夹持件，所述第二腔体内部的顶部和底部皆连接设置有滑槽，所述滑块的另一侧连接设置有第二弹簧。

[0012] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

（1）该种体外诊断试剂混合设备，通过在箱盖、放置转筒、连接转杆、旋转电机和连接锁环等配件，放置转筒可通过连接转杆和旋转电机的作用带动内部的放置盒以及试剂管本体进行旋转，有利于试剂管本体得到充分的混合，且箱盖配合连接锁环和锁件物进行固定，实现外箱体内部封闭状态，有利于外箱体整体的携带方便性；

（2）该种体外诊断试剂混合设备，通过在固定槽、滑动拨杆、固定杆、滑杆和第一弹簧等配件，利用滑动拨杆和滑杆滑动连接的作用实现调动固定杆脱离固定槽的固定控制，则满足放置盒整体拆离放置转筒内部，满足放置盒以及试剂管本体的拿取更换工作，则放置转筒与放置盒为固定状态时会有利于放置盒以及试剂管本体整体在外箱体内部进行旋转工作；

（3）该种体外诊断试剂混合设备，通过在滑块、固定夹持件、滑槽和第二弹簧等配件，利用滑块、滑槽和第二弹簧的作用实现带动固定夹持件在第二腔体、试剂管本体两侧位置以及放置盒内部范围内进行对两个固定夹持件之间的距离进行自动调节，则两个固定夹持件对试剂管本体进行自动夹持固定也便于后期对试剂管本体直接的拿取和放置的工作。

附图说明

[0013] 图1为本实用新型一种体外诊断试剂混合设备的正视结构示意图；

图2为本实用新型一种体外诊断试剂混合设备的俯视结构示意图；

图3为本实用新型一种体外诊断试剂混合设备的放置盒与放置转筒固定处内部结构示意图；

图4为本实用新型一种体外诊断试剂混合设备的固定夹持件与试剂管本体连接结构示意图。

[0014] 图中：1、外箱体；2、箱盖；3、放置转筒；301、固定槽；4、连接转杆；5、旋转电机；6、放置盒；7、试剂管本体；8、连接锁环；9、第一腔体；901、滑动拨杆；902、固定杆；903、滑杆；904、第一弹簧；10、第二腔体；1001、滑块；1002、固定夹持件；1003、滑槽；1004、第二弹簧。

具体实施方式

[0015] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0016] 请参阅图1-4，本实用新型提供的一种实施例：一种体外诊断试剂混合设备，包括外箱体1、放置转筒3、放置盒6和试剂管本体7，外箱体1的顶部连接设置有箱盖2，箱盖2的右端与外箱体1顶部的右端活动连接设置。

外箱体1的内部连接设置有放置转筒3，放置转筒3内部顶部的两侧连接设置有固定槽301，固定槽301设置于固定杆902的一侧位置，固定槽301与固定杆902接触则实现对放置盒6固定。

放置转筒3的一端连接设置有连接转杆4，连接转杆4的一端安装有旋转电机5，旋转电机5设置于外箱体1外部的右侧位置。

放置转筒3的内部连接设置有放置盒6，放置盒6顶部两端的内部皆连接设置有第一腔体9。

第一腔体9的内部活动连接有滑动拨杆901，滑动拨杆901的一侧固定连接有固定杆902，滑动拨杆901在第一腔体9内部滑动可带动固定杆902进行左右滑动的工作。

放置盒6的内部连接设置有若干试剂管本体7，箱盖2一端的内部连接设置有连接锁环8，连接锁环8与外箱体1顶部的左端固定连接设置。

放置盒6顶部的内部连接设置有若干第二腔体10，第二腔体10的一侧固定连接有固定夹持件1002，第二腔体10内部的顶部和底部皆连接设置有滑槽1003，滑块1001的另一侧连接设置有第二弹簧1004，第二弹簧1004的弹性可助于固定夹持件1002自动对试剂管本体7进行夹持的工作。

第二腔体10具体设置于靠近试剂管本体7的两侧位置，第二腔体10的内部活动连接有滑块1001。

滑动拨杆901底部的内部连接设置有滑杆903，滑杆903固定设置于第一腔体9内部的底部位置。

滑杆903的外部连接设置有第一弹簧904，第一弹簧904的左端与滑动拨杆901固定连接，第一弹簧904的右端与第一腔体9内部的右侧固定连接设置，第一弹簧904的回弹性可助于滑动拨杆901和固定杆902插入固定槽301内部进行固定。

[0017] 本申请实施例在使用时：试剂管本体7直接放置在放置盒6内部以及两个固定夹持件1002之间位置，则固定夹持件1002可自动对试剂管本体7两侧进行夹持固定，放置转筒3可通过连接转杆4和旋转电机5的作用带动内部的放置盒6以及试剂管本体7进行旋转，有利于试剂管本体7得到充分的混合，利用滑动拨杆901和滑杆903滑动连接的作用实现调动固定杆902脱离固定槽301的固定控制，则满足放置盒6整体拆离放置转筒3内部，满足放置盒6以及试剂管本体7的拿取更换工作。