一种心脏外科用术后护理装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及心脏外科技术领域，具体涉及一种心脏外科用术后护理装置。

背景技术

[0002] 心脏外科是外科领域个分支中较年轻的一个学科，主要是以手术治疗心脏病，如心脏搭桥术、先天性心脏病手术、瓣膜置换术等，心脏外科在护理时普遍需要对患者的呼吸道进行处理，以协助排痰和锻炼肺部等功能，而在护理时需要使用术后护理装置。

[0003] 现今市场上的术后护理装置种类繁多，基本可以满足使用需求，但是依然存在一定的问题，具体问题有以下几点：首先，术后护理装置在呼吸道处理时难以实现按压杆下移长度的调节功能，从而缩小了心脏外科用术后护理装置的使用范围；其次，术后护理装置在放置后不够稳固，从而很容易导致术后护理装置使用时发生倾倒现象；再次，术后护理装置在使用时很少设置患者的按摩功能，从而减少了术后护理装置的功能性。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的是提供一种心脏外科用术后护理装置，以解决上述背景技术中提出术后护理装置在使用时难以实现按压杆下移长度的调节功能，放置后不够稳固，以及不易实现对患者按摩功能的问题。

[0005] 为解决上述技术问题，本实用新型提供一种心脏外科用术后护理装置，其包括装置壳体和侧撑杆，装置壳体的两侧皆设置有侧撑杆，且侧撑杆的一端延伸至装置壳体的内部，装置壳体顶部的两端皆螺纹连接有锁紧螺栓，且锁紧螺栓的底端与侧撑杆的表面螺纹紧固连接，装置壳体的下方设置有压板，且压板的表面设置有调节组件；侧撑杆一侧的外壁上设置有按摩组件，且侧撑杆的底端安装有固定组件。

[0006] 进一步地，压板的底端开设有燕尾滑槽，且燕尾滑槽的内部滑动连接有燕尾滑块，并且燕尾滑块通过固定螺栓与燕尾滑槽的表面螺纹紧固连接，同时燕尾滑块的表面安装有按压头。

[0007] 进一步地，调节组件是由按压杆、螺纹齿牙、限位螺母以及复位弹簧组成，按压杆固定连接在压板的表面，且按压杆的顶端贯穿装置壳体并设置有螺纹齿牙。

[0008] 进一步地，螺纹齿牙的表面螺纹连接有限位螺母，压板表面的两端皆固定有复位弹簧，且复位弹簧的顶端与装置壳体的表面固定连接。

[0009] 进一步地，固定组件由固定螺杆、收容槽以及固定吸盘构成，侧撑杆的底部开设有收容槽，且收容槽的内部设置有固定吸盘，收容槽的上方设置有固定螺杆，且固定螺杆的底端贯穿侧撑杆并与固定吸盘的表面转动连接，并且侧撑杆与固定螺杆相互螺纹配合。

[0010] 进一步地，按摩组件包括双头电机、直角转向器、轴杆以及按摩头，侧撑杆的表面皆安装有控制开关，侧撑杆一侧的外壁上镶嵌有电机盒，且电机盒的内部固定有双头电机，并且双头电机与控制开关相互电性连接。

[0011] 进一步地，双头电机的输出端皆通过联轴器安装直角转向器，且直角转向器的另一端固定连接有轴杆，并且轴杆的一端延伸至电机盒的外部并固定有按摩头。

[0012] 本实用新型的有益效果为：该心脏外科用术后护理装置不仅实现了按压杆下移长度的调节功能，增加了术后护理装置放置后的稳固性，而且实现了术后护理装置对患者的按摩功能。其通过设置有调节组件，旋转限位螺母，使其沿螺纹齿牙运动，实现了按压杆下移长度的调节功能，随后通过拉动侧撑杆,侧撑杆沿装置壳体运动至合适的位置处后反向旋转锁紧螺栓进行固定，随后通过移动按压头，按压头在燕尾滑块和燕尾滑槽的滑动配合下运动至合适的位置处后现在固定螺栓固定，从而扩大了术后护理装置的使用范围。

[0013] 同时，通过设置有固定组件，旋转固定螺杆，固定螺杆在侧撑杆的螺纹配合下带动固定吸盘脱离出收容槽的内部，随后固定吸盘与固定面紧固，增加了术后护理装置放置后的稳固性，从而避免了术后护理装置使用时发生倾倒现象；通过设置有按摩组件，将装置外接电源，通过操作控制开关，使其控制电机盒内部的双头电机工作，双头电机在联轴器与直角转向器的配合作用下带动轴杆转动，致使轴杆带动按摩头转动，实现了术后护理装置对患者的按摩功能，从而增加了术后护理装置的功能性。

附图说明

[0014] 图1示意性地给出了心脏外科用术后护理装置的结构示意图。

[0015] 图2示意性地给出了心脏外科用术后护理装置的主视结构示意图。

[0016] 图3示意性地给出了心脏外科用术后护理装置的剖视结构示意图。

[0017] 图4示意性地给出了心脏外科用术后护理装置的按摩组件放大结构示意图。

[0018] 其中：1、装置壳体；11、锁紧螺栓；2、侧撑杆；3、压板；31、按压头；32、燕尾滑槽；33、燕尾滑块；34、固定螺栓；4、调节组件；41、按压杆；42、螺纹齿牙；43、限位螺母；44、复位弹簧；5、固定组件；51、固定螺杆；52、收容槽；53、固定吸盘；6、按摩组件；61、控制开关；62、电机盒；63、双头电机；64、直角转向器；65、轴杆；66、按摩头。

具体实施方式

[0019] 下面将接合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一种实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型的保护范围。

[0020] 为使本申请的目的、技术方案和优点更加清楚，以下接合附图及具体实施例，对本申请作进一步地详细说明。且为了简单起见，以下内容省略本领域技术人员所知晓的技术常识。

[0021] 如图1所示，心脏外科用术后护理装置的结构如图1以及图2所示，包括装置壳体1和侧撑杆2，装置壳体1的两侧皆设置有侧撑杆2，且侧撑杆2的一端延伸至装置壳体1的内部，装置壳体1顶部的两端皆螺纹连接有锁紧螺栓11，且锁紧螺栓11的底端与侧撑杆2的表面螺纹紧固连接.

在装置壳体1的下方设置有压板3，压板3的底端开设有燕尾滑槽32，且燕尾滑槽32的内部滑动连接有燕尾滑块33，并且燕尾滑块33通过固定螺栓34与燕尾滑槽32的表面螺纹紧固连接，同时燕尾滑块33的表面安装有按压头31。

[0022] 如图2所示，压板3的表面设置有调节组件4，调节组件4是由按压杆41、螺纹齿牙42、限位螺母43以及复位弹簧44组成，按压杆41固定连接在压板3的表面，且按压杆41的顶端贯穿装置壳体1并设置有螺纹齿牙42，螺纹齿牙42的表面螺纹连接有限位螺母43，压板3表面的两端皆固定有复位弹簧44，且复位弹簧44的顶端与装置壳体1的表面固定连接。

[0023] 在具体实施中，通过旋转限位螺母43，使其沿螺纹齿牙42运动，以实现按压杆41下移长度的调节功能，随后通过拉动侧撑杆2,侧撑杆2沿装置壳体1运动至合适的位置处后反向旋转锁紧螺栓11进行固定，随后通过移动按压头31，按压头31在燕尾滑块33和燕尾滑槽32的滑动配合下运动至合适的位置处后现在固定螺栓34固定，从而扩大了术后护理装置的使用范围。

[0024] 参见图4，侧撑杆2一侧的外壁上设置有按摩组件6，按摩组件6是由控制开关61、电机盒62、双头电机63、直角转向器64、轴杆65以及按摩头66组成，侧撑杆2的表面皆安装有控制开关61，侧撑杆2一侧的外壁上镶嵌有电机盒62，且电机盒62的内部固定有双头电机63。

[0025] 并且双头电机63与控制开关61相互电性连接，双头电机63的输出端皆通过联轴器安装有直角转向器64，该直角转向器64可以将水平方向的转动转换成垂直方向的转动，直角转向器64的另一端固定连接有轴杆65，并且轴杆65的一端延伸至电机盒62的外部并固定有按摩头66。

[0026] 在实际操作中，通过按摩组件6进行按摩，按摩组件6实施时，将装置外接电源，通过操作控制开关61，使其控制电机盒62内部的双头电机63工作，双头电机63在联轴器与直角转向器64的配合作用下带动轴杆65转动，致使轴杆65带动按摩头66转动，以实现术后护理装置对患者的按摩功能，从而增加了术后护理装置的功能性。

[0027] 根据本申请的一种实施方式，参见图4，侧撑杆2的底端安装有固定组件5，固定组件5由固定螺杆51、收容槽52以及固定吸盘53构成，侧撑杆2的底部开设有收容槽52，且收容槽52的内部设置有固定吸盘53，收容槽52的上方设置有固定螺杆51，且固定螺杆51的底端贯穿侧撑杆2并与固定吸盘53的表面转动连接，并且侧撑杆2与固定螺杆51相互螺纹配合。

[0028] 在具体实施中，通过旋转固定螺杆51，固定螺杆51再侧撑杆2的螺纹配合下带动固定吸盘53脱离出收容槽52的内部，随后固定吸盘53与固定面紧固，以增加术后护理装置放置后的稳固性，从而避免了术后护理装置使用时发生倾倒现象。

[0029] 本申请设计使用时，首先根据患者需要通过调节组件4对装置进行调节，调节时通过旋转限位螺母43，使其沿螺纹齿牙42运动，以实现按压杆41下移长度的调节功能，随后通过拉动侧撑杆2，侧撑杆2沿装置壳体1运动至合适的位置处后反向旋转锁紧螺栓11进行固定，随后通过移动按压头31，按压头31在燕尾滑块33和燕尾滑槽32的滑动配合下运动至合适的位置处后现在固定螺栓34固定，从而扩大了术后护理装置的使用范围。

[0030] 调节完成后通过固定组件5增加装置放置时的稳固性，固定组件5实施时，通过旋转固定螺杆51，固定螺杆51再侧撑杆2的螺纹配合下带动固定吸盘53脱离出收容槽52的内部，随后固定吸盘53与固定面紧固，以增加术后护理装置放置后的稳固性，从而避免了术后护理装置使用时发生倾倒现象。

[0031] 随后通过按压按压杆41，按压杆41带动压板3下移，从而使得压板3带动按压头31对患者进行按压，一次按压后压板3会在复位弹簧44的作用下进行复位，之后术后护理装置使用时，通过按摩组件6进行按摩，按摩组件6实施时，将装置外接电源，通过操作控制开关61，使其控制电机盒62内部的双头电机63工作，双头电机63在联轴器与直角转向器64的配合作用下带动轴杆65转动，致使轴杆65带动按摩头66转动，以实现术后护理装置对患者的按摩功能，从而增加了术后护理装置的功能性，最终完成术后护理装置的使用工作。

[0032] 在以上描述中，对“一个实施例”、“实施例”、“一个示例”、“示例”等等的引用表明如此描述的实施例或示例可以包括特定特征、结构、特性、性质、元素或限度，但并非每个实施例或示例都必然包括特定特征、结构、特性、性质、元素或限度。另外，重复使用短语“根据本申请的一个实施例”虽然有可能是指代相同实施例，但并非必然指代相同的实施例。

[0033] 对所公开的实施例的上述说明，是本领域专业技术人员能够实现或使用本实用新型。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将使显而易见的，本文所定义的一般原理可以在不脱离实用新型的精神或范围的情况下，在其他实施例中实现。因此，本实用新型将不会被限制与本文所示的这些实施例，而是要符合与本文所公开的原理和新颖性特点相一致的最宽的范围。