| 请按照“注意事项”正确填写本表各栏 |  |
| --- | --- |
| 专 专 利 或 申 请 利 | 申请号或专利号 2021223740167 |
|  | 发明创造名称 一种血液体外诊断装置 |
|  | 申请人或专利权人（*应当填写第一署名申请人）四川天优科技有限公司 |
| 陈述事项：关于费用的意见陈述请使用意见陈述书（关于费用） 以下选项只能选择一项 针对国家知识产权局于2022年03月08日发出的第一次审查意见通知书（发文序号2022030301484780）陈述意见。 针对国家知识产权局于 年 月 日发出的 通知书（发文序号 ）补充陈述意见。 主动提出修改（根据专利法实施细则第51条第1款、第2款的规定）。 其他事宜。 |  |
| 陈述的意见： |  |

尊敬的审查员老师： 首先非常感谢您对本申请的认真审查。申请人仔细地研究了您对本案的审查意见，针对该审查意见所指出的问题，现陈述如下： 原始记载文件中记载了“检测器6两侧的盖体4上均设置有紫外线杀菌灯7，开启紫外线杀菌灯7将血液样本进行杀菌消毒......盖体4底部的两端均设置有电动推杆8，且电动推杆8的输出端均通过转动轴与反光板5转动连接，通过电动推杆8的伸缩可对反光板5的倾斜角度进行调节”，然而，首先，由于紫外线的穿射力有限，尤其是在液体中消弱很快，无法实现对血液样本的杀菌消毒；其次，本申请没有公开电动推杆具体如何在盖体4底部设置、也没有公开反光板5另一端如何与盖体4连接，导致本领域技术人员不清楚如何通过电动推杆8的伸缩实现反光板5的倾斜角调节。 审查员在本次审查意见通知书指出的技术手段是含糊不清，根据说明书记载的内容无法实现，附图中也缺少实施该设想的具体产品结构，使得说明书及附图所记载的内容不能构成一个完整的技术方案，因而不符合专利法第二十六条第三款的规定。 对于审查员提出的问题，申请人认为紫外线杀菌灯7的设置主要用于对诊断装置主体1内部环境进行消毒杀菌，在进行血液外部诊断检测之前开启进行消杀，可以避免细菌对待诊断的血液样本产生污染，不容易对诊断结果造成影响，其次，盖体4底部开设凹槽，凹槽内设有转动轴，电动推杆8的顶端与转动轴连接，反光板5上方的盖体4上均通过支架设有转动轴，反光板5顶部的一端均与转动轴转动连接，因此电动推杆8伸长或缩短时可推动反光板5绕转动轴进行旋转，进而实现反光板5的倾斜角调节。 基于上述理由，本申请人认为本申请书的说明书对于本领域技术人员来说，其技术手段是清楚的，根据本说明书记载的内容是可以实现的，此外本申请附图也不缺少实施本专利的具体产品结构，因此本说明书及附图是一个完整的技术方案，符合专利法第二十六条第三款规定。 申请人希望，上述说明能够有助于澄清审查员所指出的问题。如有不妥或欠周之处，敬请指正，申请人愿意以最大的诚意积极配合审查员的工作，以加快审查进程。 最后，申请人对审查员认真细致的工作再次表示由衷的感谢。

| 附件清单 已备案的证明文件备案编号： 。 |  |
| --- | --- |
| 当事人或专利代理机构签字或者盖章 成都天汇致远知识产权代理事务所（普通合伙） | 国家知识产权局处理意见 |
| 2022年03月18日 | 年 月 日 |