辅助无托槽隐形矫治器牵引埋伏牙装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及牙齿矫正技术领域，具体为辅助无托槽隐形矫治器牵引埋伏牙装置。

背景技术

[0002] 无托槽隐形矫治器是一种计算机辅助设计和制作的透明弹性材料活动矫正装置，它是一序列连续的矫治装置，通过不断的小范围牙移动达到牙齿的矫治目的，该矫治器不仅可以控制矫治力的大小，而且可以控制矫治力作用的时间，不同的阶段仅某些牙齿可以移动，而另外的牙齿作为支抗，从而完成牙齿的矫正，埋伏牙是指牙齿萌出期已过而仍在颌骨组织中未能萌出的牙齿，一旦出现埋伏牙有埋伏阻生的现象时，就需要进行牵引矫正治疗。

[0003] 传统的牵引治疗大多需要在金属机构等来在牙齿表面来支撑，再对埋伏牙作做牵引等，由于牵引治疗需要长期的进行再加至传统的牵引装置在安装后，不便佩戴无托槽隐形矫治器，从而导致埋伏牙牵引和普通的牙齿矫正无法同时进行，为了改善现有技术不足，因此急需一种能够辅助无托槽隐形矫治器牵引埋伏牙装置。

实用新型内容

[0004] 针对现有技术的不足，本实用新型提供了辅助无托槽隐形矫治器牵引埋伏牙装置，解决了传统牵引埋伏牙装置无法与无托槽隐形矫治器同时佩戴，而导致埋伏牙牵引和牙齿矫正无法同时进行的问题。

[0005] 为实现以上目的，本实用新型通过以下技术方案予以实现：辅助无托槽隐形矫治器牵引埋伏牙装置，包括链接杆，所述链接杆设置有两个，两个所述链接杆之间固定连接有横杆，所述横杆的中部曲卷设置有牵引环，所述牵引环的表面缠绕结扎有牵引丝。

[0006] 优选的，所述牵引丝的底部设置有树脂球。

[0007] 有益效果

本实用新型提供了辅助无托槽隐形矫治器牵引埋伏牙装置。与现有的技术相比具备以下有益效果：

（1）该辅助无托槽隐形矫治器牵引埋伏牙装置，通过使用粘接剂将链接杆部分粘接在埋伏牙两侧邻牙邻面上，使得本装置能够处于两个邻齿之间来对埋伏牙进行牵引，通过将装置设置于两个邻牙之间的间隙内，不但能够便于无托槽隐形矫治器就位或继续更换，而且牵引埋伏牙和其他牙齿调整也可同步进行，同时通过将装置设置于两个邻牙之间的间隙内，还能够避免使用人员在长期不戴隐形矫治器的情况下，埋伏牙邻边的牙齿会有移动，致使埋伏牙萌出间隙缺失的问题。

[0008] （2）该辅助无托槽隐形矫治器牵引埋伏牙装置，通过牵引引导埋伏牙向无托槽隐形矫治器假牙空泡中移动，能够减小或避免唇向或舌向分力，导致埋伏牙偏离假牙空泡的位置。

[0009] （3）该辅助无托槽隐形矫治器牵引埋伏牙装置，通过在牵引丝的末端放置的树脂球，不但能够不会影响矫治器就位佩戴，而且依靠树脂球本体光滑的圆弧表面，还能够在舌头与牵引丝缠绕在牵引环表面的部分产生间隔，进而能够避患者吞咽时，易被牵引丝缠绕的部分划伤舌体的问题。

[0010] （4）该辅助无托槽隐形矫治器牵引埋伏牙装置，可由医生操作，给埋伏牙加持续力，无需患者自行更换牵引丝，也使医生不用担心患者不配合。

附图说明

[0011] 图1为本实用新型辅助无托槽隐形矫治器牵引埋伏牙装置的外部结构示意图；

图2为本实用新型的横杆、牵引丝和树脂球结构的侧视图。

[0012] 图中：1、链接杆；2、横杆；3、牵引环；4、牵引丝；5、树脂球。

具体实施方式

[0013] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0014] 请参阅说明书附图1-2，本实用新型提供以下技术方案：辅助无托槽隐形矫治器牵引埋伏牙装置，包括链接杆1，链接杆1设置有两个，两个链接杆1之间固定连接有横杆2，横杆2能够维持埋伏牙萌出间隙，防止两侧邻牙往间隙处移动，横杆2的中部曲卷设置有牵引环3，牵引环3的表面缠绕结扎有牵引丝4，牵引环3半圆设计可以避免牵引圈或丝在横杆2上左右活动，影响牵引力量及方向。

[0015] 进一步的，为了避免牵引丝4缠绕的部分会有划伤舌体的隐患，牵引丝4的底部设置有树脂球5，树脂球5其外形为球形，且较为光滑。

[0016] 同时本说明书中未作详细描述的内容均属于本领域技术人员公知的现有技术。

[0017] 使用时，医护人员首先需要先两个链接杆1分别与埋伏牙两侧邻牙的邻面相贴，然后再对链接杆1与邻牙邻面之间的夹缝涂膜粘接剂，通过涂抹粘接剂来使两个链接杆1相背的一侧分别与两个邻牙的邻面固定连接，然后再将通过将牵引丝4的一端缠绕结扎使其与埋伏牙形成固定（牵引丝4与埋伏牙的连接方式有很多，不限于单通过缠绕结扎的方式进行固定），随后再将牵引丝4的另一端缠绕并结扎在牵引环3的表面，通过将埋伏牙上的牵引丝4结扎在牵引环上，不但能够对埋伏牙施加拉力，来对其进行牵引，而且还可以避免牵引丝4在横杆2上左右活动，影响牵引力量及方向，最后再使用粘结剂等将树脂球5固定连接在牵引丝4的正下方，通过在牵引丝4正下方设置树脂球5，能够在舌头与牵引丝4缠绕在牵引环3表面的部分产生间隔，进而能够避患者吞咽时易被牵引丝4缠绕的部分划伤舌体的问题。

[0018] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。