一种心脏微创手术脉插管钳

技术领域

[0001] 在心脏手术中会用到较多的插管，如升主动脉插管、上下腔静脉插管、右心插管、左心插管、心肌保护液灌注插管等。在建立体外循环的时候，通过上下腔插管将静脉血引流到体外循环机内，通过升主动脉插管将动脉血输回患者体内，左心插管是这些插管中的一种。左心插管按照放置的部位可以分为左房插管和左室插管，它的作用主要有以下三点：第一、左心减压。在体外循环的过程中，心脏有跳动时，通过左心引流管可以减少左心内的压力，避免左室膨胀造成损害。插管操作属于深部操作，又由于微创手术，创口较小，因此对插管嵌的要求较高。现插管钳为类似剪刀结构，如图1所示，其操作性、和视野度均相对较弱，且操作时，需要继续夹持，在操作使用时，夹持力的变动，会存在堵塞或脱落等潜在风险。

实用新型内容

[0002] 本实用新型的目的是提供一种心脏微创手术脉插管钳，以解决上述提到的问题。

[0003] 为解决上述技术问题，本实用新型提供一种心脏微创手术脉插管钳，其包括单根钳柄，钳柄的一端向一侧弯折设置有一夹持部，通过夹持部对插管进行夹持，夹持部的夹持开口可调；在靠近钳柄的另一端设置有一握指结构，并在钳柄上、位于握指结构的部位设置有一用于调节夹持部的调节件，钳柄上还设置有与调节件相配合、用于限定调节件调节的定位结构。

[0004] 进一步地，夹持部包括对向设置的一对弯弧件，插管夹持在一对弯弧件之间的空间内。

[0005] 进一步地，弯弧件的端头设置有一圆滑的凸起部，在弯弧件的内侧还设置有光滑的凹凸纹。

[0006] 进一步地，钳柄的端部安装转轴，一对弯弧件中的其中一个弯弧件与转轴固接，另一个弯弧件与转轴套接，在转轴上还安装有回位弹簧；钳柄的端部设置一对安装凸，转轴的两端分别通过轴承与一对安装凸连接。

[0007] 进一步地，钳柄的端部安装有一套筒，一对弯弧件的一端分别连接有活动件，且两个活动件的自由端相接，并位于套筒内，活动件与弯弧件连接处位于套筒外，并与套筒之间间隔有间距，在两个活动件之间还设置有一压缩弹簧。

[0008] 进一步地，调节件包括缠绕在转轴上的牵拉绳。

[0009] 进一步地，调节件包括与活动件自由端相连接的牵拉绳。

[0010] 进一步地，钳柄的内部设有一通道，钳柄上、位于握指结构处设有一开槽，牵拉绳的一端穿过通道并与位于开槽外侧的活动块连接，活动块的宽度大于开槽的宽度。

[0011] 进一步地，活动块由一对圆盘与连接在一对圆盘之间的连杆组成，呈哑铃状；一对圆盘分别位于开槽的内、外侧。

[0012] 进一步地，定位结构包括若干个间隔排列设置在开槽一侧的定位槽，定位槽的内侧设置有卡接部，连杆的一侧设置有与卡接部相配合的对接部。

[0013] 本实用新型的有益效果为：该心脏微创手术脉插管钳能够提供较佳的手术操作视野，利于微创深部操作，并且结构新颖，夹持调节简单便捷。

附图说明

[0014] 图1示意性地给出了现有技术的脉插管钳的结构示意图。

[0015] 图2示意性地给出了该心脏微创手术脉插管钳的结构示意图。

[0016] 图3示意性地给出了实施例三中该心脏微创手术脉插管钳的夹持部的一种设计示意图。

[0017] 图4示意性地给出了实施例四中该心脏微创手术脉插管钳的夹持部的一种设计示意图。

[0018] 图5示意性地给出了心脏微创手术脉插管钳的调节件的示意图。

[0019] 图6示意性地给出了心脏微创手术脉插管钳的定位结构的示意图。

[0020] 其中：1、钳柄；2、夹持部；3、握指结构；4、弯弧件；41、凸起部；42、凹凸纹；5、转轴；6、扭力回位弹簧；7、牵拉绳；8、开槽；9、活动块；91、圆盘；92、对接部；10、连杆；11、通道；12、定位槽；121、卡接部；13、指环；14、安装凸；15、凹环；16、套筒；17、活动件；18、压缩弹簧。

具体实施方式

[0021] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一种实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型的保护范围。

[0022] 为使本申请的目的、技术方案和优点更加清楚，以下结合附图及具体实施例，对本申请作进一步地详细说明，且为了简单起见，以下内容省略了本领域技术人员所知晓的技术常识。

[0023] 实施例一

根据本申请的一种实施方式，给出了一种心脏微创手术脉插管钳，如图1和图2所示，该心脏微创手术脉插管钳包括单根钳柄1，钳柄1的一端向一侧弯折设置有一夹持部2，通过夹持部2对脉插管进行夹持。

[0024] 且夹持部2的夹持开口可调，在靠近钳柄1的另一端设置有一握指结构3，并在钳柄1上、位于握指结构3的部位设置有一调节件，可通过调节部调节夹持部2的开口大小，进而完成对脉插管的夹持。

[0025] 其采用单根钳柄1的方式，且夹持部2弯折于钳柄1，在实际操作中，相较于现有技术，既便于心脏微创手术的小切口的深度插管操作，减小影响，又可暴露更多的视野，便于实施操作，提高效率与准确性。同时，调节件位于握指结构3的部位，在操作时，便于直接调节夹持部2的夹持开口。

[0026] 该心脏微创手术脉插管钳的钳柄1上还设置有一定位结构，其定位结构与调节件相配合，用于限定调节件的调节，进而实现对夹持部2开口度的限定。当通过夹持部2对脉插管夹持到位后，可通过定位结构限定调节部的进一步调节，进而实现对夹持部2开口角度的限定，此时，只需操作移动该单根钳柄1即可，提高手术效率；且避免在操作中，夹持部2开口角度变动影响的问题。

[0027] 实施例二

根据本申请的一种实施方式，令夹持部2包括对向设置的一对弯弧件4，插管夹持在一对弯弧件4之间的空间内。其将夹持部2设置为弯弧件4的形式，在夹持脉插管时，提高夹持效率，避免夹持损伤。

[0028] 并且，还可在弯弧件4的端头设置有一圆滑的凸起部41，在夹持中，通过对凸起部41的设置，使得弯弧件4的端头处对插管有一个略大的向内侧的作用力，提高对插管夹持固定效率。

[0029] 同时，在弯弧件4的内侧还设置有光滑的凹凸纹42，采用凹凸纹42的方式与插管壁进行接触，提高之间的夹持摩擦力，在不进一步挤压插管的基础上，提高夹持效率。

[0030] 实施例三

在本实施例中，在实施例一的基础上，优选给出了一种夹持部2的实施设计，如图3和图5所示，具体地，在钳柄1的端部安装转轴5，一对所述弯弧件4中的其中一个弯弧件4与转轴5固接，能够跟随转轴5的转动进行相应的转动。而另一个弯弧件4与转轴5套接，当转动5转动时，不随着转轴5进行转动。

[0031] 在具体实施中，当转轴5转动时，由于其中一个弯弧件4能够跟随转轴5转动，而另一个弯弧件4不进行转动，进而实现一对弯弧件4之间的闭合与张开。

[0032] 并且，在转轴5上套设有扭力回位弹簧6，当未对夹持部2进行调节时，在扭力回位弹簧6的作用下，弯弧件4能够回位至初始位置处。且由于扭力回位弹簧6属于现有技术，且其使用效果也类似于现有技术中的抓夹发夹或回位合页的形式，属于常规技术，因此在此不做赘述。

[0033] 采用在钳柄1的端部设置转轴5的形式，当然转轴5的两端通过轴承与钳柄1的端部连接，转轴5可进行转动。可采用在钳柄1的端部设置一对安装凸14，转轴5的两端分别通过轴承与一对安装凸14连接。

[0034] 与转轴5固接的弯弧件4可与转轴5进行焊接，而与转轴5套接的弯弧件4，可采用在该弯弧件4的一端设置一套环，套在转轴5上。当转轴5转动时，与转轴5固接的弯弧件4随着转轴5进行转动，而与转轴5套接的弯弧件4则不进行转动。可优选套环通过一连接桥与邻近的安装凸14连接，起到套环位置定位作用，使其不发生转动。

[0035] 弯弧件4与转轴5相连，在转轴5转动时，弯弧件4以与转轴5连接处为转动点进行转动，进而实现夹持部2夹持开口大小的调节。

[0036] 对于此夹持部的设计，可优选调节件包括缠绕在转轴5上的牵拉绳7，具体可在转轴5的中部位置处设置一凹环15，牵拉绳7缠绕在凹环15位置处，可通过牵拉绳7带动转轴5进行转动。

[0037] 并在钳柄1的内部设有一通道11，钳柄1上、位于握指结构3处设有一开槽8，牵拉绳7的一端穿过通道11并与位于开槽8外侧的活动块9连接，且活动块9的宽度大于开槽8的宽度，在实际操作中，可通过滑动活动块9，进而实现对转轴5的拉动转动。

[0038] 在具体实施中，在扭力回位弹簧6和转轴5的作用下，一对弯弧件4呈展开状态，通过移动活动块9，拉动牵拉绳7，使转轴5向内侧进行转动，进而带动弯弧件4向内侧转动，使得一对弯弧件4逐渐闭合，对插管进行夹持。

[0039] 实施例四

在本实施例中，在实施例一的基础上，给出了另一种夹持部2的实施设计，具体地，如图4和图5所示，在钳柄1的端部安装有一套筒16，一对弯弧件4的一端分别连接有活动件17，且两个活动件17的自由端相接，在两个活动件17之间还设置有一压缩弹簧18，使得整体两个活动件17类似一“V”字结构。

[0040] 两个活动件17的自由端位于套筒16内，活动件17与弯弧件4连接处位于套筒16外，并与套筒16之间间隔有间距。对于此结构设计的夹持部2，配合设计的，调节件包括与活动件17自由端相连接的牵拉绳7。

[0041] 当然，同样的，在钳柄1的内部设有一通道11，钳柄1上、位于握指结构3处设有一开槽8，牵拉绳7的一端穿过通道11并与位于开槽8外侧的活动块9连接，且活动块9的宽度大于开槽8的宽度。在实际操作中，可通过滑动活动块9，进而实现对活动件17的拉动。

[0042] 具体地，通过移动活动块9，拉动牵拉绳7，使得活动件17像套筒16内移动，在拉动的过程中，在套筒16壁的作用下，压缩弹簧压缩18，两个弯弧件4闭合，实现对插管的夹持作用。

[0043] 当然，为了提高移动效率，降低摩擦，可在套筒16壁上与活动件17接触的部位设置滚珠，采用滚珠与活动件17接触的方式。

[0044] 实施例五

在本实施例中，还可进一步优选令活动块9由一对圆盘91与连接在一对圆盘91之间的连杆10组成，呈哑铃状；且一对圆盘91分别位于开槽8的内、外侧，提高活动调节的舒适性与稳定性。

[0045] 实施例六

根据本申请的一种实施方式，在上述实施例的基础上，参见图2~图6，还可进一步令定位结构包括若干个间隔排列设置在开槽8一侧的定位槽12，在具体实施中，当夹持到位后，可将连杆10水平移动至对应的定位槽12内，实现对夹持部2开口度的限定。

[0046] 在定位槽12的内侧设置有卡接部121，连杆10的一侧设置有与卡接部121相配合的对接部92。其中，可优选卡接部121可选择为磁性件，而对应部可设置为对应的铁片，当将连杆10水平移动至对应的定位槽12内后，磁性件与铁片相吸附，确保使用的高效性。当然，磁性件的磁力不宜过大，不影响活动件纵向活动为宜。

[0047] 当然，为了便于使用过程中的安全与高效性，还可在钳柄1上、位于开槽8的相对侧设置有一指环13，在使用中，食指穿过指环13，通过大拇指握调另一侧的活动块9，调节方便，使用安全高效。

[0048] 在以上描述中，对“一个实施例”、“实施例”、“一个示例”、“示例”等等的引用表明如此描述的实施例或示例可以包括特定特征、结构、特性、性质、元素或限度，但并非每个实施例或示例都必然包括特定特征、结构、特性、性质、元素或限度。另外，重复使用短语“根据本申请的一个实施例”虽然有可能是指代相同实施例，但并非必然指代相同的实施例。

[0049] 对所公开的实施例的上述说明，是本领域专业技术人员能够实现或使用本实用新型。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将使显而易见的，本文所定义的一般原理可以在不脱离实用新型的精神或范围的情况下，在其他实施例中实现。因此，本实用新型将不会被限制与本文所示的这些实施例，而是要符合与本文所公开的原理和新颖性特点相一致的最宽的范围。