1. 一种心脏微创手术脉插管钳，其特征在于：包括单根钳柄（1），所述钳柄（1）的一端向一侧弯折设置有一夹持部（2），通过夹持部（2）对插管进行夹持，所述夹持部（2）的夹持开口可调；在靠近钳柄（1）的另一端设置有一握指结构（3），并在钳柄（1）上、位于所述握指结构（3）的部位设置有一用于调节夹持部（2）的调节件，所述钳柄（1）上还设置有与所述调节件相配合、用于限定调节件调节的定位结构。

2. 根据权利要求1所述的心脏微创手术脉插管钳，其特征在于：所述夹持部（2）包括对向设置的一对弯弧件（4），插管夹持在一对弯弧件（4）之间的空间内。

3. 根据权利要求1所述的心脏微创手术脉插管钳，其特征在于：所述弯弧件（4）的端头设置有一圆滑的凸起部（41），在弯弧件（4）的内侧还设置有光滑的凹凸纹（42）。

4. 根据权利要求1所述的心脏微创手术脉插管钳，其特征在于：所述钳柄（1）的端部安装转轴（5），一对所述弯弧件（4）中的其中一个弯弧件（4）与转轴（5）固接，另一个弯弧件（4）与转轴（5）套接，在所述转轴（5）上还安装有扭力回位弹簧；所述钳柄（1）的端部设置一对安装凸（14），转轴（5）的两端分别通过轴承与一对安装凸（14）连接。

5. 根据权利要求2所述的心脏微创手术脉插管钳，其特征在于：所述钳柄（1）的端部安装有一套筒（16），一对弯弧件（4）的一端分别连接有活动件（17），且两个活动件（17）的自由端相接，并位于套筒（16）内，所述活动件（17）与弯弧件（4）连接处位于套筒（16）外，并与套筒（16）之间间隔有间距，在两个活动件（17）之间还设置有一压缩弹簧（18）。

6. 根据权利要求5的心脏微创手术脉插管钳，其特征在于：所述调节件包括缠绕在所述转轴（5）上的牵拉绳（7）。

7. 根据权利要求5所述的心脏微创手术脉插管钳，其特征在于：所述调节件包括与所述活动件（17）自由端相连接的牵拉绳（7）。

8. 根据权利要求6或7所述的心脏微创手术脉插管钳，其特征在于：所述钳柄（1）的内部设有一通道（11），所述钳柄（1）上、位于所述握指结构（3）处设有一开槽（8），所述牵拉绳（7）的一端穿过通道（11）并与位于开槽（8）外侧的活动块（9）连接，所述活动块（9）的宽度大于所述开槽（8）的宽度。

9. 根据权利要求8所述的心脏微创手术脉插管钳，其特征在于：所述活动块（9）由一对圆盘（91）与连接在一对圆盘（91）之间的连杆（10）组成，呈哑铃状；所述一对圆盘（91）分别位于开槽（8）的内、外侧。

10. 根据权利要求8所述的心脏微创手术脉插管钳，其特征在于：所述定位结构包括若干个间隔排列设置在开槽（8）一侧的定位槽（12），所述定位槽（12）的内侧设置有卡接部（121），所述连杆（10）的一侧设置有与所述卡接部（121）相配合的对接部（92）。