一种肠道病灶取样装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及病灶取样技术领域，具体为一种肠道病灶取样装置。

背景技术

炎症性肠病成模以后，会造成肉眼可见的病灶，近年来一种新技术“空间转录组”是结构定位+单细胞测序的方案，该方法高度依赖组织病理学，着力解决分析不同病变部位基因表达差异性的问题，是先制作切片，再根据病变部位确定取样方案，但是在对于肠体取样时具有一定的难点，如病变部分分为溃疡灶、溃疡灶周围以及相对较正常部位，而取样病灶部位大小不等，难以将溃疡灶部分以及周围的部分进行精准的切割分离，从而造成实验数据存在误差。

实用新型内容

针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种肠道病灶取样装置，解决了当前对样本无法精准分割取样的问题。

为实现以上目的，本实用新型通过以下技术方案予以实现：一种肠道病灶取样装置，包括联动框，所述联动框的顶部固定连接有切割台，所述联动框的左侧固定连接有支撑板，所述支撑板的顶部固定连接有顶板，所述顶板的顶部固定连接有电机，所述电机的输出轴通过联轴器固定连接有转动杆，且转动杆的底端贯穿顶板并延伸至顶板的下部，所述转动杆延伸至顶板下部的一端固定连接有竖杆，所述竖杆的内部开设有伸缩槽，所述伸缩槽内腔的顶部固定连接有弹簧，所述弹簧的底端固定连接有压杆，所述压杆的一侧开设有贯穿至右侧的插口，所述竖杆右侧的上部与下部均通过开设开口固定连接有限位筒，所述插口的内侧滑动安装有插销，所述插销的一端延伸至相近限位筒的内部，且插销的另一端贯穿竖杆并延伸至外部，所述竖杆的左侧开设有与插销相配合使用的滑动口。

优选的，所述压杆的底端贯穿竖杆并延伸至竖杆的底部，所述压杆延伸至竖杆底部的一端固定连接有螺纹筒，所述螺纹筒的内侧螺纹连接有螺纹杆，所述螺纹杆的右端通过轴承件转动连接有滚筒。

优选的，所述压杆的一侧且位于螺纹筒的上部通过开设开口滑动安装有滑杆，且滑杆的一端贯穿压杆并延伸至压杆的右侧，所述滑杆表面的右侧转动连接有切割片，且切割片设置有两个。

优选的，所述滑杆的左端通过轴承环与螺纹杆转动连接，所述联动框内腔的四个角均固定连接有滑动柱，所述滑动柱的表面滑动安装有滑筒，同侧两个所述滑筒之间均固定连接有双向伸缩杆。

优选的，所述双向伸缩杆的顶部固定连接有螺纹环，所述联动框内腔的左侧通过轴承件转动连接有双向螺纹杆，且双向螺纹杆的一端依次贯穿两个螺纹环以及联动框并延伸至联动框的右侧。

优选的，所述滑筒的顶部固定连接有连接杆，所述连接杆的顶端贯穿联动框并延伸至联动框的顶部，所述连接杆延伸至联动框顶部的一端固定连接有夹片，且夹片设置有两个，两个所述夹片之间通过弹簧伸缩杆固定连接。

有益效果

本实用新型提供了一种肠道病灶取样装置，与现有的技术相比具备以下有益效果：

（1）、该肠道病灶取样装置，通过旋转螺纹杆能够在螺纹筒的作用下推动滚筒以及切割片进行移动，调节圆形取样的半径长度，调节完成后在电机的驱动下能够使得两个切割片对肠体进行绕圆切割，圆形样本为病灶部分，而两个切割片之间的环形样本则为病灶周围部分，以此来达到精准取样的目的，使得实验更加有效，降低实验成本，同时螺纹杆的调节能够调整取样的大小，极大的增加了设备的适用性。

（2）、该肠道病灶取样装置，通过在联动框的内部设置有滑动柱、滑筒和双向伸缩杆等机构，并通过螺纹环和双向螺纹杆进行连接，当转动双向螺纹杆时能够通过连接杆带动四个夹片向四周延伸，对肠体进行固定以及拉伸，使得切割以及取样时更加方便对病变处调节与标记，为工作人员带来了便利，提高了设备整体的实用性与功能性。

附图说明

图1为本实用新型一种肠道病灶取样装置的结构示意图；

图2为本实用新型滚筒、滑杆和切割片结构的示意图；

图3为本实用新型竖杆结构的剖视图；

图4为本实用新型联动框内部结构的俯视图；

图5为本实用新型联动框、连接杆和移动口结构的俯视图。

图中：1、联动框；2、切割台；3、支撑板；4、顶板；5、电机；6、转动杆；7、竖杆；8、伸缩槽；9、弹簧；10、压杆；11、插口；12、插销；13、限位筒；14、滑动口；15、螺纹筒；16、螺纹杆；17、滚筒；18、滑杆；19、切割片；20、滑动柱；21、滑筒；22、双向伸缩杆；23、螺纹环；24、双向螺纹杆；25、连接杆；26、移动口；27、夹片；28、弹簧伸缩杆。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-5，本实用新型提供一种技术方案：一种肠道病灶取样装置，包括联动框1，联动框1的顶部固定连接有切割台2，联动框1的左侧固定连接有支撑板3，支撑板3的顶部固定连接有顶板4，顶板4的顶部固定连接有电机5，电机5的输出轴通过联轴器固定连接有转动杆6，且转动杆6的底端贯穿顶板4并延伸至顶板4的下部，转动杆6延伸至顶板4下部的一端固定连接有竖杆7，竖杆7的内部开设有伸缩槽8，伸缩槽8内腔的顶部固定连接有弹簧9，弹簧9的底端固定连接有压杆10，压杆10的一侧开设有贯穿至右侧的插口11，竖杆7右侧的上部与下部均通过开设开口固定连接有限位筒13，插口11的内侧滑动安装有插销12，插销12的一端延伸至相近限位筒13的内部，且插销12的另一端贯穿竖杆7并延伸至外部，竖杆7的左侧开设有与插销12相配合使用的滑动口14。

作为可选的实施例，为了能够调节取样的大小以及完成精准切割，压杆10的底端贯穿竖杆7并延伸至竖杆7的底部，压杆10延伸至竖杆7底部的一端固定连接有螺纹筒15，螺纹筒15的内侧螺纹连接有螺纹杆16，螺纹杆16的右端通过轴承件转动连接有滚筒17压杆10的一侧且位于螺纹筒15的上部通过开设开口滑动安装有滑杆18，且滑杆18的一端贯穿压杆10并延伸至压杆10的右侧，滑杆18表面的右侧转动连接有切割片19，且切割片19设置有两个。

进一步的，为了能够带动四个夹片27将肠体拉伸，滑杆18的左端通过轴承环与螺纹杆16转动连接，联动框1内腔的四个角均固定连接有滑动柱20，滑动柱20的表面滑动安装有滑筒21，同侧两个滑筒21之间均固定连接有双向伸缩杆22，双向伸缩杆22的顶部固定连接有螺纹环23，联动框1内腔的左侧通过轴承件转动连接有双向螺纹杆24，且双向螺纹杆24的一端依次贯穿两个螺纹环23以及联动框1并延伸至联动框1的右侧。

其中，为了能够对夹片27进行夹持，滑筒21的顶部固定连接有连接杆25，连接杆25的顶端贯穿联动框1并延伸至联动框1的顶部，连接杆25延伸至联动框1顶部的一端固定连接有夹片27，且夹片27设置有两个，两个夹片27之间通过弹簧伸缩杆28固定连接。

同时本说明书中未作详细描述的内容均属于本领域技术人员公知的现有技术。

使用时，工作人员首先拉动插销12将其从下部限位筒13的内部拉出，随后拉动压杆10上提使得滚筒17与切割片19离开切割台2，随后再插动插销12使得插入上部的限位筒13内部，此时压杆10被固定住，随后将四个夹片27依次拉起将肠体夹在四个夹片27之间，然后转动双向螺纹杆24，使得两个螺纹环23带动两个双向伸缩杆22相背移动，滑筒21通过滑动柱20的滑动时会将四个夹片27一起带动向外拉动，从而使得肠体被拉直平铺在切割台2的顶部，随后根据所需取样的大小，调节滚筒17与切割片19的半径距离，首先旋转螺纹杆16带动滚筒17和滑杆18以及切割片19向右移动，当调节合适距离时停止，此时将插销12从上部限位筒13拉出，然后通过弹簧9将压杆10下弹，使得滚筒17与肠体接触，随后启动电机5，电机5通过转动杆6带动竖杆7旋转，使得切割片19对肠体进行圆形切割，滚筒17能够将肠体压住防止被带起，当切割完成后样本分为两个一个为圆形样本一个为圆环样本。

尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。