一种肺泡灌注装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及医疗器械技术领域，具体为一种肺泡灌注装置。

背景技术

[0002] 动物解剖后，取样肺脏做组织切片时，需要将固定液经气管灌注入肺泡内，让肺泡腔适度充盈，目前的操作方法是手工灌注，其肺泡的充盈程度但凭经验，但是由于手工灌注其注入量掌握程度不佳，导致灌注的程度存在差异，或者肺泡张开不足，或者灌注量过大导致胞泡腔过度扩张，致使肺气肿的假象，且手工灌注劳动强度大，工作效率低，因此手工灌注不能满足工作人员的使用需求。

实用新型内容

[0003] 针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种肺泡灌注装置，解决了现有的肺泡灌注采用手工灌注手段灌注成功率低的问题。

[0004] 为实现以上目的，本实用新型通过以下技术方案予以实现：一种肺泡灌注装置，包括底座、升降支架机构和动物肺脏本体，所述升降支架机构设置于底座顶部的一侧，所述动物肺脏本体的表面连通有气管，所述升降支架机构内腔的顶部固定安装有挂钩，所述挂钩的表面挂接有储液袋，所述储液袋的底部连通有第一导流管，所述第一导流管的底部连通有储液包，所述储液包的底部连通有第二导流管，所述第二导流管的底端连通有螺纹接头，所述螺纹接头的内腔螺纹连接有加样枪头，所述加样枪头的一端与气管相连通，所述第一导流管的表面且位于储液包的上方设置有阀门。

[0005] 优选的，所述第二导流管的表面活动套设有限位套，所述限位套表面的两侧均通过开设螺纹孔螺纹连接有第一限位螺栓，所述第一限位螺栓的一端且位于限位套的内部固定安装有防滑垫。

[0006] 优选的，所述升降支架机构是由固定套筒和L型固定杆组成，所述固定套筒的底端固定安装于底座顶部的一侧，所述L型固定杆活动插接于固定套筒的内部。

[0007] 优选的，所述固定套筒的表面通过开设螺纹孔螺纹连接有第二限位螺栓。

[0008] 优选的，所述L型固定杆的表面开设有与第二限位螺栓相适配的螺纹连接槽，所述螺纹连接槽开设有多个且呈等距均匀分布于L型固定杆的表面。

[0009] 优选的，所述底座顶部的另一侧活动放置有与动物肺脏本体相配合实用的放置台。

[0010] 有益效果

本实用新型提供了一种肺泡灌注装置。与现有的技术相比具备以下有益效果：

（1）该肺泡灌注装置，通过储液袋、第一导流管、储液包、第二导流管、螺纹接头、加样枪头和阀门的设置，能够有效控制固定液的流速以及所需固定液的注入量，避免人工灌注控制性差导致灌注量过小使肺泡张开不足，或灌注量过大导致肺泡过度扩张引起肺气肿假象的弊端，从而提高了肺泡灌注的成功率，且一定程度上降低了人工的劳动强度，达到省时省力的效果，从而提高了工作效率，同时，加样枪头可根据实际气管的大小进行更换，提高了设备的适用范围。

[0011] （2）该肺泡灌注装置，通过限位套、第一限位螺栓和防滑垫的设置，能够确保加样枪头与气管的连接强度，达到封闭效果，确保固定液在灌注过程中不会出现泄漏情况，提高了设备的实用性。

[0012] （3）该肺泡灌注装置，通过固定套筒、L型固定杆、第二限位螺栓和螺纹连接槽的设置，能够方便的降低或升高储液袋的高度，使储液袋能够方便的进行更换，给人们的使用带来便捷。

附图说明

[0013] 图1为本实用新型肺泡灌注装置的外部结构示意图；

图2为本实用新型限位套结构的剖视图；

图3为本实用新型气管和加样枪头连接结构的示意图；

图4为本实用新型升降支架机构的剖视图。

[0014] 图中：1、底座；2、升降支架机构；3、动物肺脏本体；4、气管；5、挂钩；6、储液袋；7、第一导流管；8、储液包；9、第二导流管；10、螺纹接头；11、加样枪头；12、限位套；13、第一限位螺栓；14、防滑垫；15、阀门；16、固定套筒；17、L型固定杆；18、第二限位螺栓；19、螺纹连接槽；20、放置台。

具体实施方式

[0015] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0016] 请参阅图1-4，本实用新型提供一种技术方案：一种肺泡灌注装置，包括底座1、升降支架机构2和动物肺脏本体3，升降支架机构2设置于底座1顶部的一侧，动物肺脏本体3的表面连通有气管4，升降支架机构2内腔的顶部固定安装有挂钩5，挂钩5的表面挂接有储液袋6，储液袋6的底部连通有第一导流管7，第一导流管7为软管，其长度可根据实际使用需求而定，第一导流管7的底部连通有储液包8，储液包8的底部连通有第二导流管9，第二导流管9为软管，其长度可根据实际使用需求而定，第二导流管9的底端连通有螺纹接头10，螺纹接头10的内腔螺纹连接有加样枪头11，加样枪头11从下至上为由细渐粗设置，且表面设置有螺纹，并配套有多个型号尺寸不同的枪头，但其表面上端的螺纹部分粗细统一，加样枪头11的一端与气管4相连通，第一导流管7的表面且位于储液包8的上方设置有阀门15，底座1顶部的另一侧活动放置有与动物肺脏本体3相配合实用的放置台20。

[0017] 作为一个可选的实施例，第二导流管9的表面活动套设有限位套12，限位套12表面的两侧均通过开设螺纹孔螺纹连接有第一限位螺栓13，第一限位螺栓13的一端且位于限位套12的内部固定安装有防滑垫14，防滑垫14为橡胶材质，能够确保加样枪头11与气管4的连接强度，达到封闭效果，确保固定液在灌注过程中不会出现泄漏情况，提高了设备的实用性。

[0018] 优选的，升降支架机构2是由固定套筒16和L型固定杆17组成，固定套筒16的底端固定安装于底座1顶部的一侧，L型固定杆17活动插接于固定套筒16的内部，固定套筒16的表面通过开设螺纹孔螺纹连接有第二限位螺栓18，L型固定杆17的表面开设有与第二限位螺栓18相适配的螺纹连接槽19，螺纹连接槽19开设有多个且呈等距均匀分布于L型固定杆17的表面，能够方便的降低或升高储液袋6的高度，使储液袋6能够方便的进行更换，给人们的使用带来便捷。

[0019] 同时本说明书中未作详细描述的内容均属于本领域技术人员公知的现有技术。

[0020] 使用时，首先工作人员将动物肺脏本体3放至放置台20的顶部，随后将对应的加样枪头11插接至螺纹接头10的内部并转动使其与螺纹接头10相连接，之后将加样枪头11的一端插接至气管4的内部使其连接，随后将限位套12套设至螺纹接头10的顶部，并转动第一限位螺栓13使防滑垫14对加样枪头11与气管4进行固定，之后通过开关开启阀门15，使储液袋6内部的固定液流入至储液包8的内部，并最终通过第二导流管9和加样枪头11灌注至动物肺脏本体3的内部，在此过程中工作人员可手捏储液包8来控制灌注的速度，当储液袋6内部存储的固定液使用完毕需要更换时，此时工作人员首先通过转动第二限位螺栓18，使其与螺纹连接槽19分离，之后向下拉动L型固定杆17使L型固定杆17插入固定套筒16的内部，达到降低储液袋6的高度，之后对其更换即可，当更换完成后，此时工作人员将L型固定杆17上升至合适高度后，再次通过转动第二限位螺栓18使其与对应的螺纹连接槽19相连接即可完成对L型固定杆17的固定。

[0021] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。