一种肿瘤科用护理喂食辅助用具

技术领域

[0001] 本实用新型涉及肿瘤科技术领域，具体为一种肿瘤科用护理喂食辅助用具。

背景技术

[0002] 肿瘤科和内科、外科、妇产科和儿科一样，是临床医学的二级学科，分为肿瘤内科、肿瘤放射治疗科和肿瘤外科等，肿瘤内科主要从事各种良、恶性肿瘤的内科治疗，通常肿瘤科的患者在喂食时需要使用喂食辅助用具。

[0003] 现今市场上的喂食辅助用具种类繁多，基本可以满足人们的使用需求，但是依然存在一定的问题，具体问题有以下几点：首先，喂食辅助用具在使用时很难实现控量功能，从而很容易导致喂食辅助用具使用时发生摄取过多的现象；其次，喂食辅助用具在使用时对流食难以实现过滤功能，从而很容易导致喂食辅助用具在进食时发生颗粒过大现象；再次，喂食辅助用具使用时很少设置连续加注功能，从而严重影响了喂食辅助用具加注流食时的便捷性。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种肿瘤科用护理喂食辅助用具，以解决上述背景技术中提出喂食辅助用具很难实现控量功能，进食时易发生颗粒过大现象，以及很少设置连续加注功能的问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种肿瘤科用护理喂食辅助用具，包括喂食筒，所述喂食筒的顶端填塞有筒盖，且筒盖的内部设置有贯穿的活动杆，并且活动杆的底端延伸至喂食筒的内部并固定有活塞；所述喂食筒表面的中心位置处刻画有刻度线，且喂食筒的内部设置有过滤组件；并且喂食筒一侧的外壁上设置有连续加食组件，所述连续加食组件由加食盒、进食孔、挡片、活动槽、螺栓孔以及塑胶螺栓组成，所述喂食筒的表面固定有加食盒，且加食盒通过进食孔与喂食筒相连通，所述加食盒的内部设置有挡片，且挡片与进食孔相互贴合，所述挡片的内部开设有活动槽，且活动槽一侧的喂食筒表面设置有螺栓孔，所述活动槽的内部设置有塑胶螺栓，且塑胶螺栓的一端与螺栓孔相互螺纹连接，并且塑胶螺栓与挡片相互挤压紧固；所述喂食筒的底端连通有控量框，且控量框的表面设置有控量组件；所述控量框的底端固定有喂食嘴，且喂食嘴的底端套设有喂食软管。

[0006] 优选的，所述控量组件由流食槽、控量片、密封圈、塑胶片以及控量螺杆组合而成，所述控量框的底端设置有流食槽，且控量框与喂食嘴之间通过流食槽相连通。

[0007] 优选的，所述控量框的底部滑动连接有控量片，且控量片与流食槽相贴合，并且控量片的一端延伸至控量框的外部并包裹有密封圈，该密封圈对控量框进行密封，所述密封圈位于控量框外部的一端安装有塑胶片，所述塑胶片的表面螺纹连接有控量螺杆，且控量螺杆的另一端贯穿塑胶片并与控量框的表面周向转动连接。

[0008] 优选的，所述过滤组件是由过滤片、滑杆、扣合槽以及滑槽构成，且滑槽开设在活塞的两端，并且扣合槽开设在筒盖的底部，所述喂食筒的内部放置有过滤片，且过滤片的两端皆安装有滑杆，并且滑杆贯穿滑槽与扣合槽相互扣合，同时滑杆与滑槽相互滑动配合。

[0009] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：该肿瘤科用护理喂食辅助用具不仅避免了喂食辅助用具使用时发生摄取过多的现象，避免喂食辅助用具在进食时发生颗粒过大现象，而且提高了喂食辅助用具加注流食时的便捷性；

[0010] 1、通过设置有控量组件，旋转控量螺杆,控量螺杆与塑胶片相互螺纹配合带动其滑动，滑动时塑胶片带动控量片进行移动，调节流食槽的开度，实现了喂食辅助用具使用时的控量功能，从而避免了喂食辅助用具使用时发生摄取过多的现象；

[0011] 2、通过设置有过滤组件，通过过滤片对流食的颗粒大小进行过滤，避免喂食辅助用具在进食时发生颗粒过大现象，喂食辅助用具长久使用后，若过滤片发生堵塞时，拔下筒盖与活动杆，再提拉滑杆，使其带动过滤片脱离出喂食筒的内部，从而实现了喂食辅助用具对流食的过滤功能；

[0012] 3、通过设置有连续加食组件，将流食倒至加食盒的内部，随后通过拉动挡片，使得加食盒内部的流食通过进食孔流入喂食筒的内部，之后旋转塑胶螺栓与螺栓孔螺纹配合将挡片固定，实现了喂食辅助用具的连续加注功能，从而提高了喂食辅助用具加注流食时的便捷性。

附图说明

[0013] 图1为本实用新型肿瘤科用护理喂食辅助用具的三维结构示意图；

[0014] 图2为本实用新型肿瘤科用护理喂食辅助用具的喂食筒剖视结构示意图；

[0015] 图3为本实用新型的连续加食组件剖视放大结构示意图；

[0016] 图4为本实用新型的控量组件剖视放大结构示意图。

[0017] 图中：1、喂食筒；11、刻度线；2、筒盖；3、活动杆；31、活塞；4、喂食嘴；41、喂食软管；5、控量框；6、连续加食组件；61、加食盒；62、进食孔；63、挡片；64、活动槽；65、螺栓孔；66、塑胶螺栓；7、控量组件；71、流食槽；72、控量片；73、密封圈；74、塑胶片；75、控量螺杆；8、过滤组件；81、过滤片；82、滑杆；83、扣合槽；84、滑槽。

具体实施方式

[0018] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例，此外，术语“第一”、“第二”、“第三”“上、下、左、右”等仅用于描述目的，而不能理解为指示或暗示相对重要性。同时，在本实用新型的描述中，除非另有明确的规定和限定，术语“相连”、“连接”应做广义理解，例如，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或一体地连接；可以是机械连接，也可以是电性连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0019] 本实用新型提供的一种肿瘤科用护理喂食辅助用具的结构如图1以及图2所示，包括喂食筒1，喂食筒1的顶端填塞有筒盖2，且筒盖2的内部设置有贯穿的活动杆3，并且活动杆3的底端延伸至喂食筒1的内部并固定有活塞31；喂食筒1表面的中心位置处刻画有刻度线11，且喂食筒1的内部设置有过滤组件8，过滤组件8是由过滤片81、滑杆82、扣合槽83以及滑槽84构成，且滑槽84开设在活塞31的两端，并且扣合槽83开设在筒盖2的底部，喂食筒1的内部放置有过滤片81，且过滤片81的两端皆安装有滑杆82，并且滑杆82贯穿滑槽84与扣合槽83相互扣合，同时滑杆82与滑槽84相互滑动配合，同时滑杆82与滑槽84密封配合，可避免流食向上溢出。

[0020] 实施时，通过过滤片81对流食的颗粒大小进行过滤，避免喂食辅助用具在进食时发生颗粒过大现象，喂食辅助用具长久使用后，若过滤片81发生堵塞时，拔下筒盖2与活动杆3，再提拉滑杆82，使其带动过滤片81脱离出喂食筒1的内部，从而实现了喂食辅助用具对流食的过滤功能。

[0021] 进一步地，如图3所示，并且喂食筒1一侧的外壁上设置有连续加食组件6，连续加食组件6由加食盒61、进食孔62、挡片63、活动槽64、螺栓孔65以及塑胶螺栓66组成，喂食筒1的表面固定有加食盒61，且加食盒61通过进食孔62与喂食筒1相连通，加食盒61的内部设置有挡片63，且挡片63与进食孔62相互贴合，挡片63的内部开设有活动槽64，且活动槽64一侧的喂食筒1表面设置有螺栓孔65，活动槽64的内部设置有塑胶螺栓66，且塑胶螺栓66的一端与螺栓孔65相互螺纹连接，并且塑胶螺栓66与挡片63相互挤压紧固。

[0022] 实施时，将流食倒至加食盒61的内部，随后通过拉动挡片63，使得加食盒61内部的流食通过进食孔62流入喂食筒1的内部，之后旋转塑胶螺栓66与螺栓孔65螺纹配合将挡片63固定，以实现喂食辅助用具的连续加注功能。

[0023] 进一步地，如图4所示，喂食筒1的底端连通有控量框5，且控量框5的表面设置有控量组件7，控量框5的底端固定有喂食嘴4，且喂食嘴4的底端套设有喂食软管41，控量组件7由流食槽71、控量片72、密封圈73、塑胶片74以及控量螺杆75组合而成，控量框5的底端设置有流食槽71，且控量框5与喂食嘴4之间通过流食槽71相连通，控量框5的底部滑动连接有控量片72，且控量片72与流食槽71相贴合，并且控量片72的一端延伸至控量框5的外部并包裹有密封圈73，该密封圈73对控量框5进行密封，密封圈73位于控量框5外部的一端安装有塑胶片74，塑胶片74的表面螺纹连接有控量螺杆75，且控量螺杆75的另一端贯穿塑胶片74并与控量框5的表面周向转动连接。

[0024] 实施时，通过旋转控量螺杆75,控量螺杆75与塑胶片74相互螺纹配合带动其滑动，滑动时塑胶片74带动控量片72进行移动，调节流食槽71的开度。

[0025] 工作原理：使用时，将流食注入喂食筒1的内部，随后对活动杆3和筒盖2进行组装，组装后通过控量组件7进行控量，控量时通过旋转控量螺杆75,控量螺杆75与塑胶片74相互螺纹配合带动其滑动，滑动时塑胶片74带动控量片72进行移动，调节流食槽71的开度，以实现喂食辅助用具使用时的控量功能，从而避免了喂食辅助用具使用时发生摄取过多的现象。

[0026] 调节完成后，通过推动活动杆3带动活塞31由控量框5和喂食嘴4以及喂食软管41对肿瘤科的患者进行进食，若一次进食不够时，通过连续加食组件6继续加注，加注时将流食倒至加食盒61的内部，随后通过拉动挡片63，使得加食盒61内部的流食通过进食孔62流入喂食筒1的内部，之后旋转塑胶螺栓66与螺栓孔65螺纹配合将挡片63固定，以实现喂食辅助用具的连续加注功能，从而提高了喂食辅助用具加注流食时的便捷性。

[0027] 在患者进食过程中，通过过滤组件8对流食进行过滤，过滤组件8实施时，通过过滤片81对流食的颗粒大小进行过滤，避免喂食辅助用具在进食时发生颗粒过大现象，喂食辅助用具长久使用后，若过滤片81发生堵塞时，拔下筒盖2与活动杆3，再提拉滑杆82，使其带动过滤片81脱离出喂食筒1的内部，从而实现了喂食辅助用具对流食的过滤功能，最终完成喂食辅助用具的使用工作。

[0028] 对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。