1. 一种季铵盐单体改性的牙科充填复合材料的性能检测方法，其特征在于，

所述季铵盐单体改性的牙科充填复合材料按照质量百分比计，以1.25%~2.5%加入牙科充填复合材料中制备而成；

该季铵盐单体改性的牙科充填复合材料的性能检测方法包括以下步骤：

步骤一，季铵盐单体改性的牙科充填复合材料生物安全性检测；

步骤二，季铵盐单体改性的牙科充填复合材料机械性能检测；

步骤三，季铵盐单体改性的牙科充填复合材料表面性能检测；

步骤四，季铵盐单体改性的牙科充填复合材料氟释放及再充性能检测；

步骤五，季铵盐单体改性的牙科充填复合材料抗菌性能检测；

步骤六，季铵盐单体改性的牙科充填复合材料抗继发龋性能检测。

2．根据权利要求1所述季铵盐单体改性的牙科充填复合材料的性能检测方法，其特征在于，所述季铵盐单体改性的牙科充填复合材料按照质量百分比计，以1.25%加入牙科充填复合材料中制备而成。

3．根据权利要求1所述季铵盐单体改性的牙科充填复合材料的性能检测方法，其特征在于，所述季铵盐单体改性的牙科充填复合材料按照质量百分比计，以2.5%加入牙科充填复合材料中制备而成。

4．根据权利要求1~3任意一项所述季铵盐单体改性的牙科充填复合材料的性能检测方法，其特征在于，所述季铵盐单体为甲基丙烯酸二甲氨基十六烷基酯。

5．一种实现对权利要求1~3任意一项所述性能检测方法中季铵盐单体改性的牙科充填复合材料的制备方法，其特征在于，该季铵盐单体改性的牙科充填复合材料的制备方法包括：暗室中，将按质量比例为1.25%~2.5%的季铵盐单体和牙科充填复合材料加入样本瓶中，37℃避光条件下使用磁力搅拌器溶解混匀24h；所述季铵盐单体为甲基丙烯酸二甲氨基十六烷基酯。

6．如权利要求1所述的季铵盐单体改性的牙科充填复合材料的性能检测方法，其特征在于，在步骤一中，季铵盐单体改性的牙科充填复合材料生物安全性检测包括：将样品进行冲洗去除未固化单体，在37℃进行环氧乙烷灭菌；样本浸泡在10mL含有2%胎牛血清、100IU/mL青霉素和100IU/mL链霉素的DMEM细胞培养基中，在37℃环境中浸泡24h，获得材料浸提液，分别稀释32、64、128倍；用含有浸提液的培养基重悬人口腔角质细胞HOK接种于96孔板中，每孔加入100μL材料浸提液，设置空白对照组，即加入新鲜细胞培养基，在5% CO2，37℃恒温培养箱中培养48h；使用CCK8法，测量在波长450nm的检测液吸光度值，各组所得吸光度值与空白对照组所得比值为细胞存活率；

在步骤二中，季铵盐单体改性的牙科充填复合材料机械性能检测包括：对季铵盐单体改性的牙科充填复合材料制备成的长方体进行三点弯曲断裂试验。

7．如权利要求1所述的季铵盐单体改性的牙科充填复合材料的性能检测方法，其特征在于，在步骤三中，季铵盐单体改性的牙科充填复合材料表面性能检测包括：每组测试6个，用96孔板盖制成的样本，放入48孔板中，浸泡于含10mg/ml荧光素钠的去离子水中，室温下再避光静置10min，用去离子水冲洗以去除未结合的荧光素钠溶液；将样品转移到新的48孔板上，加入0.1%的十六烷基三甲基氯化铵去离子水溶液，并在室温下避光震荡20分钟；测量波长为501nm的吸光度值，根据Beers定律计算表面电荷密度，以及利用测得的表面形貌，并计算粗糙度；

在步骤四中，季铵盐单体改性的牙科充填复合材料氟释放及再充性能检测包括：将样品分别放置在孔板中，在37℃的去离子水2ml中浸泡24小时，然后取出标本，在每孔中加入2ml总离子强度调节缓冲液；再使用氟离子选择电极进行氟离子释放能力的测定。

8．如权利要求1所述的季铵盐单体改性的牙科充填复合材料的性能检测方法，其特征在于，在步骤五中，季铵盐单体改性的牙科充填复合材料抗菌性能检测包括：唾液的收集、生物膜的培养、乳酸产量检测、噻唑蓝比色法细菌活性检测以及活死细菌染色；

在步骤六中，季铵盐单体改性的牙科充填复合材料抗继发龋性能检测包括：选用21日龄无特定病原体的雌性Wistar大鼠，在上颌第一磨牙近中沟内进行窝洞准备后，酸蚀、涂布粘接剂、光固化，用不同浓度的季铵盐单体改性的牙科充填复合材料充填，最后用Micro-CT评价继发龋的范围及深度。

9．一种如权利要求1~3任意一项所述性能检测方法中的季铵盐单体改性的牙科充填复合材料在抗龋充填材料制备中的应用。