1. 一种基于多点红外热电堆传感器的体温检测方法，其特征在于，包括以下步骤：

通过对黑体标准温度的测量获取热电堆传感器的温度输出值；

计算热电堆传感器的误差，并确定第一温度补偿值；

计算环境温度带来的误差，并确定第二温度补偿值；

计算测温距离所带来的误差，并确定第三温度补偿值；

根据所述第一温度补偿值、第二温度补偿值和第三温度补偿值矫正热电堆传感器的温度输出值；

使用矫正后的热电堆传感器进行测温，并根据皮肤温度和腋下温度的换算关系得到人体体温；

所述通过对黑体标准温度的测量获取热电堆传感器的温度输出值，包括以下步骤：

分别在人体测温范围内以0.5℃为间隔设置黑体标准温度作为温度设定值；

通过热电堆传感器对处于上述各个温度设定值的黑体标准进行测温，记录热电堆传感器的温度输出值；

所述计算热电堆传感器的误差，并确定第一温度补偿值，包括以下步骤：

计算热电堆传感器在不同温度区间的误差值；

针对每一温度区间设定第一温度补偿值，使温度设定值与补偿后的温度输出值的误差小于第一误差；

所述计算环境温度带来的误差，并确定第二温度补偿值，包括以下步骤：

在高低温区间中设置若干个温度采样点；

将热电堆传感器放入某一温度采样点的环境温度中，分别在人体测温范围内以0.5℃为间隔设置黑体标准温度作为温度设定值；通过热电堆传感器对处于上述各个温度设定值的黑体标准进行测温，记录热电堆传感器的温度输出值；计算热电堆传感器在不同温度区间的误差值；

在某一温度采样点上，针对每一温度区间设定第二温度补偿值，使补偿后的温度输出值与温度设定值的误差小于第二误差；

遍历所有温度采样点，重复上述步骤；

所述计算测温距离所带来的误差，并确定第三温度补偿值，包括以下步骤：

以人体测温范围内最高温度点为中心，对围绕其周围并且与其温度差值小于e的像素集合做聚类，然后计算这个聚类中的有效像素数量；

设定若干个测温距离采样点，在某一距离采样点上，针对该测温距离设定第三温度补偿值，使补偿后的温度输出值与温度设定值的误差小于第三误差；

遍历所有距离采样点，重复上述步骤；

所述矫正热电堆传感器的温度输出值，使其为：

surface temperature = geti+Fi+FTji+FDk

其中，geti为温度测量值，Fi为温度设定值为geti时的第一温度补偿值；FTji为温度设定值为geti且环境温度为Tj时的第二温度补偿值，FDk为测温距离为dk时的第三温度补偿值。