| 请按照“注意事项”正确填写本表各栏 |  |
| --- | --- |
| 专 专 利 或 申 请 利 | 申请号或专利号 202010523315X |
|  | 发明创造名称 一种基于多点红外热电堆传感器的体温检测方法 |
|  | 申请人或专利权人（*应当填写第一署名申请人）成都普朗克科技有限公司 |
| 陈述事项：关于费用的意见陈述请使用意见陈述书（关于费用） 以下选项只能选择一项 针对国家知识产权局于2022年09月23日发出的第一次审查意见通知书通知书（发文序号2022092002344180）陈述意见。 针对国家知识产权局于 年 月 日发出的 通知书（发文序号 ）补充陈述意见。 主动提出修改（根据专利法实施细则第51条第1款、第2款的规定）。 其他事宜。 |  |
| 陈述的意见： |  |

尊敬的审查员老师， 您好！申请人收到您对本申请作出的第一次审查意见通知书，经认真研读，现陈述如下： 关于对“权利要求1不符合专利法第22条第3款的规定”的陈述： 权利要求修改： 申请人将权利要求2-6的附加技术特征内容补充到权利要求1中，删除权利要求2-6，并适宜性调整权利要求番号。 对比文件1（CN103983361A）公开了一种在线式网络测温热像仪标定方法，本申请修改后的权利要求1提出一种基于多点红外热电堆传感器的体温检测方法，两者均用于测温，且均同时考虑到了环境温度、距离和仪器因素，但本权利要求1所要求保护的技术方案仍存在本质区别： 1、本权利要求1所公开的技术方案用于人体体温检测，对于人体体温检测的精度要求较高。本权利要求1在步骤“通过对黑体标准温度的测量获取热电堆传感器的温度输出值”中包括“分别在人体测温范围内以0.5℃为间隔设置黑体标准温度作为温度设定值”，在步骤“计算环境温度带来的误差，并确定第二温度补偿值”中包括“将热电堆传感器放入某一温度采样点的环境温度中，分别在人体测温范围内以0.5℃为间隔设置黑体标准温度作为温度设定值”，在步骤“计算测温距离所带来的误差，并确定第三温度补偿值”中包括“以人体测温范围内最高温度点为中心，对围绕其周围并且与其温度差值小于e的像素集合做聚类”，以上对温度补偿的步骤中均针对人体温度范围，以使最终补偿后的测温结果更精确。 2、本权利要求1中包括“矫正热电堆传感器的温度输出值，使其为： surface temperature = geti+Fi+FTji+FDk，其中，geti为温度测量值，Fi为温度设定值为geti时的第一温度补偿值；FTji为温度设定值为geti且环境温度为Tj时的第二温度补偿值，FDk为测温距离为dk时的第三温度补偿值。”由此可见，本权利要求1所述的技术方案中，第一温度补偿值、第二温度补偿值和第三温度补偿值均是变化的。 其中，第一温度补偿值在不同温度区间内具有不同的值，且改值不是简单线性变化的，不同于对比文件1中的仪器因子K，而是通过以下步骤确定的：分别在人体测温范围内以0.5℃为间隔设置黑体标准温度作为温度设定值；通过热电堆传感器对处于上述各个温度设定值的黑体标准进行测温，记录热电堆传感器的温度输出值。 同样的，第二温度补偿值在不同环境温度下具有不同的值，且该值不是简单线性变化的，而是通过以下步骤确定的：在高低温区间中设置若干个温度采样点；将热电堆传感器放入某一温度采样点的环境温度中，分别在人体测温范围内以0.5℃为间隔设置黑体标准温度作为温度设定值；通过热电堆传感器对处于上述各个温度设定值的黑体标准进行测温，记录热电堆传感器的温度输出值；计算热电堆传感器在不同温度区间的误差值；在某一温度采样点上，针对每一温度区间设定第二温度补偿值，使补偿后的温度输出值与温度设定值的误差小于第二误差；遍历所有温度采样点，重复上述步骤。 同样的，第三温度补偿值在不同的测温距离下具有不同的值，且该值不是简单线性变化的，而是通过以下步骤确定的：以人体测温范围内最高温度点为中心，对围绕其周围并且与其温度差值小于e的像素集合做聚类，然后计算这个聚类中的有效像素数量；设定若干个测温距离采样点，在某一距离采样点上，针对该测温距离设定第三温度补偿值，使补偿后的温度输出值与温度设定值的误差小于第三误差；遍历所有距离采样点，重复上述步骤。 3、本权利要求1是直接的温度补偿，而对比文件1是通过图像的灰度值间接确定温度值。 因此，综上所述，申请人认为本申请修改后的权利要求1与对比文件1相比，具有突出的实质性特点和显著的技术进步，符合专利法第22条第3款规定的创造性。 综上所述，申请人修改了申请文件，克服了存在的缺陷，请审查员在以上的基础上继续对本申请进行审查。如果仍不同意上述修改和陈述的内容，恳请审查员再给予一次修改文件或陈述意见的机会。申请人愿意以最大的诚意积极配合审查员工作，以加快审查进程。 最后，对审查员认真细致的工作再次表示由衷的感谢。

| 附件清单 已备案的证明文件备案编号： 。 |  |
| --- | --- |
| 当事人或专利代理机构签字或者盖章 成都天汇致远知识产权代理事务所（普通合伙） | 国家知识产权局处理意见 |
| 2023年01月06日 | 年 月 日 |