| 请按照“注意事项”正确填写本表各栏 |  |  | 本框由国家知识产权局填写 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① 专 专 利 或 申 请 利 | 申请号或专利号 202111375694.3 |  | 递交日 |
|  | 发明创造名称 一种无牙颌导航系统及方法 |  | 申请号条码 |
|  | 申请人或专利权人 四川大学 |  | 挂号条码 |
| ② 陈述事项： 关于费用的意见陈述请使用意见陈述书（关于费用） 以下选项只能选择一项 针对国家知识产权局于 2023 年 01 月 20 日发出的 第一次审查意见 通知书（发文序号 2023011701432620 ）陈述意见。 针对国家知识产权局于 年 月 日发出的 通知书（发文序号 ）补充陈述意见。 主动提出修改（根据专利法实施细则第51条第1款、第2款的规定）。 其他事宜。 |  |  |  |
| ③ 陈述的意见： 详见附页。 |  |  |  |
| ④附件清单 已备案的证明文件备案编号： 意见陈述书 1份 附页 1份 权利要求书对照页 1份 权利要求书替换页 1份 |  |  |  |
| ⑤ 当事人或专利代理机构签字或者盖章 |  | ⑥ 国家知识产权局处理意见 |  |
| 2023年04月24日 |  | 年 月 日 |  |

尊敬的审查员：您好！

在此感谢您对本申请“一种无牙颌导航系统及方法202111375694.3”所做的认真细致的审查，以及为此付出的辛勤劳动。

针对本申请的第（1）次审查意见通知书中的意见，专利代理师和技术发明人分别从专利相关法规和技术角度对此进行了认真研读、分析以及交流讨论，最终形成了以下答辩意见。

专利法第二十二条第二款规定：专利的新颖性是指该发明或实用新型不属于现有技术，也没有任何人就同样的发明在申请日前向专利局提出申请，并记载在申请日之后公布的专利申请文件或公告的专利文件中。

专利法第二十二条第三款：创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步。

发明是否具有创造性，应当基于所属技术领域的技术人员的知识和能力进行评价。所属技术领域的技术人员，也可称为本领域的技术人员， 是指一种假设的“人”，假定他 知晓申请日或优先权日之前发明所属技术领域的所有普通技术知识， 能够获知该领域中所有的现有技术， 并且具有应用该日期之前常规实验手段的能力， 但他不具备创造能力。 如果所要解决的技术问题能够促使本领域的技术人员在其他技术领域寻找技术手段，他也应具有从该其他技术领域中获知该申请日或优先权日之前的相关技术、普通技术技术知识和常规实验手段的能力。

在以上专利法规和专利审查指南的基础上，我们展开具体的分析，充分论证本发明的技术方案具备专利法规定的新颖性和创造性。

一、权利要求书修改说明。

1、删除权利要求1，将权利要求2、3作为新权利要求1，其他权利要求序号作相应修改。

2、具体修改内容见替换页和对照页。

3、修改后新权利要求1：

一种无牙颌导航系统，其特征在于，所述无牙颌导航系统包括：

无牙颌跟踪模块，与工作站模块相连接，用于与患者口腔相互配合以跟踪患者活动；

手机定位模块，与工作站模块相连接，用于在患者口腔进行种植窝的钻孔、释放冷却水等操作；

工作站模块，与手机定位模块和无牙颌跟踪模块相连接，用于接收无牙颌跟踪模块和手机定位模块的红外信号，通过计算得出定位器和参考板在实际坐标系中的位置，并进行实时跟踪；

所述手机定位模块设置有手机，所述手机前端设置有种植钻，所述手机后端通过手机连接件设置有种植马达，所述手机连接件一侧设置有定位器，所述定位器上设置有第二红外LED组；

所述无牙颌跟踪模块设置有种植组件，所述种植组件设置有植入体组，所述植入体组上部通过第二螺丝设置有植体帽，所述植体帽一侧焊接有支架，所述支架末端通过第一螺丝固定有参考板。

后续的分析论证，主要以修改后的修改后新权利要求1作为论证的基础，上述修改没有超出原权利要求和说明书记载的范围，因此符合专利法第三十三条的规定。

二、发明人结合研发基础、研发过程及商业价值等来论证本发明权利要求的创造性 。

本发明立足行业的实际需求，经过了专家的论证，进行了大量的试验、理论或应用的研究。在整个过程中也对审意见提及的对比文件的技术方案进行过深刻分析，克服了对比文件的缺点和问题，获得了一些具备创造性的成果，在此基础上申报了本专利，不具备创造性的本领域技术人员绝对不能够在现有技术的基础上结合公知常识和惯有手段得到的。

（1）发明人立足研发实际和业内技术现状，详细论述新权利要求1和审查意见提及的对比文件或/和现有技术相比，所具备的技术方案的区别、技术的优点以及积极效果，充分证明新权利要求1的创造性。

1、与对比文件1相比，新权利要求1有如下区别：

1）新权利要求1仅需在前牙区植入一颗参与修复的最终种植体，通过与前牙区种植体的刚性连接而直接在口外与参考板进行连接，避免了因舌体运动而导致导航固定装置松动的风险，并可通过术前分析选择骨量适宜的前牙区域进行植入。当前牙区牙槽骨严重吸收时，相较对比文件1所需植入的第一和第二植入体，新权利要求1更易完成种植体的植入。此外，对比文件1所需植入的第一和第二植入体为临时植入，不参与最终修复，当种植手术完成后，对比文件1中的第一和第二植入体需取出，因此对比文件1中的缺牙区牙槽骨需在满足多颗修复用种植体植入的同时，额外满足第一和第二植入体的要求，临床中易出现第一和第二植入体干扰种植位点设计，甚至侵占种植位点的情况。

2）新权利要求1通过局麻，术前于患者口内非手术区域植入至少4颗骨膜钉，骨膜钉与颌骨相固定，分散且不位于同一平面，从而通过不共面的四颗骨膜钉确定三维立体空间，当患者进行锥形束CT检查，锥形束CT可提供相当清晰的上下颌影像，以及骨膜钉相对于颌骨的三维位置，术中在完成前牙区种植体植入后，即可通过骨膜钉对种植手术进行配准。而在对比文件1中，需在完成第一和第二植入体植入后安装配准板进行CT拍摄后再进行配准，在操作过程中易出现配准板移位，影响种植手机移动等问题，整个配准过程操作复杂，椅旁时间长，实用性欠佳。因此两种发明的对象以及应用流程本质上是不同的。

- 作为本申请的权利要求的创造性辅助证据，还体现在以下方面：

- 本申请的技术方案是否解决了人们一直渴望解决、但始终未能获得成功的技术难题：

对于无牙颌患者而言，由于缺少牙齿等清晰可见的标记点使种植手术“自由手”植入难度增加，由于牙槽骨持续吸收可能导致软硬组织解剖条件复杂，修复难度大，因此对医生的操作技术要求很高。目前数字化种植技术飞速发展，已经有较多利用数字化手术导板的全程引导或半程引导进行种植体的植入，但是由于手术导板的扩孔钻较长，对患者的张口度要求高；同时手术导板固有的冷却水无法进入套筒、不可直视等缺点，使得数字化手术导板引导的无牙颌种植手术存在新的风险。

另一方面，一种新的数字化引导的种植手术，即动态手术导航的应用逐渐成为焦点。动态手术导航是通过对三维医学影像的虚拟可视化应用，结合精确的红外定位技术，实现手术器械、医学影像和实际人体空间位置的融合，从而达到精确的手术导航，能有效地提高种植精度和远期成功率。动态手术导航利用天然牙来固位导航设备辅件例如参考板和配准装置的技术已经较为成熟，但是对于无牙颌而言，尚且没有很好的解决固定参考板和配准装置的方法。文献中曾报导有粘膜支持式的标记点，颅骨内标记点，这类标记点或者不稳定，或者创伤较大；近年来，以色列的IGI导航系统开发出针对下颌无牙颌的导航固定装置，即在牙槽骨中心区、双侧磨牙区各自植入一颗骨内临时种植体用于支撑配准积空间定位装置，但是这种装置同样存在因后牙区垂直骨量有限，临时种植体容易伤及下齿槽神经的缺点而无法广泛开展。X-guide种植系统前期利用在后牙区植入三个固位钉进行追踪装置的固定，存在损伤下齿槽神经的风险；后期利用单固位钉在前牙区固定追踪装置，然而在骨量极度不充足的情况下，前牙区无法固位单固位钉；前期也有开发出两个临时种植体支持的导航追踪固定装置，但是也存在两个临时种植体会占据种植位点，以及阻挡种植手机无法应用的问题。

因此，针对无牙颌导航急需开发出一套创伤小、应用范围广、不会占据种植位点的无牙颌导航固定装置。本技术利用最终参与修复的一颗种植体进行追踪装置的固定，通过与前牙区种植体的刚性连接而直接在口外与参考板进行连接，既避免了创伤过大，也能充分利用无牙颌骨量，同时避免了固位装置可能占据种植位点的问题。

上述几方面说明了本发明商业价值大，经济意义大，对行业的发展产生巨大的推动作用，更进一步体现了本申请的权利要求的创造性。

三、专利代理师立足专利审查指南和专利法规，来具体地、详细地论证新权利要求1的创造性。

1、创造性论证的技术方案的基础汇总。

对比文件1提及的相关技术方案：

一种下颌无牙颌导航系统并具体公开了以下技术特征(参见说明书第[0002]-[0082]段以及附图1-13)：无牙颌种植导航系统300包括无牙颌跟踪器100(相当于权利要求1中的无牙颌跟踪模块)、手机定位器200(相当于权利要求1中的手机定位模块)及工作站(相当于权利要求1中的工作站模块)。无牙颌跟踪器100用于与患者口腔相互配合以跟踪患者活动(相当于无牙颌跟踪模块用于与患者口腔相互配合以跟踪患者活动)，手机定位器200用于在患者口腔进行种植窝的钻孔、释放冷却水等操作(相当于手机定位模块用于在患者口腔进行种植窝的钻孔、释放冷却水等操作)，工作站为无牙颌种植导航系统300的主体设备，包括导航仪、导航仪立柱和升降支臂、计算机、显示器、键盘、鼠标等， 导航仪用于接收参考板10上的第一红外LED组101及定位器21上的第二红外LED组211发出的红外信号(相当于工作站模块用于接收无牙颌跟踪模块和手机定位模块的红外信号)，并将红外信号传输给计算机，计算机通过计算得出定位器21和参考板10在实际坐标系中的位置，并进行实时跟踪。

2、新权利要求1和对比文件1之间的区别技术特征的获得！通过对新权利要求1与审查意见提及的最接近的现有技术即对比文件1对比分析，得到以下具体的区别技术特征。现具体分析如下：

（1）本申请提供的“工作站模块分别与无牙颌跟踪模块和无牙颌跟踪模块相连接”是对比文件1不具备的结构，本申请提供的“工作站模块分别与无牙颌跟踪模块和无牙颌跟踪模块相连接”是本申请通过创造性设计并不断地实验测试，不断地进行优化获得的结构，包含了发明人大量的辛勤劳动经验和用心琢磨反复测试的心血，综上可知，本申请与对比文件1整体结构不同，实现的效果也不同，本发明不需要技工所制作额外的配件，无需翻制模型、排牙、粘接连接板等操作，操作简便，可有效缩短术前准备的椅旁操作时间；本发明的导航用连接组件由植入于颌骨内的植入体进行纯刚性支持，而非导板所采用的黏膜支持，亦非现有技术所采用的粘接固定，导航装置固定效果更为稳定及精准，无牙颌病例成功率更高；本发明仅需在前牙区植入一颗参与修复的最终种植体，无需在双侧磨牙区各植入一颗临时种植体，对患者术区骨量及开口度要求大大降低；

本发明的多颗种植体之间相对独立，不易出现某一颗种植体三维位置不准确影响其他种植体的情况。另外，当患者实际情况与CT影像有差异时，可术中调整种植方案；本发明由于仅在前牙区植入一颗参与修复的最终种植体，因而无需使用位于牙槽骨舌侧的马蹄形连接板，而是通过与前牙区种植体的刚性连接而直接在口外与参考板进行连接，避免了因舌体运动而导致导航固定装置松动的风险。本发明在导航引导下使用种植体厂家的原厂种植钻即可实现包括定位球钻、先锋钻等在内的操作，而且种植区开放，不需要使用加长型种植钻，对患者开口度要求不高，磨牙区适用性高，狭窄的种植区同样适用；这是对比文件1达不到的技术效果，因此，本申请的技术方案具备创造性。

（2）新权利要求1新增加“所述手机定位模块设置有手机，所述手机前端设置有种植钻，所述手机后端通过手机连接件设置有种植马达，所述手机连接件一侧设置有定位器，所述定位器上设置有第二红外LED组；所述无牙颌跟踪模块设置有种植组件，所述种植组件设置有植入体组，所述植入体组上部通过第二螺丝设置有植体帽，所述植体帽一侧焊接有支架，所述支架末端通过第一螺丝固定有参考板”扩展了新权利要求1技术特征范围，是本申请限定的新技术特征，是对比文件1不具备的结构，不同的结构实现的效果也不同；本发明不需要技工所制作额外的配件，无需翻制模型、排牙、粘接连接板等操作，操作简便，可有效缩短术前准备的椅旁操作时间；本发明的导航用连接组件由植入于颌骨内的植入体进行纯刚性支持，而非导板所采用的黏膜支持，亦非现有技术所采用的粘接固定，导航装置固定效果更为稳定及精准，无牙颌病例成功率更高；本发明仅需在前牙区植入一颗参与修复的最终种植体，无需在双侧磨牙区各植入一颗临时种植体，对患者术区骨量及开口度要求大大降低；本发明的多颗种植体之间相对独立，不易出现某一颗种植体三维位置不准确影响其他种植体的情况。另外，当患者实际情况与CT影像有差异时，可术中调整种植方案；本发明由于仅在前牙区植入一颗参与修复的最终种植体，因而无需使用位于牙槽骨舌侧的马蹄形连接板，而是通过与前牙区种植体的刚性连接而直接在口外与参考板进行连接，避免了因舌体运动而导致导航固定装置松动的风险。本发明在导航引导下使用种植体厂家的原厂种植钻即可实现包括定位球钻、先锋钻等在内的操作，而且种植区开放，不需要使用加长型种植钻，对患者开口度要求不高，磨牙区适用性高，狭窄的种植区同样适用；这是对比文件1达不到的，因此，新权利要求1具备创造性。

综上所述分析，新的权利要求1与对比文件1的区别技术特征汇总如下：

区别技术特征1：新权利要求1和对比文件1所针对的系统结构不同；本申请提供的“工作站模块分别与无牙颌跟踪模块和无牙颌跟踪模块相连接”是对比文件1不具备的结构。

鉴于上述分析，区别特征区别于审查意见提及的区别技术特征，进一步证明了，本发明新权利要求1的非显而易见性，从而也证明了新权利要求1的创造性。

3、对比分析之后，权利要求1实际解决的技术问题！针对实际得到的上述区别技术特征，可以得出本申请权利要求1解决的实际技术问题为：

目前的导航固定装置需在下前牙区中点、双侧磨牙区各植入一颗骨内临时种植体以支撑追踪装置，易受到后牙区垂直骨量的限制，当患者下颌牙槽骨严重吸收时，剩余可利用骨量难以完成骨内临时种植体的植入；同时双侧磨牙区周围存在重要神经、血管结构，存在一定植入风险。

患者张口度不佳时，难以进行磨牙区骨内临时种植体植入，并影响后续操作。

现有技术在完成骨内临时种植体植入后，需对下颌进行模型制取，翻制含临时种植体代型的模型，并在其模型上进行排牙，在模型制备过程及排牙过程中易出现模型及排牙误差，影响后续配准操作，且模型翻制及排牙等操作大大增加了椅旁操作时间，同时排牙对医生修复技术要求较高。

现有技术在完成模型排牙后，需在临时种植体代型上方通过粘接剂固定相应的连接板，进一步通过粘接剂将参考板与连接板进行连接，从而在模型中完成标记装置的制作，随后嘱患者配戴标记装置进行CBCT拍摄，该过程操作时间长、步骤繁琐，且拍摄CBCT过程中可能出现标记装置松脱等情况，同时患者不适感较为显著。另外，由于采用粘接剂对参考板、连接板等进行固定，可能出现粘接剂固定效果不佳，导致参考板或连接板松动等情况。

连接板主要通过下前牙区中点、双侧磨牙区三颗临时种植体进行固定支撑，为避免阻挡牙槽嵴顶、影响种植手术，连接板呈马蹄形，沿牙槽骨舌侧与三颗临时种植体进行连接，对于下颌无牙颌而言，连接板易阻碍舌体运动，导致患者不适，同时存在舌体反复运动摩擦导致连接板松动的情况发生。

在颌骨任一位置植入一颗骨内临时种植体以支撑追踪装置，其缺点为：无牙颌的骨量非常有限，该临时种植体可能会占据一个种植位点，即其他种植体可能无法植入至最佳位点，同时临时种植体价格同样较高，会增加患者的经济负担。

鉴于上述分析，区别特征区别于审查意见提及的区别技术特征，进一步证明了，本发明新权利要求1的非显而易见性，从而也证明了新权利要求1的创造性。

4、区别技术特征创造性分析!除了对比文件1之外，审查意见还引进了其余的对比文件、公知常识、惯用手段等或者他们之间的结合，它们也无法否定区别技术特征的创造性。具体分析如下：

区别技术特征1创造性分析：

本申请提供的“工作站模块分别与无牙颌跟踪模块和无牙颌跟踪模块相连接”是现有技术没有公开的；实现的效果也不同，本发明不需要技工所制作额外的配件，无需翻制模型、排牙、粘接连接板等操作，操作简便，可有效缩短术前准备的椅旁操作时间；本发明的导航用连接组件由植入于颌骨内的植入体进行纯刚性支持，而非导板所采用的黏膜支持，亦非现有技术所采用的粘接固定，导航装置固定效果更为稳定及精准，无牙颌病例成功率更高；本发明仅需在前牙区植入一颗参与修复的最终种植体，无需在双侧磨牙区各植入一颗临时种植体，对患者术区骨量及开口度要求大大降低；本发明的多颗种植体之间相对独立，不易出现某一颗种植体三维位置不准确影响其他种植体的情况。另外，当患者实际情况与CT影像有差异时，可术中调整种植方案；本发明由于仅在前牙区植入一颗参与修复的最终种植体，因而无需使用位于牙槽骨舌侧的马蹄形连接板，而是通过与前牙区种植体的刚性连接而直接在口外与参考板进行连接，避免了因舌体运动而导致导航固定装置松动的风险。本发明在导航引导下使用种植体厂家的原厂种植钻即可实现包括定位球钻、先锋钻等在内的操作，而且种植区开放，不需要使用加长型种植钻，对患者开口度要求不高，磨牙区适用性高，狭窄的种植区同样适用，这是现有技术达不到的。

综上所述，我们经过分析论证，对比文件结合公知常识等技术方案根本无法解决该技术问题，也得不到解决该问题的技术启示。因为对比文件之间的技术方案之间存在难以结合的技术壁垒，从而很难得到针对上述区别技术特征的技术启示，从而也证明了权利要求的技术方案非显而易见的，具备专利法要求的创造性。对比文件之间或者对比文件与公知常识（包括惯用手段）之间结合起来的技术方案也无法解决区别技术特征所实际要解决的技术问题，也得不到解决该技术问题的技术启示，新权利要求1的技术方案也是具备创造性的。

5、显著的技术进步---本发明的技术效果和优点！新权利要求1技术方案经过了专业的研发和论证，明显优于对比文件和公知常识的技术效果，具备显著的进步，具体分析如下：

（1）本发明的技术方案的优点以及所带来的技术效果的汇总：

本发明不需要技工所制作额外的配件，无需翻制模型、排牙、粘接连接板等操作，操作简便，可有效缩短术前准备的椅旁操作时间；

本发明的导航用连接组件由植入于颌骨内的植入体进行纯刚性支持，而非导板所采用的黏膜支持，亦非现有技术所采用的粘接固定，导航装置固定效果更为稳定及精准，无牙颌病例成功率更高；本发明仅需在前牙区植入一颗参与修复的最终种植体，无需在双侧磨牙区各植入一颗临时种植体，对患者术区骨量及开口度要求大大降低；

本发明的多颗种植体之间相对独立，不易出现某一颗种植体三维位置不准确影响其他种植体的情况。另外，当患者实际情况与CT影像有差异时，可术中调整种植方案；

本发明由于仅在前牙区植入一颗参与修复的最终种植体，因而无需使用位于牙槽骨舌侧的马蹄形连接板，而是通过与前牙区种植体的刚性连接而直接在口外与参考板进行连接，避免了因舌体运动而导致导航固定装置松动的风险。

本发明在导航引导下使用种植体厂家的原厂种植钻即可实现包括定位球钻、先锋钻等在内的操作，而且种植区开放，不需要使用加长型种植钻，对患者开口度要求不高，磨牙区适用性高，狭窄的种植区同样适用。

（2）本发明的新权利要求1的技术方案绝对不是凭空的想象，经过了长期的研发，取得了良好的技术效果。具体的研发基础、技术效果的数据等汇总如下：

1）依托的课题或项目名称。

依托课题：1、基于易植美平台的无牙颌模型种植手术导航口外设备辅件的准确性研究 （项目编号：19H0729 00403055A1015）

2、四川大学华西口腔医院探索与研发项目 临床新技术应用（LCYJ2023-YY-1） 2023.1-2025.12 10万 主研 以新型动态导航为基础的数字化流程在无牙颌种植修复中的应用

2）研发过程的试验过程、试验数据、图像或鉴定报告及评价报告等证据。

技术方法和路线

- 筛选无牙颌患者CBCT的DICOM数据，打印出无牙颌上/下颌模型共25个。

- 在上/下颌单侧颌骨植入4个1.5mm或2.0mm直径，6mm长度的骨膜钉，确定其稳定性：手动摇晃不松为稳定性较好。拍小视野CBCT，获得模型数据及Dicom数据。

- 利用3-shape软件设计单侧颌骨4-8颗种植体：骨量充足患者在单颌分别植入8颗种植体；颌骨骨量较差组，则单颌分别设计4个种植体，下颌在颏孔前设计两个斜形植入的种植体，前牙区设计两个直立种植体，上颌在上颌前牙区常规设计两个直立种植体，在上颌结节处设计两个穿翼或者穿颧种植体，利用3-shape软件设计种植体之间的角度。

- 将3-shape的种植体位置的设计导入导航的DK文件，作为种植体位置的设计文件。

- 种植体植入：

5-1 在下颌骨中线区或上颌骨切牙管内植入一颗合适直径的模拟种植体，使得初期稳定性>35Ncm。

5-2  种植手机与颌骨定位板的标定：按照常规用长/短球钻对手机和颌骨定位板进行标定，记录标定的三维误差。

5-3 连接并测试参考板连接杆：连接Nobel或Straumann的螺丝固位基桩，用冠向螺丝连接连接杆

5-4 利用骨膜钉进行配准：种植手机换短尖钻，将短尖钻按照顺序垂直于骨膜钉头部十字螺纹的凹坑底部，记录每个位点的配准精度并测试配准时的导航摄像头的可视范围。

5-5 在动态导航的引导下进行种植体扩孔及植入，保证定点、轴向与垂直深度均与种植设计完全一致。记录在种植体植入过程中每个种植位点导航摄像头的可视化范围。

6、 精度验证：种植手术结束后，模型拍摄小视野CBCT，CBCT拍摄视野大小与参数设置与术前CBCT保持一致，将术前方案和术后CBCT影像的DICOM数据导入导航系统软件，进行影像数据拟合及植入误差计算。精度验证评价指标有三项，分别是种植体植入点、末端点以及角度误差。

7、结果分析及统计分析：分析每组连接杆的可视范围和对种植手机的阻碍程度；统计分析种植体的植入精度。统计分析使用导航进行无牙颌种植植入精度的学习曲线。

研究结果

1、本研究利用单颗种植体对比现已发表的同类型实验的植入精度，本模型实验种植体植入精度相当，并且骨膜钉作为配准标记点能够保证就位稳固。该实验方案在上颌可以将最终种植体植入切牙孔以固定参考板，或者利用21位点的种植体固定参考板；在下颌利用31或者41位点的种植体固定参考板。在各区应用均无明显阻碍。

2、在模型实验中，配准精度平均误差值为0.11mm。种植体植入点平均误差值1.14 ± 0.50mm，末端点平均误差值1.29 ± 0.48mm，角度平均误差值3.02 ± 1.32°。

图1：精度验证方式及结果

3、本实验对比了垂直植入组以及倾斜植入组的种植体植入精度，结果统计发现两组之间的植入点误差（P = 0.570）、末端点误差（P = 0.176）和角度误差（P = 0.689）无统计学差异。

4、针对本模型试验中导航引导下植入的共计40枚种植体的学习曲线进行统计分析，比较第1-10,11-20,21-30,31-40颗种植体之间的植入精度是否收到植入经验的影响。本实验所有种植体植入操作均由一名已经接受数字化导航种植系统培训的医生完成。结果显示，对于种植体植入点（P = 0.001）和末端点平均误差（P = 0.027），第1-10和第31-40两组之间有统计学差异；对于种植体植入的角度误差（P = 0.196），第1-10和第31-40两组之间没有统计学差异。根据统计学结果，初步推断数字化导航引导下种植体植入精度受到主刀医生植入经验的影响，后续需通过样本量纳入更多的体内外试验对结论进行验证及补充。

图2：种植体植入顺序的精度检测

结论

1、 本新型种植导航固定装置可以适用于无牙颌导航手术中利用一颗最终种植体固定参考板，经测试可以适用于无牙颌导航的上下颌，稳定可靠，不需要额外预备窝洞，不需要额外植入种植体，利用了本来就要参与种植修复的一颗种植体，减少了患者的负担。

2、本新型种植导航固定装置固定参考板后，配准精度高，植入种植体后肩台处、根尖处及角度精度均较高。2019年Kaewsiri发表在Clinical Oral Implant Research上对于有牙颌及无牙颌导航精度的研究表明：动态导航种植肩台处的精度为1.05mm，根尖处精度为1.29mm，角度偏差为3.06度。因此本新型种植导航的精度是精准的。

3、应用本种植动态导航在垂直植入组和倾斜植入的精度没有明显差异。种植导航为全程引导，因此植入精度不受角度的影响，这在一些倾斜种植体植入时有较高的指导意义，例如穿翼、穿颧种植体，随着种植扩孔路径增加，应用自由手或者导板进行种植时可能导致根尖处的偏差增加，此时应用导航有较高的价值。

4、数字化导航引导下种植体植入精度可能受到主刀医生植入经验的影响，因此需要进行一定的培训方可使用。

上述几方面证实了本发明的技术方案绝对不是根据对比文件和现有技术简单的就能获得的，仅靠现有技术的简单组合和现有技术启示也绝对得不到的，必须对现有技术的进行大力的研究和创新。

四、从属权利要求创造性的答辩。

根据专利法的规定，在新权利要求1具备创造性的基础上，所有新的从属权利要求都具备创造性。

综上所述，通过对本申请技术问题与对比文件、现有技术、技术启示以及惯用手段等的单独对比或者结合对比，可以得到本申请解决的技术问题不同于审查意见提及的对比文件、现有技术等解决的技术问题；通过对本申请技术方案与对比文件、现有技术、技术启示以及惯用手段等的单独对比或者结合对比，可以明确的得到本申请的技术方案具备突出的实质性特点；通过对本申请技术效果与对比文件、现有技术、技术启示以及惯用手段等的单独对比或者结合对比，可以明确的得到本申请的技术效果具备显著的技术进步。所以，本申请的修改后的新权利要求保护的技术方案的符合专利法第二十二条第二款和第二十二条第三款的规定，具备新颖性和创造性。

申请人认为，本申请权利要求书已符合专利法及其实施细则的相关规定，希望审查员以此为基础尽快批准本申请的专利权。如果审查员认为本申请仍有不符合专利法及其实施细则的相关规定之处，恳请再给予一次陈述意见/修改/会晤的机会。