说  明  书  摘  要

本实用新型适用于医疗器械技术领域，提供了一种辅助口腔根管治疗的吸唾装置，包括：用于收集唾液的收集瓶；螺纹套设在所述收集瓶上的瓶罩；开设在所述瓶罩上的收集口；螺纹安装在所述收集口上的连接头；安装在所述连接头上的软管；安装在所述软管一端用于吸取患者口腔内唾液的吸唾管；安装在所述瓶罩上用于使收集瓶内形成负压的负压机构；位于瓶罩顶部用于对吸唾管角度进行调节的角度调节机构。本方案提供的辅助口腔根管治疗的吸唾装置不仅能够对患者口腔内的唾液进行负压吸取收集，并且便于对吸唾管的角度进行调节，便于对吸唾管进行拆卸更换。

摘   要   附   图

权   利   要   求   书

1、一种辅助口腔根管治疗的吸唾装置，其特征在于，包括：

用于收集唾液的收集瓶；

螺纹套设在所述收集瓶上的瓶罩；开设在所述瓶罩的上收集口；螺纹安装在所述收集口上的连接头；安装在所述连接头上的软管；

安装在所述软管一端用于吸取患者口腔内唾液的吸唾管；

安装在所述瓶罩上用于使收集瓶内形成负压的负压机构；

位于瓶罩顶部用于对吸唾管角度进行调节的角度调节机构。

2、如权利要求1所述的辅助口腔根管治疗的吸唾装置，其特征在于，所述负压机构包括：

固定安装在所述瓶罩上的负压泵；

安装在所述负压泵进气端并与所述瓶罩相连接的负压管；

设置在所述负压管上的单向阀。

3、如权利要求1所述的辅助口腔根管治疗的吸唾装置，其特征在于，所述瓶罩的顶部固定安装有竖板，所述竖板的一侧固定安装有横板和侧板。

4、如权利要求3所述的辅助口腔根管治疗的吸唾装置，其特征在于，所述角度调节机构包括：

转动安装在所述侧板上的转轴；

固定套设在所述转轴上的转动板；

转动安装在所述横板上的蜗杆；

固定套设在所述转轴上并与所述蜗杆相啮合的蜗轮；

固定安装在所述蜗杆顶端的旋钮；

安装在所述转动板上用于对吸唾管进行夹持固定的管道夹持机构。

5、如权利要求1所述的辅助口腔根管治疗的吸唾装置，其特征在于，所述管道夹持机构包括：

固定安装在所述转动板上的第一弧形夹持板；

铰接在所述第一弧形夹持板上的第二弧形夹持板。

6、如权利要求5所述的辅助口腔根管治疗的吸唾装置，其特征在于，所述第一弧形夹持板上固定安装有连接座，所述连接座的一侧开设有插槽，所述插槽的内壁上开设有安装槽。

7、如权利要求6所述的辅助口腔根管治疗的吸唾装置，其特征在于，所述第二弧形夹持板上固定安装有L型插板，所述L型插板上开设有销孔。

8、如权利要求7所述的辅助口腔根管治疗的吸唾装置，其特征在于，所述安装槽的内壁上设置有用于将L型插板锁定在插槽上的连接锁定机构，所述连接锁定机构包括：

滑动安装在所述安装槽上并与所述销孔相适配的销杆；

固定套设在所述销杆上的套板；

滑动套设在所述销杆上弹簧；

固定安装在所述销杆一端的拉环。

说    明    书

一种辅助口腔根管治疗的吸唾装置

技术领域

本实用新型属于医疗器械技术领域，尤其涉及一种辅助口腔根管治疗的吸唾装置。

背景技术

根管治疗是一种治疗牙髓病和根尖周病的一种治疗方式，其原理是通过机械和化学方法去除根管内的大部分感染物，并通过充填根管、封闭冠部，防止发生根尖周病变或促进已经发生的根尖周病变的愈合，现有的牙科在进行根管治疗时，口腔内会存在唾液，需要将唾液进行定期清理，故而，在进行根管治疗时还需要使用到辅助的吸唾装置。

但是现有的辅助口腔根管治疗的吸唾装置不仅不便于对吸唾管的角度进行调节，并且不便于对吸唾管进行拆卸更换，在治疗和使用上较为不便，亟待改进。

实用新型内容

本实用新型提供一种辅助口腔根管治疗的吸唾装置，旨在解决上述背景技术提出的现有的辅助口腔根管治疗的吸唾装置不便于对吸唾管的角度进行调节、不便于对吸唾管进行拆卸更换的问题。

为解决上述问题，本实用新型是这样实现的：一种辅助口腔根管治疗的吸唾装置，包括：用于收集唾液的收集瓶；螺纹套设在所述收集瓶的上瓶罩；开设在所述瓶罩上的收集口；螺纹安装在所述收集口上的连接头；安装在所述连接头上的软管；安装在所述软管一端用于吸取患者口腔内唾液的吸唾管；安装在所述瓶罩上用于使收集瓶内形成负压的负压机构；位于瓶罩顶部用于对吸唾管角度进行调节的角度调节机构。

优选的，所述负压机构包括：固定安装在所述瓶罩上的负压泵；安装在所述负压泵进气端并与所述瓶罩相连接的负压管；设置在所述负压管上的单向阀。

优选的，所述瓶罩的顶部固定安装有竖板，所述竖板的一侧固定安装有横板和侧板。

优选的，所述角度调节机构包括：转动安装在所述侧板上的转轴；固定套设在所述转轴上的转动板；转动安装在所述横板上的蜗杆；固定套设在所述转轴上并与所述蜗杆相啮合的蜗轮；固定安装在所述蜗杆顶端的旋钮；安装在所述转动板上用于对吸唾管进行夹持固定的管道夹持机构。

优选的，所述管道夹持机构包括：固定安装在所述转动板上的第一弧形夹持板；铰接在所述第一弧形夹持板上的第二弧形夹持板。

优选的，所述第一弧形夹持板上固定安装有连接座，所述连接座的一侧开设有插槽，所述插槽的内壁上开设有安装槽。

优选的，所述第二弧形夹持板上固定安装有L型插板，所述L型插板上开设有销孔。

优选的，所述安装槽的内壁上设置有用于将L型插板锁定在插槽上的连接锁定机构，所述连接锁定机构包括：滑动安装在所述安装槽上并与所述销孔相适配的销杆；固定套设在所述销杆上的套板；滑动套设在所述销杆上弹簧；固定安装在所述销杆一端的拉环。

与相关技术相比较，本实用新型提供的辅助口腔根管治疗的吸唾装置具有如下有益效果：

与现有技术相比，本方案提供的辅助口腔根管治疗的吸唾装置，收集瓶用于存储从患者口腔中吸取的唾液，瓶罩通过螺纹套设在收集瓶上，保护并固定其他部件；收集口开设在瓶罩上，作为唾液进入装置的入口；连接头螺纹安装在收集口上，起到连接和密封作用；软管安装在连接头上，用于将唾液从收集口传导至收集瓶；吸唾管安装在软管一端，直接伸入患者口腔内吸取唾液；负压机构安装在瓶罩上，通过产生负压使吸唾管能够吸取唾液；角度调节机构位于瓶罩顶部，用于灵活调整吸唾管的角度，以适应不同患者的口腔情况，该装置结构紧凑，操作简便，有效提高了口腔根管治疗中的唾液收集效率，同时减少了医护人员的操作难度，提升了治疗过程的舒适度。

附图说明

图1是本实用新型提供的一种辅助口腔根管治疗的吸唾装置的主视结构示意图；

图2为图1中管道夹持机构的俯视剖视结构示意图；

图3为图1中连接头、软管和吸唾管的三维装配结构示意图；

图4为图1中所示A部分的放大结构示意图；

图5为图1中所示B部分的放大结构示意图。

附图标记：1、收集瓶；2、瓶罩；3、收集口；4、连接头；5、软管；6、吸唾管；7、负压泵；8、负压管；9、单向阀；10、竖板；11、横板；12、侧板；13、转轴；14、转动板；15、蜗杆；16、蜗轮；17、旋钮；18、第一弧形夹持板；19、第二弧形夹持板；20、连接座；21、插槽；22、安装槽；23、L型插板；24、销孔；25、销杆；26、套板；27、弹簧；28、拉环。

具体实施方式

除非另有定义，本文所使用的所有的技术和科学术语与属于本申请技术领域的技术人员通常理解的含义相同；本文中在申请的说明书中所使用的术语只是为了描述具体的实施例的目的，不是旨在于限制本申请；本申请的说明书和权利要求书及上述附图说明中的术语“包括”和“具有”以及它们的任何变形，意图在于覆盖不排他的包含。本申请的说明书和权利要求书或上述附图中的术语“第一”、“第二”等是用于区别不同对象，而不是用于描述特定顺序；术语“内”、“外”、“左”、“右”指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。

在本文中提及“实施例”意味着，结合实施例描述的特定特征、结构或特性可以包含在本申请的至少一个实施例中。在说明书中的各个位置出现该短语并不一定均是指相同的实施例，也不是与其它实施例互斥的独立的或备选的实施例。本领域技术人员显式地和隐式地理解的是，本文所描述的实施例可以与其它实施例相结合。

本实用新型实施例提供了一种辅助口腔根管治疗的吸唾装置，如图1-5所示，辅助口腔根管治疗的吸唾装置包括：用于收集唾液的收集瓶1；螺纹套设在所述收集瓶1上的瓶罩2；开设在所述瓶罩2上的收集口3；螺纹安装在所述收集口3上的连接头4；安装在所述连接头4上的软管5；安装在所述软管5一端用于吸取患者口腔内唾液的吸唾管6；安装在所述瓶罩2上用于使收集瓶1内形成负压的负压机构；位于瓶罩2顶部用于对吸唾管6角度进行调节的角度调节机构。

在本实施例中，收集瓶1用于存储从患者口腔中吸取的唾液，瓶罩2通过螺纹套设在收集瓶1上，保护并固定其他部件；收集口3开设在瓶罩2上，作为唾液进入装置的入口；连接头4螺纹安装在收集口3上，起到连接和密封作用；软管5安装在连接头4上，用于将唾液从收集口3传导至收集瓶1；吸唾管6安装在软管5一端，直接伸入患者口腔内吸取唾液；负压机构安装在瓶罩2上，通过产生负压使吸唾管6能够吸取唾液；角度调节机构位于瓶罩2顶部，用于灵活调整吸唾管6的角度，以适应不同患者的口腔情况，该装置结构紧凑，操作简便，有效提高了口腔根管治疗中的唾液收集效率，同时减少了医护人员的操作难度，提升了治疗过程的舒适度。

本实用新型进一步较佳实施例中，所述负压机构包括：固定安装在所述瓶罩2上的负压泵7；安装在所述负压泵7进气端并与所述瓶罩2相连接的负压管8；设置在所述负压管8上的单向阀9。

在本实施例中，通过负压泵7和负压管8可以将收集瓶1内的空气抽出，从而使收集瓶1内形成负压。

本实用新型进一步较佳实施例中，所述瓶罩2的顶部固定安装有竖板10，所述竖板10的一侧固定安装有横板11和侧板12。

在本实施例中，通过竖板10、横板11和侧板12可以安装角度调节机构。

本实用新型进一步较佳实施例中，所述角度调节机构包括：转动安装在所述侧板12上的转轴13；固定套设在所述转轴13上的转动板14；转动安装在所述横板11上的蜗杆15；固定套设在所述转轴13上并与所述蜗杆15相啮合的蜗轮16；固定安装在所述蜗杆15顶端的旋钮17；安装在所述转动板14上用于对吸唾管6进行夹持固定的管道夹持机构。

在本实施例中，通过旋钮17可以带动蜗杆15转动，蜗杆15带动蜗轮16转动，蜗轮16带动转轴13转动，转轴13带动转动板14转动，转动板14通过第一弧形夹持板18和第二弧形夹持板19带动吸唾管6转动，从而对吸唾管6的角度进行调节。

本实用新型进一步较佳实施例中，所述管道夹持机构包括：固定安装在所述转动板14上的第一弧形夹持板18；铰接在所述第一弧形夹持板18上的第二弧形夹持板19。

在本实施例中，通过第一弧形夹持板18和第二弧形夹持板19可以对吸唾管6进行夹持固定，从而使吸唾管6与角度调节机构连接在一起。

本实用新型进一步较佳实施例中，所述第一弧形夹持板18上固定安装有连接座20，所述连接座20的一侧开设有插槽21，所述插槽21的内壁上开设有安装槽22。

在本实施例中，通过安装槽22可以安装锁定机构。

本实用新型进一步较佳实施例中，所述第二弧形夹持板19上固定安装有L型插板23，所述L型插板23上开设有销孔24。

在本实施例中，通过使L型插板23与插槽21相连接可以使第一弧形夹持板18对第二弧形夹持板19进行夹持固定。

本实用新型进一步较佳实施例中，所述安装槽22的内壁上设置有用于将L型插板23锁定在插槽21上的连接锁定机构，所述连接锁定机构包括：滑动安装在所述安装槽22上并与所述销孔24相适配的销杆25；固定套设在所述销杆25上的套板26；滑动套设在所述销杆25上弹簧27；固定安装在所述销杆25一端的拉环28。

在本实施例中，通过弹簧27回弹套板26可以使销杆25卡入销孔24内，从而将L型插板23锁定在插槽21上，进而使第一弧形夹持板18对第二弧形夹持板19进行夹持固定。

综上所述，与相关技术相比较，本装置不仅能够对患者口腔内的唾液进行负压吸取收集，并且便于对吸唾管的角度进行调节，便于对吸唾管进行拆卸更换。

本申请所提供的几个实施例中，应该理解到，所揭露的装置，可通过其他的方式实现。

以上实施例仅用以说明本实用新型的技术方案，而非对实用新型的保护范围进行限制。显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型部分实施例，而不是全部实施例。基于这些实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型所要保护的范围。尽管参照上述实施例对本实用新型进行了详细的说明，本领域普通技术人员依然可以在不冲突的情况下，不作出创造性劳动对本实用新型各实施例中的特征根据情况相互组合、增删或作其他调整，从而得到不同的、本质未脱离本实用新型的构思的其他技术方案，这些技术方案也同样属于本实用新型所要保护的范围。

说   明   书   附   图

图1

图2

图3

图4

图5